## Technické podmínky
Příloha č. 1 - Technické podmínky - Chlazený inkubátor s orbitálním třepáním
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele: Inkubovaná třepačka pro inkubaci bakteriálních a buněčných kultur s kontrolou kultivačních podmínek. Třepačka bude instalována na stávající třepačku Eppendorf Innova 44R.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí povinně splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. detailním popisem konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
inkubátor s orbitálním pohybem platformy s nastavitelnou rychlostí třepání, času i teploty | ano | Vyplní dodavatel
rozsah pohybu platformy - velikost orbitu | 5cm +/- 0,2cm | Vyplní dodavatel
nastavení a řízení rychlosti třepání alespoň v rozsahu | 30 - 300 rpm | Vyplní dodavatel
minimální dosažitelná teplota alespoň | 17°C pod teplotu okolí | Vyplní dodavatel
minimální nastavitelná teplota alespoň | 4°C | Vyplní dodavatel
maximální dosažitelná teplota alespoň | 80°C | Vyplní dodavatel
teplota nastavitelná v krocích nejvíce po | 0,1°C | Vyplní dodavatel
teplotní stabilita při 37°C, odchylka nejvíce | +/- 0,1°C | Vyplní dodavatel
teplotní uniformita v prostoru, odchylka nejvíce | +/- 0,25°C | Vyplní dodavatel
nastavení časovače minimálně v rozsahu | 0,1 až 99 hodin | Vyplní dodavatel
možnost kontinuálního chodu | ano | Vyplní dodavatel
možnost vytvořit alespoň 4 programy každý s alespoň 15 kroky | ano | Vyplní dodavatel
platforma pro montáž klem nebo instalaci samolepících podušek, součástí dodávky, rozměry platformy minimálně | 75 cm x 45 cm | Vyplní dodavatel
možnost horizontálně vysunout platformu se vzorky z přístroje pro usnadnění přístupu | ano | Vyplní dodavatel
ochranná vana zabraňující úniku kapalin umístěná pod platformou | ano | Vyplní dodavatel
minimální kapacita alespoň Erlenmeyerových baněk 24 x 500 ml nebo 6 x 4L | ano | Vyplní dodavatel
minimální výška vnitřního prostoru inkubátoru měřeno od povrchu platformy alespoň | 45 cm | Vyplní dodavatel
možnost napojení přístroje na PC pro výstup dat | ano | Vyplní dodavatel
automatický restart po výpadku napájení | ano | Vyplní dodavatel
detekce disbalance | ano | Vyplní dodavatel
automatické zastavení třepání při otevření dveří | ano | Vyplní dodavatel
maximální vnější rozměry třepačky š x h x v | 145 x 90 x 70 cm | Vyplní dodavatel
maximální hmotnost | 300 kg | Vyplní dodavatel
samolepící podložky pro přichycení lahví se vzorky, dodat v množství potřebném pro pokrytí plochy platformy | ano | Vyplní dodavatel
integrované UV světlo pro dekontaminaci vnitřního prostoru třepačky | ano | Vyplní dodavatel
montážní materiál pro fixaci na stávající třepačku Eppendorf Innova 44R | ano | Vyplní dodavatel
cena zahrnuje instalaci na stávající třepačku Eppendorf Innova 44R | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).