## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Hlubokomrazící box pro Biochemický ústav
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje. Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem – uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Kupující upozorňuje prodávajícího, že vzhledem k plánovanému umístění zboží (přístroje), musí být zboží možné stěhovat vstupním otvorem (dveřmi) o šířce 89 cm a výšce 196 cm. Transportní trasa: dodávka zboží je určena do 1. podzemního podlaží, které je přímo přístupné z garáží budovy.
Položka Hlubokomrazící box |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Kupující upozorňuje prodávajícího, že vzhledem k plánovanému umístění zboží (přístroje), musí být zboží možné stěhovat vstupním otvorem (dveřmi) o šířce 89 cm a výšce 196 cm. Stěhování přes tento vstupní otvor musí být možné provést jednoduše a bez větších technických zásahů na přístroji. Zadavatel musí být schopen realizovat stěhování vlastními silami, bez závislosti na dodavateli nebo třetí straně a v případě nutnosti montáže/demontáže jakýchkoliv prvků přístroje, pak současně bez jakékoliv vlivu na platnost záruky. |  | ANO, dodavatel potvrdí tuto skutečnost a uvede podrobný postup pro transport a výčet prvků, které je třeba demontovat, aby bylo možné zboží dveřmi přenést. | vyplní dodavatel
hlubokomrazící box skříňový |  | ANO | vyplní dodavatel
duální systém chlazení, 2 nezávislé chladící okruhy, při poruše jednoho, udrží druhý teplotu –70 °C v celém prostoru boxu |  | ANO | vyplní dodavatel, doloží z oficiální technické dokumentace
VIP (vakuově zahuštěný polyuretan) izolace desek ve stěnách |  | ANO | vyplní dodavatel
nastavení teploty v rozsahu minimálně |  | –50 °C až –86 °C | vyplní dodavatel, uvede konkrétní údaje/hodnoty
trvale udržitelná teplota alespoň –86°C při okolní teplotě +30°C |  | ANO | vyplní dodavatel, doloží z oficiální technické dokumentace
vnitřní objem v rozmezí |  | 700–770 L | vyplní dodavatel, uvede konkrétní údaje/hodnoty
flexibilní uspořádání vnitřního prostoru, nastavitelná rozteč a počet polic |  | ANO | vyplní dodavatel
kapacita standardních 2” krabiček uložených v držácích horizontálně |  | minimálně 570 ks | vyplní dodavatel, uvede konkrétní údaje/hodnoty
součástí dodávky alespoň 3 nerezové police |  | ANO | vyplní dodavatel
maximálně dvoje vnitřní vyjímatelná, plně izolovaná dvířka, mechanicky zjištěná proti samovolnému otevření |  | ANO | vyplní dodavatel
ovládání pomocí dotykového displeje s pamětí umístěného na dveřích ve výši očí, včetně USB portu pro přenos dat |  | ANO | vyplní dodavatel
alarm: překročení nastavené teploty oběma směry, výpadek proudu, při otevřených dveřích, závada na zařízení |  | ANO | vyplní dodavatel, uvede bližší popis
zámek dveří |  | ANO | vyplní dodavatel
vakuové ventily pro možnost otevření dveří ihned po zavření, minimálně jeden automatický a jeden manuální |  | ANO | vyplní dodavatel
výstup pro napojení externího alarmu/svorkovnice pro napojení GSM hlásiče |  | ANO | vyplní dodavatel
průchodky pro nezávislá externí čidla nebo monitoring o průměru minimálně 17 mm |  | minimálně 3 | vyplní dodavatel, uvede bližší popis
bezfiltrový bezúdržbový systém |  | ANO | vyplní dodavatel
alespoň jeden vnější rozměr těla boxu menší než 90 cm |  | ANO | vyplní dodavatel, uvede konkrétní údaje/hodnoty
celková šířka, vč. všech vyčnívajících prvků |  | maximálně 125 cm | vyplní dodavatel, uvede konkrétní údaje/hodnoty
napájení 230 V 50 Hz, 1 fáze |  | ANO | vyplní dodavatel
chadící agregát ve spodní části boxu |  | ANO | vyplní dodavatel
chladivo dle norem EU |  | ANO | vyplní dodavatel
hmotnost zařízení, včetně standardní výbavy jako vnitřní police a vnitřní izolovaná dvířka |  | maximálně 330 kg | vyplní dodavatel
pojezdová kolečka pro snadný transport zařízení |  | ANO | vyplní dodavatel
doprava, instalace a kontrola funkčnosti, zaškolení obsluhy v ceně |  | ANO | vyplní dodavatel
GSM modul pro zasílání varovných SMS zpráv, na začátku i na konci alarmového stavu, každý alarm odeslán minimálně na 5 telefonních čísel |  | ANO | vyplní dodavatel, uvede bližší popis, konkrétní údaje/hodnoty
software v českém jazyce pro evidenci a vyhledávání uložených vzorků - možnost definice různých typů držáků, polohy krabiček a pozice zkumavek v krabičce, včetně volby rastru. Software pracuje v operačním systému Windows, instalace na PC uživatele. |  | ANO | vyplní dodavatel, uvede bližší popis
Maximální spotřeba elektrické energie přístroje |  | ≤ 12 kWh/24 h při nastavení vnitřní teploty −70 až −80 °C a okolní teplotě 20 až 25 °C | vyplní dodavatel, uvede bližší popis, konkrétní údaje/hodnoty
Přístroj musí být: a) kompatibilní s nerezovými držáky pro uložení standardních 2" krabiček o hloubce 56 cm, které má Kupující skladem z dříve používaného hlubokomrazícího boxu, nebo b) pokud kompatibilita nebude možná, musí být součástí dodávky 20 ks držáků pro uložení standardních 2" krabiček o hloubce 56 cm. |  | ANO | vyplní dodavatel, uvede bližší popis
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky