Technické podmínky

Přenosný laserový vibrometr

Popis zařízení a jeho využití

Přenosný laserový vibrometr k bezkontaktnímu zaznamenávání mechanických vibrací pevného substrátu 
v laboratoři i terénu. Na Ústavu botaniky a zoologie PřF MU bude sloužit zaměstnancům a studentům 
pro zaznamenávání a studium komunikačních signálů členovců (např. hmyzem nebo pavoukovci vydávaných vibračních signálů přenášených zejména přes rostliny, půdu apod.) a dalších vibrací (např. křídel hmyzu při letu) v rámci vědeckých projektů základního a aplikovaného výzkumu zaměřeného na chování, systematiku a ekologii členovců (např. projekty GA ČR, TA ČR, NAZV, disertační, diplomové a bakalářské práce studentů apod.).

Předmětem dodávky je kompletní, nové, nepoužité a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Bezkontaktní zaznamenávání přinejmenším rychlosti („velocity“) mechanických vibrací | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přenosnost přístroje – snadná manipulace z pohledu kompaktnosti, rozměrů a váhy: všechny komponenty (laserový snímač, ovládací jednotka) tvoří jeden kompaktní celek s váhou max. 4 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Odolnost pro použití v terénních podmínkách: prachotěsnost a vodotěsnost se stupněm krytí minimálně IP64 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Provozní teplota minimálně v rozmezí (min–max): +5 – +40 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah měřitelných frekvencí (frequency bandwidth): minimálně do 25 kHz | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Schopnost měření vibrací minimálně do rychlosti 1.0 m/s (peak velocity range) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Digitální dekodér vibrační rychlosti | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Analogový výstup (BNC) pro zaznamenávaný signál | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Laser bezpečnostní třídy 1 nebo 2 (EN 60825-1) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zařízení vysílá viditelný paprsek pro identifikaci měřeného místa | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Laserový snímač s funkcí autofocus | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimální pracovní vzdálenost (vzdálenost snímacího zařízení od měřeného objektu) 335 mm či menší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální pracovní vzdálenost (vzdálenost snímacího zařízení od měřeného objektu) 20 m či větší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Průměr laserového bodu (laser spot diameter) při vzdálenosti 355 mm maximálně 25 µm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Integrovaná kontrola nastavení parametrů měření a zobrazení hladiny měřeného signálu, umožňující autonomní provoz bez nutnosti připojení k externímu počítači | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost pozdějšího rozšíření o interní úložiště nahrávaných dat, jejich sledování v reálném čase a rychlou analýzu přímo na displeji přístroje bez nutnosti připojení k externímu počítači | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost pozdějšího rozšíření o bezdrátový přenos dat | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Napájení 12 V – AC/DC ze sítě | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Alternativní napájení z dobíjecí baterie s výdrží na minimálně 3 h provozu pro mobilní použití v terénu je součástí dodávky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Závit 1/4-20UNC pro připojení přístroje na trojnožku | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Záruční doba minimálně 24 měsíců na všechny součásti dodávky | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.