## Microplate Reader
VYPLŇUJE UŽIVATEL |  |  |  | VYPLŇUJE DODAVATEL
Požadavek | ID požadavku | Microplate reader - specifikace požadavků | GxP kritické | Splňuje | Komentář dodavatele
|  | T.2.047; LF MU, Pavion C03 | ANO / Ne | ANO / Ne | OK / vyjádření
Parametry přístroje | P01 | Podpora různých formátů mikrodeštiček nejméně od 6 do 384 jamek.
| P02 | Měření absorbance, fluorescence a luminiscence.
| P03 | Přístroj musí být vybaven monochromátory nebo alternativním optickým systémem umožňujícím stejnou flexibilitu v nastavení vlnových délek.
| P04 | Měření vlnové délky absorbance v rozsahu nejméně 230 nm až 950 nm.
| P05 | Horní i spodní měření fluorescence.
| P06 | Rozsah vlnových délek excitace nejméně 250 nm až 830 nm a emise 280 nm až 850 nm.
| P07 | Automatické nastavení výšky měření fluorescence v ose Z.
| P08 | Luminiscence flash and glow.
| P09 | Možnost regulace teploty měřícího prostoru v rozmezí nejméně 5 až 40°C.
| P10 | Nastavitelná amplituda a čas třepání destiček.
| P11 | Napájecí napětí: 100-240 VAC, 50/60 Hz.
Pracovní PC stanice včetně ovládacího a vyhodnocovacího software | P12 | Pracovní PC stanice (PC s monitorem/notebook/tablet/PC integrované v dodaném zboží apod.) nebo integrovaný dotykový displej.
| P13 | Analyzační a hodnotící CFR software pro zajištění souladu s předpisy CFR21 p11 a Annex 11, a umožňující použití v prostředí cGMP (current Good Manufacturing Practice).
| P14 | Garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti zboží.
| P15 | Časově neomezená licence.
| P16 | Součástí dodání musí být veškeré příslušenství, které je nutné k plnému chodu přístroje.
Guidelines (účastník potvrzuje, že se s uvedenými předpisy seznámil a jím nabízené plnění je s nimi plně v souladu). | G01 | Legislativa ČR (Zákon o léčivech 378/2007 Sb.; Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv (229/2008 Sb.).
| G02 | EudraLex - Volume 4, Good Manufacturing Practice Guidelines (EU GMP).
| G03 | US Department of Health and Human Services, Food and drug Administration, "Guidance for Industry: Sterile drug Products produced by Aseptic processing", cGMP.
| G04 | 21 CFR Part 210, 211 a 11.
Požadovaná dokumentace (Předloží vybraný dodavatel po podpisu smlouvy, nevyžádá-li si je v konkrétním případě zadavatel pro posouzení nabídky dříve.) | D01 | Návod k obsluze a předpisy v českém jazyce.
| D02 | Návod k instalaci a montáži - dokumentace v PDF formátu.
| D03 | Pokyny na preventivní údržbu.
| D04 | Návod na čištění.
| D05 | Bezpečnostní předpisy.
| D06 | Materiálové certifikáty.
| D07 | Seznam náhradních dílů.
Služby (Součástí předmětu VŘ a nabídkové ceny, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak). | Q01 | Doprava a nastěhování na místo, instalace ve stanoveném prostoru.
| Q02 | Autorizovaný certifikovaný záruční servis.
| Q03 | Povinnost zajistit autorizovaný certifikovaný pozáruční servis za ceny v místě a čase obvyklé (tzn. cena pozáručního servisu není součástí nabídkové ceny) v rozsahu: - 1x ročně autorizovaný servis.
| Q04 | Záruční doba min. 24 měsíců.
| Q05 | Uživatelská instruktáž v místě uživatele vedená dodavatelem v rozsahu min. 2 hodin.
| Q06 | Kvalifikace zařízení v rozsahu IQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).
| Q07 | Kvalifikace zařízení v rozsahu OQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).
| Q08 | Spolupráce/asistence při kvalifikaci zařízení v rozsahu PQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).
| Q09 | Možnost dokoupení validačního materiálu (destička) pro pravidelnou kontrolu přístroje uživatelem - selfvalidace (validační materiál nad rámec materiálu pro prvotní validaci při předání přístroje prodávajícím není součástí dodávky a není součástí nabídkové ceny).
| Q10 | Validační protokol dostupný pro provedení OQ uživatelem v rámci revalidace.