Formulář nabídky

|  |  |
| --- | --- |
| Identifikace veřejné zakázky | |
| Název: | **RCX2507 Výpočetní stanice** |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Adresa veřejné zakázky: | [<https://zakazky.muni.cz/vz00007703>](https://zakazky.muni.cz/X) |
| Identifikační údaje účastníka | |
| Název/Obchodní firma/Jméno: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Bankovní spojení: | Vepište |
| IBAN: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | Číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ,  Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ,  Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. | |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou modrošedě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

# Úvodní prohlášení účastníka

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

* + 1. se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,
    2. přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,
    3. výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci řízení,
    4. je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta,
    5. při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
    6. není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
    7. se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

# Požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

* + 1. splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že
    2. je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

# Kvalifikace

* 1. **Základní kvalifikace**

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ.

* 1. **Profesní kvalifikace**

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

# Technické podmínky nabízeného plnění (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

**Výpočetní stanice**

**Popis zařízení a jeho využití**

Současný vývoj v oblasti umělé inteligence vyžaduje značné výpočetní zdroje. V této souvislosti zařízení podporuje úsilí integrativní bioinformatiky a biostatistiky při vývoji a aplikaci nových modelů umělé inteligence pro analýzu biomedicínských obrazů, se zvláštním důrazem na výpočetní patologii pro onkologii.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

**Technické podmínky**

| **Minimální požadované technické parametry** | **Technické parametry nabízené dodavatelem\*** |
| --- | --- |
| Základní osazená operační paměť 384 GB (4x96GB modul) DDR5 s frekvencí 5600 a vyšší | *(Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty)* |
| 2 x Grafická karta s 32 GB Ram s počtem stream procesorů nad 21 000, nejméně 3000 AI TOPS | *(Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty)* |
| Základní deska s podporou   * + 3 a víc nmve slotů pcie 5   + Podpora min. 2TB ram   + Management over IP interní  nebo jako samostatné příslušenství   + Podpora 2 x GPU | *(Dodavatel uvede ANO/NE, technické řešení a skutečné hodnoty)* |
| 1 x Disk NVMe PCI5 4TB read/write víc než 12000/11000 MB | *(Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty)* |
| 1 x Disk NVMe PCI4 8TB read/write víc než 6000/5000 MB | *(Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty)* |
| CPU s 24 core / 48 vláken a více | *(Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty)* |
| Vhodná velikost case a osazené ventilátory s regulací otáček pro podporu flow vzduchu a chlazením GPU | *(Dodavatel uvede ANO/NE)* |
| Modulární zdroj s výkonem pro GPU, kabely s kapacitou 600 W | *(Dodavatel uvede ANO/NE)* |
| Bez operačního systému | *(Dodavatel uvede ANO/NE)* |
| Požadovaná doba dodání | **Do 21 kalendářních dní od nabytí účinnosti kupní smlouvy** |

*\* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů “****NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.***

# Údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritérium Nabídková cena** | | |
|  | **Váha** | **Nabídka účastníka** |
| Nabídková cena za plnění celé veřejné zakázky  Max.289.250 Kč bez DPH | 100 % | Vepište Kč bez DPH |

Vyhotovil: Jméno, funkce