## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Chlazená centrifuga pro laboratoř tkáňových kultur 2025
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni. |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Stolní chlazená centrifuga s možností točení rotorů s pevným úhlem, výkyvných rotorů se závěsy pro zkumavky i pro vícejamkové destičky. |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
kapacita |  | 4 × 750 ml nebo 4 × 600 ml / 4 × 3 vícejamkové destičky nebo jiné technické řešení umožňující použití rotoru s kapacitou až 16 vícejamkových destiček | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
chlazení |  | teplotní rozsah alespoň -9 °C až +40 °C nebo větší | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
možnost funkce rychlého předchlazení centrifugy (předem programovaný čas a teplota), chlazení i po ukončení aktuálního programu |  | ANO | vyplní dodavatel
RCF pro rotor s pevným úhlem |  | alespoň 20 500 x G nebo větší | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
RCF pro výkyvný rotor |  | alespoň 4 500 x G nebo větší | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
rychlost |  | 14 000 RPM nebo větší | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
rychlost nastavitelná v rozmezí |  | alespoň 500 RPM do 14 000 RPM nebo více | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
možnost nastavení intenzity rozběhu a brždění |  | 9/10 stupňů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
možnost funkce trvalé centrifugace a samostatné ovládání pro krátkodobé točení (short-spin) |  | ANO | vyplní dodavatel
časovač |  | nastavitelný v rozmezí 1 až 99 min. (nebo více) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
paměť |  | pro alespoň 9 programů točení | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
automatické rozpoznávání rotoru a nerovnováhy rotoru pro maximální provozní bezpečnost, při detekci nerovnováhy automatické vypnutí a upozornění |  | ANO | vyplní dodavatel
zdroj napájení 230 V, 50 – 60 Hz |  | ANO | vyplní dodavatel
příkon: Zařízení splňující technické a energetické standardy pro laboratorní přístroje. |  | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
maximální rozměry |  | (Š × H × V): max. 715 × 700 × 425 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
maximální hmotnost (prázdného přístroje bez rotoru) |  | 110 kg | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
výška s otevřeným víkem |  | maximálně 80 cm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
úroveň hlučnosti |  | Maximální hladina hluku při provozu na nejvyšší otáčky s dodaným rotorem nepřesáhne 65 dB(A), měřeno ve vzdálenosti 1 metru od zařízení | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
přístroj musí být nový (ne repasovaný nebo předváděcí) |  | ANO | vyplní dodavatel
napájecí napětí 230 V/50 Hz |  | ANO | vyplní dodavatel
součástí dodání musí být veškeré příslušenství, které je nutné k plnému chodu přístroje |  | ANO | vyplní dodavatel
součástí dodávky rotory a adaptéry kompatibilní s centrifugou -- viz níže |  | ANO | vyplní dodavatel
1 ks velkokapacitní úhlový rotor |  | ANO | vyplní dodavatel
| kapacita | min. 6 x 85 ml | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
| pro použití s centrifugačními lahvemi 85 ml s rovným dnem | ANO | vyplní dodavatel
| přístroj by měl být vybaven víkem těsným proti aerosolům; pokud není součástí dodávky, musí být zajištěno bezpečné uzavření rotorů standardním víkem | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
| adaptéry do rotoru pro zkumavky o objemu 15 ml; 6ks | ANO | vyplní dodavatel
| adaptéry do rotoru pro zkumavky o objemu 50 ml; 6ks | ANO | vyplní dodavatel
| RCF | alespoň 18 000 G nebo větší | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
1 ks úhlový rotor |  | ANO | vyplní dodavatel
| kapacita | alespoň 30 x zkumavky 1,5/2,0 ml | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky