## Chromatograf
VYPLŇUJE UŽIVATEL |  |  |  |  | VYPLŇUJE DODAVATEL
Požadavek | ID požadavku | Chromatograf - specifikace požadavků |  | GxP kritické | Splňuje | Komentář dodavatele
|  | T.2.029; Production facility CREATIC; LF MU, Pavion C03; čisté prostory (m.č. 238) |  | ANO / Ne | ANO / Ne | OK / vyjádření
Parametry přístroje | P01 | Stolní chromatografický systém vhodný pro GMP provoz.
| P02 | Maximální provozní průtok 1200 ml/min. nebo menší.
| P03 | Minimální provozní průtok alespoň 0,1 ml/min.
| P04 | Počet čerpadel: 2.
| P05 | Typ čerpadla: pístové.
| P06 | Funkce gradientu: Ano, 0-100% B (100-0% A) v rámci průtoku 4 - 600 ml/min.
| P07 | Řízení tlakového průtoku.
| P08 | Počet vstupů čerpadla A: 9.
| P09 | Počet vstupů čerpadla B: 3.
| P10 | Počet vstupů pro detekci vzduchu a vstup vzorku: 1.
| P11 | Sledování tlaku v systému.
| P12 | Směšovač a směšovací ventil.
| P13 | Odlučovač vzduchu a ventil odlučovače vzduchu.
| P14 | Monitoring před kolonou | Detekce vzduchu na výstupu z odlučovače vzduchu.
| P15 |  | Monitorování teploty.
| P16 |  | Monitorování vodivosti.
| P17 |  | Monitorování tlaku.
| P18 | Počet připojení kolon: 2.
| P19 | Monitoring za kolonou | Monitorování tlaku.
| P20 |  | Monitorování teploty.
| P21 |  | Monitorování vodivosti.
| P22 | Monitorování UV.
| P23 | Délka optické dráhy v UV kyvetě: 2 mm.
| P24 | Monitorování pH.
| P25 | Počet výstupů: 6.
| P26 | Rozsah procesních teplot: alespoň 4 až 35 °C.
| P27 | Tlak na vstupu pro média: -0,1 bar ≤ vstupní tlak < 0,1 bar.
| P28 | Tlak na výstupu pro média: 0 bar ≤ výstupní tlak < 1 bar.
| P29 | Specifikace hadiček | Materiál: FEP.
| P30 |  | Vnější/vnitřní průměr: před čerpadlem 6,4 / 4,8 mm.
| P31 |  | Vnější/vnitřní průměr: za čerpadlem 4,8 / 3,2 mm.
| P32 |  | Zacvakávací konektor.
| P33 | Zařízení by mělo být z chemicky odolného materiálu vůči asanačním a dezinfekčním prostředkům, pokud možno hladké, beze spár pro snadné čištění.
Pracovní PC stanice včetně ovládacího a vyhodnocovacího software | P34 | Pracovní PC stanice (PC s monitorem/notebook/tablet/PC integrované v dodaném zboží apod.) nebo integrovaný dotykový displej.
| P35 | Analyzační a hodnotící CFR software pro zajištění souladu s předpisy CFR21 p11 a Annex 11 a umožňující použití v prostředí cGMP (current Good Manufacturing Practice)."
| P36 | Garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti zboží.
| P37 | Časově neomezená licence.
| P38 | Součástí dodání musí být veškeré příslušenství, které je nutné k plnému chodu přístroje.
Guidelines (účastník potvrzuje, že se s uvedenými předpisy seznámil a jím nabízené plnění je s nimi plně v souladu). | G01 | Legislativa ČR (Zákon o léčivech 378/2007; Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv (229/2008).
| G02 | EudraLex - Volume 4, Good Manufacturing Practice Guidelines (EU GMP).
| G03 | US Department of Health and Human Services, Food and drug Administration, "Guidance for Industry: Sterile drug Products produced by Aseptic processing", cGMP.
| G04 | 21 CFR Part 210, 211 a 11.
| G05 | Profesní a odborné směrnice - např. ISPE, PIC/S, apod.
Požadovaná dokumentace (Předloží vybraný dodavatel po podpisu smlouvy, nevyžádá-li si je v konkrétním případě zadavatel pro posouzení nabídky dříve.) | D01 | Návod k obsluze a předpisy.
| D02 | Návod k instalaci a montáži.
| D03 | Pokyny na preventivní údržbu.
| D04 | Návod na čištění.
| D05 | Materiálové certifikáty.
| D06 | Bezpečnostní předpisy.
Služby (Součástí předmětu VŘ a nabídkové ceny, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak). | Q01 | Doprava a nastěhování na místo, instalace ve stanoveném ČP.
| Q02 | Autorizovaný certifikovaný záruční servis.
| Q03 | Povinnost zajistit autorizovaný certifikovaný pozáruční servis za ceny v místě a čase obvyklé (tzn. cena pozáručního servisu není součástí nabídkové ceny) v rozsahu: - 1x ročně autorizovaný servis.
| Q04 | Česky hovořící technik.
| Q05 | Uživatelská instruktáž v místě uživatele vedená dodavatelem v rozsahu min. 2 hodiny.
| Q06 | Kvalifikace zařízení v rozsahu IQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).
| Q07 | Kvalifikace zařízení v rozsahu OQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).
| Q08 | Spolupráce/asistence při kvalifikaci zařízení v rozsahu PQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).