## Mrazák -80
VYPLŇUJE UŽIVATEL |  |  |  | VYPLŇUJE DODAVATEL
Požadavek | ID požadavku | Mrazicí box -80°C - specifikace požadavků | GxP kritické | Splňuje | Komentář dodavatele
|  | T.2.040; Production facility CREATIC; LF MU, Pavion C03; čisté prostory | ANO / Ne | ANO / Ne | OK / vyjádření
Parametry přístroje | P01 | Skříňový mrazicí box s provozní teplotou až -86°C i při okolní teplotě +30°C.
| P02 | Spotřeba elektřiny maximálně 8 kWh/24h při nastavení na -80°C.
| P03 | Izolace: vakuově zahuštěný polyuretan.
| P04 | Chladicí systém užívající pouze uhlovodíková HC chladiva.
| P05 | Nastavení teploty v rozsahu minimálně –50°C až –86°C.
| P06 | Vnitřní objem v rozmezí 500-550 litrů.
| P07 | Nastavitelná rozteč a počet polic pro flexibilitu použití.
| P08 | Součástí boxu při dodávce 3 nerezové police, každá s nosností minimálně 50 kg.
| P09 | Kapacita standardních 2“ krabiček v držácích minimálně 380 ks.
| P10 | Aspoň jeden vnější rozměr těla boxu menší než 80 cm (pro možnost pronesení přístroje dveřmi).
| P11 | Ovládání pomocí dotykového displeje s pamětí umístěného na dveřích.
| P12 | Možnost zamezení neautorizovaného vstupu do mrazáku minimálně heslem a rozpoznáním tváře.
| P13 | Možnost otevření vnějších dveří větší než do 90°.
| P14 | Digitální řídící systém se zvukovou a optickou signalizací poruch.
| P15 | Vakuový ventil pro možnost otevření boxu ihned po zavření.
| P16 | Minimálně 2 průchodky pro nezávislá čidla nebo monitoring.
| P17 | Zařízení by mělo být z chemicky odolného materiálu vůči asanačním a dezinfekčním prostředkům, pokud možno hladké, beze spár pro snadné čištění.
| P18 | Maximální hmotnost prázdného zařízení 270 kg.
| P19 | Napájení 230V 50 Hz.
Guidelines (účastník potvrzuje, že se s uvedenými předpisy seznámil a jím nabízené plnění je s nimi plně v souladu). | G01 | Legislativa ČR (Zákon o léčivech 378/2007 Sb.; Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv 229/2008 Sb.).
| G02 | EudraLex - Volume 4, Good Manufacturing Practice Guidelines (EU GMP).
| G03 | US Department of Health and Human Services, Food and drug Administration, "Guidance for Industry: Sterile drug Products produced by Aseptic processing", cGMP.
| G04 | 21 CFR Part 210, 211 a 11.
| G05 | Profesní a odborné směrnice - např. ISPE, PIC/S, apod.
Požadovaná dokumentace (Předloží vybraný dodavatel po podpisu smlouvy, nevyžádá-li si je v konkrétním případě zadavatel pro posouzení nabídky dříve.) | D01 | Návod k obsluze a předpisy v českém jazyce.
| D02 | Návod k instalaci a montáži- dokumentace v PDF formátu.
| D03 | Pokyny na preventivní údržbu.
| D04 | Návod na čištění.
| D05 | Bezpečnostní předpisy.
| D06 | Materiálové certifikáty.
| D07 | Seznam náhradních dílů.
Služby (Součástí předmětu VŘ a nabídkové ceny, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak). | Q01 | Doprava a nastěhování na místo, instalace v stanovené laboratoři.
| Q02 | Autorizovaný certifikovaný záruční servis.
| Q03 | Povinnost zajistit autorizovaný certifikovaný pozáruční servis za ceny v místě a čase obvyklé (tzn. cena pozáručního servisu není součástí nabídkové ceny) v rozsahu: - 1x ročně autorizovaný servis.
| Q04 | Záruční doba minimálně 24 měsíců.
| Q05 | Uživatelská instruktáž v místě uživatele vedená dodavatelem v rozsahu min. 1 hodiny.
| Q06 | Kvalifikace zařízení v rozsahu IQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).
| Q07 | Kvalifikace zařízení v rozsahu OQ (teplotní maping prázdného zařízení) + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).
| Q08 | Kvalifikace zařízení v rozsahu PQ (teplotní maping zaplněného zařízení) + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).