## Fermentor
VYPLŇUJE UŽIVATEL |  |  |  | VYPLŇUJE DODAVATEL
Požadavek | ID požadavku | Fermentor - specifikace požadavků | GxP kritické | Splňuje | Komentář dodavatele
|  | T.2.027; Production facility CREATIC; LF MU, Pavion C03; čisté prostory (m.č. 234) | ANO / Ne | ANO / Ne | OK / vyjádření
Parametry přístroje | P01 | Bioreaktor pro aerobní přítokovou fermentaci mikrobiálních kultur (E. Coli) v GMP provozu.
| P02 | Stolový nebo samostatně stojící modul.
| P03 | Použití sterilních jednorázových setů s integrovanými výstupy pro aseptické odebíraní vzorků, inokulace, distribuci média a harvesting.
| P04 | Materiál jednorázových setů a vaků pro médium: sterilní a kompatibilní s GMP požadavky.
| P05 | Minimální pracovní objem 1,5 - 5 l.
| P06 | Ovládání a monitoring hlavních parametrů: teplota, pH, rozpuštěný kyslík a airflow.
| P07 | Možnost nastavení rozsahu teploty 20 - 40 °C.
| P08 | Teplotní odchylka od nastavené teploty 37 °C: max. 0,5 °C.
| P09 | Možnost připojení, řízení a monitoring plynů (O2, CO2).
| P10 | Monitoring tlaku.
| P11 | Efektivní bezkontaktní nebo mechanická aerace - systém musí zabezpečit dostatečnou aeraci pro aerobní kultivace s vysokou hustotou Escherichia coli.
| P12 | Peristaltická pumpa pro plnění / vyprázdňování vaků / přítokovou fermentaci.
| P13 | Interní nebo externí peristaltická pumpa ovládaná pomocí GMP softwaru fermentoru.
| P14 | Možnost řízeného dávkování média a jiných roztoků během fermentace.
| P15 | Zařízení by mělo být z chemicky odolného materiálu vůči asanačním a dezinfekčním prostředkům, pokud možno hladké, beze spár pro snadné čištění.
| P16 | Součástí dodávky bude spotřební materiál v GMP kvalitě potřebný pro provedení pěti kompletních kultivačních cyklů E. Coli.
Pracovní PC stanice včetně ovládacího a vyhodnocovacího software | P17 | Pracovní PC stanice (PC s monitorem/notebook/tablet/PC integrované v dodaném zboží apod.) nebo integrovaný dotykový displej.
| P18 | Řídicí GMP software pro zajištění souladu s předpisy CFR21 p11 a Annex 11, a umožňující použití v prostředí cGMP (current Good Manufacturing Practice).
| P19 | Garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti zboží.
| P20 | Časově neomezená licence.
| P21 | Součástí dodání musí být veškeré příslušenství, které je nutné k plnému chodu přístroje.
Guidelines (účastník potvrzuje, že se s uvedenými předpisy seznámil a jím nabízené plnění je s nimi plně v souladu v případě rozhodnutí uživatele se jimi řídit). | G01 | Legislativa ČR (Zákon o léčivech 378/2007; Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv (229/2008).
| G02 | EudraLex - Volume 4, Good Manufacturing Practice Guidelines (EU GMP).
| G03 | US Department of Health and Human Services, Food and drug Administration, "Guidance for Industry: Sterile drug Products produced by Aseptic processing", cGMP.
| G04 | 21 CFR Part 210, 211 a 11.
| G05 | Profesní a odborné směrnice - např. ISPE, PIC/S, apod.
Požadovaná dokumentace (Předloží vybraný dodavatel po podpisu smlouvy, nevyžádá-li si je v konkrétním případě zadavatel pro posouzení nabídky dříve.) | D01 | Návod k obsluze a předpisy.
| D02 | Návod k instalaci a montáži.
| D03 | Pokyny na preventivní údržbu.
| D04 | Návod na čištění.
| D05 | Materiálové certifikáty.
| D06 | Bezpečnostní předpisy.
Služby (Součástí předmětu VŘ a nabídkové ceny, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak). | Q01 | Doprava a nastěhování na místo, instalace ve stanoveném ČP.
| Q02 | Autorizovaný certifikovaný záruční servis.
| Q03 | Povinnost zajistit autorizovaný certifikovaný pozáruční servis za ceny v místě a čase obvyklé (tzn. cena pozáručního servisu není součástí nabídkové ceny) v rozsahu: - 1x ročně autorizovaný servis.
| Q04 | Uživatelská instruktáž v místě uživatele vedená dodavatelem v rozsahu min. 2 hodiny.
| Q05 | Kvalifikace zařízení v rozsahu IQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).
| Q06 | Kvalifikace zařízení v rozsahu OQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).
| Q07 | Spolupráce/asistence při kvalifikaci zařízení v rozsahu PQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).