## Endotoxin Reader
VYPLŇUJE UŽIVATEL |  |  |  | VYPLŇUJE DODAVATEL
Požadavek | ID požadavku | Multifunkční monochromátorový reader mikrodestiček - stanovení endotoxinů | GxP kritické | Splňuje | Komentář dodavatele
|  | T.3.048; Production facility CREATIC; LF MU, Pavion C03 | ANO / Ne | ANO / Ne | OK / vyjádření
Parametry přístroje | P01 | Možnost čtení 96-jamkových desek od různých výrobců.
| P02 | Měření absorbance a fluorescence pomocí monochromátorů.
| P03 | Možnost čtení výsledků shora, nebo zespodu destičky při detekci fluorescence.
| P04 | Měření vlnové délky absorbance v rozsahu nejméně 250 nm až 960 nm.
| P05 | Měření vlnové délky fluorescence v rozsahu nejméně 300 nm až 820 nm.
| P06 | Možnost regulace teploty měřícího prostoru v rozmezí nejméně +5 °C oproti okolnímu prostředí až do minimálně 40 °C.
| P07 | Napájecí napětí: 100-240 VAC, 50/60 Hz.
Pracovní PC stanice včetně ovládacího a vyhodnocovacího software | P08 | Pracovní PC stanice (PC s monitorem/notebook/tablet/PC integrované v dodaném zboží apod.) nebo integrovaný dotykový displej.
| P09 | Ovládací a hodnotící software musí splňovat požadavky GMP (CFR 21 part 11) pro automatické hodnocení testů zajišťující integritu dat, včetně audit trail, informace o použitých reagenciích, pracovnících provádějících test a parametrech testu.
| P10 | Přístroj a jeho software musí být součástí soupravy (přístroj - kit pro detekci - vyhodnocovací software) pro detekci endotoxinu dle evropského lékopisu, a to metodou LAL i metodou reaktivního proteinu C. Tato souprava je validována dle GMP.
| P11 | Garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu záruky.
| P12 | Časově neomezená licence.
| P13 | Součástí dodání musí být veškeré příslušenství, které je nutné k plnému chodu přístroje.
Dostupné reagencie | P14 | K nabízenému systému (komplet přístroje a jeho ovládacího a vyhodnocovacího software) musí být dostupný existující GMP validovaný kit pro detekci endotoxinu dle evropského lékopisu (jak metodou LAL, tak stanovení pomocí rekombinantního faktoru C). Požadujeme, aby byl tento kit validován přímo na nabízeném přístroji a software. (samotný kit není součástí nabídky)
Guidelines (účastník potvrzuje, že se s uvedenými předpisy seznámil a jím nabízené plnění je s nimi plně v souladu). | G01 | Legislativa ČR (Zákon o léčivech 378/2007 Sb.; Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv (229/2008 Sb.).
| G02 | EudraLex - Volume 4, Good Manufacturing Practice Guidelines (EU GMP).
| G03 | US Department of Health and Human Services, Food and drug Administration, "Guidance for Industry: Sterile drug Products produced by Aseptic processing", cGMP.
| G04 | 21 CFR Part 11.
Požadovaná dokumentace (Předloží vybraný dodavatel po podpisu smlouvy, nevyžádá-li si je v konkrétním případě zadavatel pro posouzení nabídky dříve.) | D01 | Návod k obsluze a předpisy v českém jazyce.
| D02 | Návod k instalaci a montáži - dokumentace v PDF formátu.
| D03 | Pokyny na preventivní údržbu.
| D04 | Návod na čištění.
| D05 | Bezpečnostní předpisy.
| D06 | Materiálové certifikáty.
Služby (Součástí předmětu VŘ a nabídkové ceny, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak). | Q01 | Doprava a nastěhování na místo, instalace ve stanoveném prostoru.
| Q02 | Autorizovaný certifikovaný záruční servis.
| Q03 | Povinnost zajistit autorizovaný certifikovaný pozáruční servis za ceny v místě a čase obvyklé v rozsahu: 1x ročně autorizovaný servis včetně OQ (cena pozáručního servisu není součástí nabídkové ceny)
| Q04 | Záruční doba min. 12 měsíců.
| Q05 | Kvalifikace zařízení v rozsahu IQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).
| Q06 | Kvalifikace zařízení v rozsahu OQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).
| Q07 | Spolupráce/asistence při kvalifikaci zařízení v rozsahu PQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).
| Q08 | Validační protokol dostupný pro provedení OQ uživatelem v rámci revalidace.