## ANALYZÁTOR AMK
VYPLŇUJE UŽIVATEL |  |  |  | VYPLŇUJE DODAVATEL
Požadavek | ID požadavku | Analyzátor aminokyselin - specifikace požadavků | GxP kritické | Splňuje | Komentář dodavatele
|  | T.2.006; LF MU | ANO / Ne | ANO / Ne | OK / vyjádření
Parametry přístroje | P01 | Plně automatizovaný kompaktní systém.
| P02 | Metoda analýzy: kationtová ionexová chromatografie s post-kolonovou derivatizací ninhydrinem.
| P03 | Objem vzorků minimálně v rozmezí od 1 μl do 500 μl.
| P04 | 9-15 pikomolu/nástřik standardu, resp. alespoň 0,3 μmol/l v analyzovaném materiálu.
| P05 | Dvoukanálová detekce při 440 nm a 570 nm.
| P06 | Přístroj musí být schopen stanovit až 45 aminokyselin pomocí standardního programu.
| P07 | Možnost vytvoření protokolů pro specifické aminokyseliny.
| P08 | Systém musí umožnovat nastavení speciálních analýz například pro vzácné aminokyseliny, metabolity léčiv (argininsukcinát, homocystin, homocitrulin, alloisoleucin, sulfocystein, gabapentin) a malé peptidy (např. glutation, karnosin, anserin, sacharopin).
| P09 | Čas analýzy separace 45 fyziologických aminokyselin do 120 min.
| P10 | Vysokotlaká PEEK kolona.
| P11 | Stabilní analytická kolona bez nutnosti přeplňování.
| P12 | Teplota reakční cívky nastavitelná v rozmezí min. 40 až 145 °C.
| P13 | Teplotní rozsah kolony minimálně (20-90)°C.
| P14 | Pufrovací roztoky uložené "v" nebo "na" přístroji při pokojové teplotě.
| P15 | Systém musí mít funkci automatického promytí reakční cívky při poruše nebo přerušení analýzy.
| P16 | Systém s integrovaným chlazeným autosamplerem pro nepřetržitý provoz.
| P17 | Zařízení musí být určeno pro in vitro diagnostic use a musí být v souladu s EU IVDR 2017/746 regulací.
| P18 | Napájecí napětí: 240V/100V, 50Hz/60Hz.
Pracovní PC stanice včetně ovládacího a vyhodnocovacího software | P19 | Pracovní PC stanice (PC s monitorem/notebook/tablet/PC integrované v dodaném zboží apod.).
| P20 | Garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti zboží.
| P21 | Časově neomezená licence.
| P22 | Součástí dodání musí být veškeré příslušenství, které je nutné k plnému chodu přístroje.
| P23 | Zdroj UPS schopný překlenout 10min výpadku el. proudu.
Požadovaná dokumentace (Předloží vybraný dodavatel po podpisu smlouvy, nevyžádá-li si je v konkrétním případě zadavatel pro posouzení nabídky dříve.) | D01 | Návod k obsluze a předpisy v českém jazyce.
| D02 | Návod k instalaci a montáži - dokumentace v PDF formátu.
| D03 | Pokyny na preventivní údržbu.
| D04 | Návod na čištění.
| D05 | Bezpečnostní předpisy.
| D06 | Certifikáty analýzy pro každou šarži pufrovacích roztoků.
| D07 | Seznam náhradních dílů.
Služby (Součástí předmětu VŘ a nabídkové ceny, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak). | Q01 | Doprava a nastěhování na místo a instalace.
| Q02 | Autorizovaný certifikovaný záruční servis.
| Q03 | Povinnost zajistit autorizovaný certifikovaný pozáruční servis za ceny v místě a čase obvyklé (tzn. cena pozáručního servisu není součástí nabídkové ceny) v rozsahu: - 1x ročně autorizovaný servis.
| Q04 | Záruční doba minimálně 12 měsíců.
| Q05 | Uživatelská instruktáž v místě uživatele vedená dodavatelem v rozsahu min. 2 hodin.