## NanoDSF
VYPLŇUJE UŽIVATEL |  |  |  | VYPLŇUJE DODAVATEL
Požadavek | ID požadavku | Analytický přístroj pro NanoDSF - specifikace uživatelských požadavků | GxP kritické | Splňuje | Komentář dodavatele
|  | T.2.032; LF MU, Pavion C03; Laboratoře QC (kontrolované prostory) | ANO / Ne | ANO / Ne | OK / vyjádření
Parametry přístroje | P01 | Přístroj pro nano diferenciální skenovací fluorescenční spektrometrii (NanoDSF).
| P02 | Maximální objem vzorku (kapiláry): 10 μl.
| P03 | Manipulace se vzorky: kapiláry nebo kapilární čipy.
| P04 | Loading vzorků pomocí kapilární síly bez pipetování.
| P05 | Počet analyzovaných vzorků na 1 běh: 48 v jednotlivých kapilárách a 24 v kapilárních čipech.
| P06 | Nastavitelná rychlost ohřevu: min. 0,1 - 7 °C/min.
| P07 | Přesnost měření teploty: +/- 0,1 °C.
| P08 | Simultánní měření hodnot tepelného rozkladu, zákalu a velikosti (rH) proteinového vzorku v průběhu celé teplotní škály pro každý individuální vzorek při maximální kapacitě přístroje (48 vzorků).
| P09 | Těsnící pasta a těsnící aplikátor pro prodloužená měření při vysokých teplotách (nad 95 °C).
| P10 | Nano DSF optika s duální UV technologií pro fluorescenční detekci při 330 a 350 nm.
| P11 | Použití pouze vnitřní fluorescence bílkovin bez požadavku na použití sekundárních fluoroforů.
| P12 | Rozsah měření detekce proteinů: alespoň od 15 µg/ml do 200 mg/ml.
| P13 | Počet datových bodů na °C při teplotním nárůstu 1 °C/min. (pro 48 kapilár, bez DLS): nejméně 12,5.
| P14 | DLS optický modul určený pro hodnocení velikosti částic (rH) analyzovaného proteinu s vlnovou délkou laseru: 405 nm ± 5 nm.
| P15 | Minimální koncentrace pro DLS: 0,3 mg/mL.
| P16 | Možnost měření homogenity vzorku s určením polydisperzního indexu (PDI).
| P17 | Rozsah velikosti častíc optiky DLS: poloměr 1,7 nm až 0,5 μm.
| P18 | Modul pro detekci zákalu (amorfní agregace) na základě zeslabení světla procházejícího vzorkem.
| P19 | Minimální rozlišení optiky pro zpětný odraz: ≥ 15 nm.
| P20 | Modul SLS pro měření průměrné intenzity rozptylu.
| P21 | Rozsah velikosti částic optiky SLS: poloměr 1,7 nm až 0,5 μm.
| P22 | Rozsah pracovních teplot alespoň 20 °C až 110 °C.
| P23 | Napájecí napětí: 100-240 VAC, 50/60 Hz.
Pracovní PC stanice včetně ovládacího a vyhodnocovacího software | P24 | Pracovní PC stanice (PC s monitorem/notebook/tablet/PC integrované v dodaném zboží apod.)
| P25 | Analyzační a hodnotící CFR software pro zajištění souladu s předpisy CFR21 p11 a Annex 11, a umožňující použití v prostředí cGMP (current Good Manufacturing Practice).
| P26 | Garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti zboží.
| P27 | Časově neomezená licence.
| P28 | Součástí dodání musí být veškeré příslušenství, které je nutné k plnému chodu přístroje.
Guidelines (účastník potvrzuje, že se s uvedenými předpisy seznámil a jím nabízené plnění je s nimi plně v souladu v případě rozhodnutí uživatele se jimi řídit). | G01 | Legislativa ČR (Zákon o léčivech 378/2007; Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv (229/2008).
| G02 | EudraLex - Volume 4, Good Manufacturing Practice Guidelines (EU GMP).
| G03 | US Department of Health and Human Services, Food and drug Administration, "Guidance for Industry: Sterile drug Products produced by Aseptic processing", cGMP.
| G04 | 21 CFR Part 210, 211 a 11.
| G05 | Profesní a odborné směrnice - např. ISPE, PIC/S, IVD, apod.
Požadovaná dokumentace (Předloží vybraný dodavatel po podpisu smlouvy, nevyžádá-li si je v konkrétním případě zadavatel pro posouzení nabídky dříve.) | D01 | Návod k obsluze a předpisy v českém jazyce.
| D02 | Návod k instalaci a montáži - dokumentace v PDF formátu.
| D03 | Pokyny na preventivní údržbu.
| D04 | Návod na čištění.
| D05 | Bezpečnostní předpisy.
| D06 | Materiálové certifikáty.
| D07 | Seznam náhradních dílů.
Služby (Součástí předmětu VŘ a nabídkové ceny, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak). | Q01 | Doprava a nastěhování na místo, instalace ve stanoveném ČP.
| Q02 | Autorizovaný certifikovaný záruční servis.
| Q03 | Povinnost zajistit autorizovaný certifikovaný pozáruční servis za ceny v místě a čase obvyklé (tzn. cena pozáručního servisu není součástí nabídkové ceny) v rozsahu: - 1x ročně autorizovaný servis.
| Q04 | Záruční doba 12 měsíců.
| Q05 | Uživatelská instruktáž v místě uživatele vedené dodavatelem v rozsahu min. 2 hodin.
| Q06 | Kvalifikace zařízení v rozsahu IQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).
| Q07 | Kvalifikace zařízení v rozsahu OQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).
| Q08 | Spolupráce/asistence při kvalifikaci zařízení v rozsahu PQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).