Technické specifikace

Laserová ablace s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem a analyzátorem s časem letu

(LA-ICP-TOF-MS)

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka systému laserové ablace spojené s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (LA-ICP-MS), který bude vybaven analyzátorem typu Time-of-Flight (TOF). Zařízení musí umožňovat současné (paralelní) měření všech zájmových prvků v reálném čase, bez nutnosti sekvenčního skenování, což je nezbytné pro prostorově a časově rozlišenou analýzu složitých a heterogenních vzorků.

Zařízení bude sloužit k obrazové analýze distribuce prvků v biologických a geologických materiálech, přičemž důraz je kladen na vysokou prostorovou rozlišovací schopnost a analytickou citlivost. V oblasti biomedicíny bude zařízení využíváno k výzkumu tkáňové distribuce kovových léčiv, sledování stopových prvků a biomarkerů důležitých v kontextu farmakologie a toxikologie. V geovědních oborech bude zařízení využíváno např. pro mapování stopových prvků v minerálech, analýzu zónování a inkluzí, jakož i pro datování minerálů pomocí izotopového složení. Současně umožní fundamentální výzkum interakce laserového záření s pevnými vzorky, včetně studia ablačních mechanismů, frakcionace prvků a optimalizace analytických metod pro různé typy geologických matric.

Součástí využití bude rovněž charakterizace nanočástic a mikroplastů, včetně určení jejich prvkového složení, velikostní distribuce a případných povrchových vlastností. Přístroj bude dále využit k testování účinnosti a distribuce účinných látek v rámci systémů cíleného podávání léčiv.

Zařízení musí splňovat platné analytické a laboratorní normy a bude sloužit k výzkumným, výukovým a vývojovým účelům na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity. Bude využíváno rovněž pro vzdělávání studentů doktorských studijních programů, zejména v oblastech farmakologie, toxikologie, environmentálních věd a materiálového výzkumu, a přispěje k rozvoji analytických metodologií využitelných v oblasti farmacie, biomedicíny, životního prostředí a geověd.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a plně funkční zařízení, včetně kompletní instalace a provedení kvalifikace zařízení (IQ/OQ), dokumentace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy na místě dodání.

Nabídka musí splňovat všechny požadavky a parametry stanovené zadavatelem. V případě parametrů definovaných minimální nebo maximální hodnotou či rozsahem hodnot musí nabídka splňovat alespoň požadovanou úroveň.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

| Parametry | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | Dodavatel uvede typ a model. |
| Typ/Model | Dodavatel uvede typ a model. |

| Minimální požadované technické specificace | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Induktivně vázané plazma s časem letu hmotnostního spektrometru – ICP-TOFMS |  |
| Z prostorových důvodů musí být nabízený přístroj možné umístit na laboratorní stůl s hmotností do 300 kg. | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| ICP-TOFMS musí obsahovat hardwarovou i softwarovou integraci pro rychlé mapování laserovou ablací (pro použití laseru s frekvencí 300-1000 Hz) . | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| Vodou chlazené vakuové rozhraní musí umožňovat uživatelsky snadný přístup k sampleru a skimmeru i k extrakční čočce pro rutinní údržbu. | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| Přístroj musí být vybaven technologií Collision and Reaction Cell (CCT) umožňující odstranění interferencí způsobených argonovými druhy a jinými spektrálními překryvy. Přístroj musí umožňovat provoz CCT jak s plynem, tak bez plynu. | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| Musí být zajištěna technologie pro snížení signálních intenzit iontových druhů, pocházejících z matrice vzorku, které nelze odstranit chemickými reakcemi v CCT. | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| Detektor musí nabízet lineární dynamický rozsah od 1 do min. 1 000 000 cps (counts per second). Musí být robustní konstrukce, která neprojevuje drift signálu během dlouhodobých experimentů mapování laserovou ablací. Hlavní i stopové prvky musí být měřitelné v jednom běhu bez nutnosti je měřit zvlášť. | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| Detekční systém musí umožňovat získávání kompletních hmotnostních spekter během delšího času typických experimentů mapování laserovou ablací (minimálně 1 hodinu): Kompletní hmotnostní spektra včetně tvaru píků a informace o základní linii s časovým rozlišením 2 milisekundy nebo lepším. Integrované informace o píku s časovým rozlišením 50 mikrosekund nebo lepším. | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| Citlivost přístroje a rozlišení hmotnosti musí odpovídat požadavkům plánovaných mapovacích experimentů (biologické, geologické materiály, analýza jednotlivých buněk, nanočástic a mikroplastů). Následující specifikace musí být ověřeny při instalaci v jednom experimentu. Experimentální podmínky: Použití standardního zavedení vzorku pro kapalné vzorky Přístroj běží bez plynu v CCT Přístroj je naladěn na tvorbu oxidů < 2,5 % (CeO+/Ce+) Rozlišovací schopnost hmotnosti: min. 3000 (238U) Nasycení vzorku: nasávání 1 ppb multi-prvkové roztoku Minimální citlivosti (v cps/ppb): - Uran: 50 000 (238U) - Indium: 20 000 (115In) - Kobalt: 10 000 (59Co) | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| Data musí být kompatibilní s požadavky vědeckého výzkumu (biologické, geologické materiály, analýza jednotlivých buněk, nanočástic a mikroplastů). Musí být poskytována v otevřeném formátu, který umožňuje přímé zpracování v softwaru pro následné zpracování dat z laserové ablace. Součástí dodávky musí být rovněž pokročilý matematický nebo statistický software, kompatibilní s tímto formátem dat, umožňující jejich další analýzu. Tento software musí být dodán dodavatelem přístroje jako integrální součást nabídky. | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| Laserová ablace (LA) |  |
| #### Laserový zdroj - Vlnová délka: 193 nm - Repetiční frekvence: 1–1000 Hz - Stabilita energie mezi pulzy: <2 % RMS - Energie na pulz: minimálně 4 mJ - Délka pulzu: 5–10 ns | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| #### Řízení hustoty energie - Možnost řízení laserové fluence na vzorku v rozsahu 0,05 až ~15 J/cm² - Nastavitelná v krocích 0,01 J/cm² - Řízení energie bez ovlivnění velikosti stopy nebo stability pulzu | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| #### Tvarování a vedení svazku - Velikost stopy: od submikronové velikosti až po 160 µm - Nastavitelná v <1 µm krocích v rozsahu 0,5–10 µm - Možnost výběru různých tvarů stopy včetně čtvercových (5–120 µm) a dalších (čísla nebo značky pro značení vzorku) - Ukázky reálných stop po ablaci jsou požadovány jako součást instalace Věci | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| #### Homogenita svazku - Svazek musí být homogenizován tak, aby vytvářel rovnoměrnou distribuci energie v průřezu - Výsledné krátery musí mít strmé stěny a rovné dno - Homogenizační systém musí eliminovat „hot-spots“ mezi pulzy | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| #### Optický a zobrazovací systém - Na ose umístěný mikroskop (kolmo k povrchu vzorku), sdílející objektiv s laserovým svazkem - Mechanický optický zoom s plynulým zvětšením 5× až 60× - Možnost rozlišení struktur o velikosti 1–2 µm - Počítačem řízené osvětlení: procházející, odražené a kruhové | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| #### Komora pro vzorky - Pohyblivý vzorkovací stůl min. 100 × 100 mm, rychlost posunu až do 10 mm/s - Konfigurovatelná zásuvka s třemi magnetickými polohami pro přesné polohování vzorku - Nastavitelná rychlost odsávání aerosolu: minimální doba odsávání musí být kratší než 5 ms maximální doba až ~2 s (bez nutnosti měnit vnitřní geometrii komory) - Možnost dynamického nastavení výšky odsávacího nástavce bez ovlivnění zaostření laseru | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| #### Mobilita a zástavba - Přístroj na uzamykatelných kolečkách - Pro průchod dveřmi do 700 mm šířky - Celková plocha zařízení < 6000 cm² | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| #### Bezpečnostní požadavky - Laser musí být třídy I, včetně zarovnávání - Uzavřená plynová skříň s odsáváním výparů - Regulátory a komponenty vhodné pro použití s halogenovými plyny - Včetně filtračních systémů pro výměnu plynů | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| #### Software musí zahrnovat: - Laserové ovládání a spouštění, kompatibilní s ICP-MS přístroji (rozhraní TTL, kontakt, skript nebo plug-in) - Vytvoření mozaiky celé vzorkovací oblasti a import externích obrazových souborů (jasové, fluorescenční, SEM, apod.) - Možnost překrytí vrstev a přesného zaměření zájmových oblastí - Plánování sekvencí, nastavení parametrů laseru i mikroskopu, záznam a export logů | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| Zpracování dat: - Import logů a ICP-MS dat - Objemová kvantifikace, mapování a obrazová analýza - Geochronologie | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |

Dodavatel je povinen uvést ANO/NE a poskytnout požadované informace.

Kromě technické specifikace uvedené v této tabulce je dodavatel také povinen předložit svou technickou specifikaci nebo popis zařízení.