Technické podmínky

Autokláv

Popis zařízení a jeho využití

Parní laboratorní sterilizátor (autokláv) je určen ke sterilizaci laboratorního skla, plastu, pracovních nástrojů, pracovních roztoků a živných médií v rámci výukových a výzkumných aktivit pracoviště. Ty zahrnují např. aktivity v rámci výzkumných projektů, praktických cvičení, a dále diplomových a disertačních prací zpracovávaných 
na pracovišti. Vzhledem k rozmanitosti sterilizovaného materiálu, kde pro každý typ náplně je třeba zvolit specifický sterilizační program, a dále z důvodu uspokojení kapacitních potřeb pracoviště je požadavek 
na minimalizaci doby mezi následnými sterilizačními cykly (např. potřeba systému chlazení a vyrovnávání tlaku v nádobě).

Předmětem dodávky je kompletní, nové, nepoužité a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Horizontální plnění komory | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nominální objem minimálně 150 litrů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální vnější rozměry – výška 750 mm, šířka 850 mm, hloubka 1100 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální hmotnost 220 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimální rozměry komory – průměr 500 mm, hloubka 750 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost umístění současně až 26 ks Schott lahví o objemu 1000 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kapacita ohřevu – min. 9 kW | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Uzavírání výklopnými dveřmi | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Materiál – AISI 316 nebo lepší | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vestavěný, od komory oddělený automatický vyvíječ páry, materiál AISI 316 nebo lepší | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vakuové vybavení umožňující dokonalé odvzdušnění komory, s možností nastavení počtu, délky i hloubky pulsů, minimálně 7 pulsů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah pracovních teplot minimálně od 60 do 140 °C (s možností rozšíření do 150 °C) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Válcová komora s kulatými konci umožňující výměnu vzduchu během chlazení – min. 70 m3/h. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vnitřní ventilátor výměník tepla v komoře, bez omezení vnitřního prostoru pro vsádku, pro maximální a bezpečné zrychlení kapalinových cyklů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nezávislé teplotní čidlo PT100, chráněno teflonovým obalem (bezpečná sterilizace kapalin) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nepřímé chlazení vodou s podporou tlaku vzduchu včetně kompresoru pro vysoce efektivní chlazení, účinné i pro lahve hermeticky uzavřené | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém chlazení zabraňující objemovým ztrátám při sterilizaci kapalin | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém extra sušení pro vysušení kondenzátu (nikoliv pouze vakuové vybavení) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Funkce odložení startu bez nutnosti přítomnosti obsluhy | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Funkce udržení koncové teploty i po skončení sterilizace po dobu minimálně 4 hodin | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost nastavení automatického samovolného otevření dveří komory po skončení sterilizace bez přítomnosti obsluhy – bezpečnost obsluhy, možnost nastavit pro každý program zvlášť | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Mikroprocesorové ovládání, možnost nastavení min. 12 programů (plně modifikovatelné) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost nastavení speciálních programů – např. rozváření půd v páře bez tlaku | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nastavitelná doba sterilizace 0-300 minut pro každý program zvlášť | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Display se zobrazením aktuálních údajů (datum, čas, číslo programu, fáze cyklu, aktuální teplota a tlak v komoře, tlak ve vyvíječi, chybová hlášení) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Změkčovač vody pro úpravu vstupní vody do chladicího systému | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Port pro připojení k PC | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Bezpečnostní zámek | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Validační port | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Řízení funkce sterilizace dle F0 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Certifikát ISO 9001 a ISO 14001 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| V ceně musí být zahrnuty veškeré náklady, včetně dopravy na místo, instalace a zaškolení obsluhy včetně pasportu tlakové nádoby a návodu k obsluze v českém jazyce | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Záruční doba 24 měsíců na všechny součásti dodávky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.