## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Název veřejné zakázky: Stereomikroskopy a vyhřívací stolek pro Ústav histologie a embryologie
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni. |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.
Položka č. 1 stereomikroskop |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
stereomikroskop s paralelními optickými cestami a s proměnlivým zvětšením (zoom) |  | ano | vyplní dodavatel
zoomový poměr |  | minimálně 1:8 se západkami pro alespoň 6 kroků zoomu | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
celkové zvětšení |  | minimálně 10x až 80x | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
mikroskop je vybaven binokulárním tubusem se sklonem do 20° od vodorovné roviny |  | ano | vyplní dodavatel
mikroskop je vybaven okuláry se zvětšením 10x, zorným polem min. 22 mm, s dioptrickou korekcí a vyvýšenými gumovými odnímatelnými očnicemi |  | ano | vyplní dodavatel
mikroskop je vybaven alespoň planachromatickým objektivem se zvětšením 1x s pracovní vzdáleností min. 75 mm, s numerickou aperturou v rozsahu alespoň 0,030 až 0,1040, se zorným polem nejméně 22 až 2,8 mm při použití okulárů o zvětšení 10x a zorném poli 22 mm |  | ano | vyplní dodavatel
mikroskop je vybaven zaostřovacím mechanismem s oboustranným koaxiálním hrubým a jemným ostřícím šroubem, s nastavitelným odporem hrubého ostření, s jemným ostřením také na čelní straně základny stativu |  | ano | vyplní dodavatel
mikroskop je vybaven stativem s plochou základnou (výška pracovní plochy max. 35 mm) s ergonomickým zešikmením zepředu a po obou stranách, s LED diodovým osvětlením s plynulou regulací osvětlení s ovládáním na čelní straně základny stativu |  | ano | vyplní dodavatel
napájení osvětlení je externím nízkonapěťovým AC adaptérem s kabelem do el. sítě (pro eliminaci nežádoucích tepelných a elektrických efektů) |  | ano | vyplní dodavatel
mikroskop umožňuje dva způsoby osvětlení procházejícím světlem: 1) světlé pole; 2) šikmý koherentní kontrast pro zviditelnění bezbarvých objektů s regulací kontrastu posuvným jezdcem (po straně základny stativu) |  | ano | vyplní dodavatel
součástí mikroskopu je ochranný obal |  | ano | vyplní dodavatel
mikroskop je certifikován jako zdravotnický prostředek IVDR, třída A podle pravidla 5 ve smyslu In Vitro Diagnostic Medical Device Regulation (IVDR) (EU) 2017/746 |  | ano | vyplní dodavatel
Položka č. 2 vyhřívací stolek |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Zařízení je určeno jako vyhřívaná vložka do pracovní plochy mikroskopu a slouží k udržování požadované teploty pozorovaného objektu; tomu odpovídají přesně stanovené rozměry, mechanická stabilita a parametry regulace teploty. |  | ano | vyplní dodavatel
Stolek má kovový rám a vyhřívanou skleněnou desku z tvrzeného skla. |  | ano | vyplní dodavatel
celkové vnější rozměry stolku |  | 160 mm x 110 mm (šířka x hloubka) | vyplní dodavatel
rozměry vyhřívané skleněné plochy |  | 128 mm x 84 mm (šířka x hloubka) | vyplní dodavatel
tloušťka skla |  | maximálně 0,5 mm | vyplní dodavatel
teplota |  | je řiditelná v rozsahu okolní prostředí + 5 °C až nejméně 60 °C, s přírůstky maximálně po 0,1 °C a s přesností alespoň 0,1 °C | vyplní dodavatel
řízení je ovládáno metodou PID (proporcionální-integrační-derivační řízení) se zpětnovazebným mechanismem, který automaticky udržuje výstup systému na požadované hodnotě nepřetržitým porovnáváním s aktuální proměnou procesu za účelem výpočtu chyby |  | ano | vyplní dodavatel
stolek je vybaven zabudovaným LED indikátorem správné (nastavené) teploty vyhřívané desky |  | ano | vyplní dodavatel
Řízení teploty je externí jednotkou s displejem, nastavení se provádí tlačítky „nahoru“ a „dolů“, napájení nízkonapěťovým AC adaptérem s kabelem do el. sítě |  | ano | vyplní dodavatel
Řídicí jednotka je vybavena nejméně dvěma vstupy pro teplotní čidla (1× pro indikaci teploty skleněné desky, 1× pro externí sondu) |  | ano | vyplní dodavatel
Jedno teplotní čidlo je zabudováno do vyhřívané desky, druhé čidlo je v podobě sondy na kabelu; obě čidla jsou platinové odporové teploměry a jsou součástí dodávky |  | ano | vyplní dodavatel
Řídicí jednotka umožňuje záznam průběhu teploty do PC přes USB (software je součástí dodávky jednotky; počítač není součástí dodávky) |  | ano | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky