Technické podmínky

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem této veřejné zakázky je dodávka instrumentu pro kapilární elektroforézu (capillary electrophoresis, CE).

Předmětem dodávky je přístroj pro analytickou kapilární elektroforézu s UV-VIS i vodivostní detekcí.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalační a operační kvalifikace (IQ/OQ), dokumentace, zprovoznění a zaškolení obsluhy v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | Dodavatel uvede typ a model. |
| Typ/Model | Dodavatel uvede typ a model. |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Kapilární elektroforéza s detekcí přímo na kapiláře, detekční cela UV-VIS detektoru uvnitř CE systému | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| Detekční rozsah UV + VIS min. rozsah 190–600 nm | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| Šum UV-VIS detektoru max. 50 uAU | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| Možnost simultánního snímání min. 4 signálů (včetně záznamu celého UV spektra) a záznamu proudu | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| Vodivostní detektor umístěný uvnitř CE systému (integrovaný interface) | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| Možnost použití vlastních kapilár ID 25-100 um, s délkou min. 33 cm (uživatelská výměna kapiláry) | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| Termostatování kapiláry v rozmezí alespoň 10-50 °C | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| Injektor s možností sběru frakcí min. 40 vialek | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| Vysokonapěťový zdroj s nastavitelnou polaritou alespoň 0-30 kV | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| Vysokonapěťový zdroj s nastavitelným proudem (pro ITP) min. 0-250 uA | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| Možnost hydrodynamického dávkování maximálně -100 mbar až +100 mbar (z obou konců kapiláry) | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| Možnost elektrokinetického dávkování | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| Možnost připojení externího tlakového zdroje (pro aplikaci CEC, CGE) | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| Možnost průběžného plnění vialek (replenishment) | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| Software pro řízení elektroforézy i vyhodnocování záznamů | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |
| Počítač s příslušenstvím ● PC (CPU, Passmark CPU Mark min. 40000, požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test V10.0, min. 32 GB RAM, disk min. 1 TB SSD s rychlostí min. 3000 MB/s, 2TB HDD, LAN, DVD) ● Minimálně 27“ LCD monitor – minimálně 1920 x 1080 FullHD ● Microsoft Windows 11 ● Klávesnice, myš | Dodavatel uvede ANO/NE a nabídne technické řešení/specifikaci. |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.