Technické podmínky

Plate Reader

Popis zařízení a jeho využití

Multifunkční reader pro měření v mikrotitračních destičkách. Přístroj bude měřit absorbanci, fluorescenci 
a luminiscenci ze vzorků v roztoku nebo buněčných kultur. Přístroj umožní měření v reálném čase pro sledování kinetiky (bio)chemických procesů. Injektory umožní dynamické přidávání roztoků do vzorků v mikrotitračních destičkách. Termostat umožní měření za stálé a definované teploty. Technické řešení musí umožňovat budoucí rozšíření o další moduly a funkce.

Předmětem dodávky je kompletní, nové, nepoužité a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Měření absorbance v rozsahu nejméně 200–1 000 nm, monochromátory, rychlé skenování celého spektra jednoho vzorku do max. 5 sekund, formát min 6–384 jamek | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Fluorescenční měření horní i spodní, monochromátor s nastavitelnou šíří spektrálního pásu nejméně 5–40 nm, rozsah vlnových délek excitace nejméně 230–900 nm, emise nejméně 280–900 nm, formát nejméně 6–1536 jamek, měření TRF, FRET, TR-FRET | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Automatický Z-fokus pro zvýšení citlivosti měření | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Skenování jamky v rozlišení nejméně 100 x 100 pixelů – funkce spodní fluorescence | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Luminiscence flash a glow, nejméně 30 filtrů pokrývajících celý rozsah, skenování spektra, multi-color metody, formát 6–384 jamek | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nejméně 2 injektory s možností přímého dávkování do jamek destičky v rozsahu objemů od 5 µL | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Automatické otevírání víčka destičky uvnitř readeru, bez manuálního zásahu operátora | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Termostatování měřícího prostoru nejméně v rozmezí RT+3 až +40 °C | Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Třepání destičky lineární i orbitální, nastavitelná amplituda i čas | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Speciální deska pro měření nejméně 16 vzorků o objemu od 2 µl najednou, pro absorbanční i fluorescenční měření | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ovládání příslušným softwarem z řídícího počítače, export naměřených dat do MS Excelu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Řídící a vyhodnocovací počítač vč. OS Windows, monitor, klávesnice, myš | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimální požadavky na budoucí rozšíření přístroje o další moduly a funkce: | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| Současná kontrola a řízení koncentrace CO2 (nejméně v rozsahu 0.05–10%) a O2 (nejméně v rozsahu 0.1–21%) v měřícím prostoru | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Speciální ochranná kazeta proti odpařování vzorků z jamek pro potlačení tzv. „edge efektu“ i při použití běžné destičky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Termostatování a míchání zásobních lahví injektorů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měření AlphaScreen®, AlphaLisa® a AlphaPlex® technologie | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měření absorbance a luminiscence ve formátu destiček až 1536 jamek | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měření fluorescenční polarizace, rozsah vlnových délek nejméně 300–850 nm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Aktivní chlazení měřícího prostoru v rozsahu nejméně od +18 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Label-free počítání buněk a analýza živých/mrtvých buněk v buněčných sklíčkách/čipech | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Brightfield zobrazování včetně cell confluence v destičkách, formát nejméně 6–96 jamek | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Automatický podavač destiček se zásobníky na nejméně 50 destiček | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.