# Příloha D – Technické podmínky

# ČÁST 2 – Velký zvířetník SPF

- Účel

Účelem dodávky je zajištění velkokapacitního systému individuálně ventilovaných chovných nádob (IVC) pro SPF chovy myší a potkanů, včetně manipulační a logistické infrastruktury, umožňující provoz v souladu s platnou legislativou ČR a EU a splňující požadavky na welfare laboratorních zvířat.

- Obecné požadavky na systém

Systém určený pro chov laboratorních myší a potkanů v režimu SPF.

- Individuálně ventilované chovné nádoby (každá má vlastní přívod a odvod vzduchu).

- HEPA filtrace přívodního i odvodního vzduchu IVC; možnost nastavení a monitoringu průtoků.

- Kompatibilita se standardním chovatelským a obslužným vybavením (napáječky, podestýlka, krmítka apod.).

- Veškeré části zařízení, které přicházejí do kontaktu se zvířaty, musí být ze zdravotně nezávadných materiálů (plast, nerez).

- Autoklávovatelnost a vhodnost pro bariérové podmínky SPF.

- Odolnost vůči běžně používaným čisticím a dezinfekčním prostředkům ve zvířetníku (na bázi alkoholu, KAS, glutaraldehydu, glyoxalu, H₂O₂, ozónu).

- Elektrické komponenty: napájení 230 V, kompatibilní s českou rozvodnou sítí.

- Zajištění kompatibility s již pořízenými přístroji a systémy dle přílohy C zadávací dokumentace.

- Dodávka zahrnuje systémy (a jejich rozměrové varianty) pro myši a potkany, včetně všech nezbytných doplňků.

- Individuálně ventilované chovné nádoby

- Myši

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ / model) |

- Typ: pro myši.

- Plocha min. 500 cm², výška min. 130 mm.

- Materiál: polysulfon nebo PEI, autoklávovatelné, bez BPA.

- Chovná nádoba průhledná.

- Nucená výměna vzduchu v chovné nádobě.

- Každá chovná nádoba s vlastním víkem vybaveným vyměnitelným filtrem.

- Zajištění těsnosti (silikonové těsnění, uzamykací mechanismus) chovné nádoby i stojanu v případě, že nádoba nebude umístěna ve své pozici.

- Nerezová násadka pro správný průtok čerstvého vzduchu na úrovni podestýlky.

- Vstup pro systém automatického napájení kompatibilní se systémem zadavatele – viz příloha C zadávací dokumentace.

- Kompatibilita s automatickým systémem pro vysypávání podestýlky a s robotem – viz příloha C zadávací dokumentace.

- Potkani

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ / model) |

- Typ: pro potkany.

- Plocha min. 900 cm², výška min. 130 mm.

- Materiál: polysulfon nebo PEI, autoklávovatelné, bez BPA.

- Chovná nádoba průhledná.

- Nucená výměna vzduchu v chovné nádobě.

- Každá chovná nádoba s vlastním víkem vybaveným vyměnitelným filtrem.

- Zajištění těsnosti (silikonové těsnění, uzamykací mechanismus) chovné nádoby i stojanu v případě, že nádoba nebude umístěna ve své pozici.

- Nerezová násadka pro správný průtok čerstvého vzduchu na úrovni podestýlky.

- Vstup pro systém automatického napájení kompatibilní se systémem zadavatele – viz příloha C zadávací dokumentace.

- Kompatibilita s automatickým systémem pro vysypávání podestýlky a s robotem – viz příloha C zadávací dokumentace.

- Potkani široké

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ / model) |

- Typ: pro potkany.

- Plocha min. 1 800 cm², výška min. 250 mm.

- Materiál: polysulfon nebo PEI, autoklávovatelné, bez BPA.

- Chovná nádoba průhledná.

- Nucená výměna vzduchu v chovné nádobě.

- Každá chovná nádoba s vlastním víkem vybaveným vyměnitelným filtrem.

- Zajištění těsnosti (silikonové těsnění, uzamykací mechanismus) chovné nádoby i stojanu v případě, že nádoba nebude umístěna ve své pozici.

- Nerezová násadka pro správný průtok čerstvého vzduchu na úrovni podestýlky.

- Vstup pro systém automatického napájení kompatibilní se systémem zadavatele – viz příloha C zadávací dokumentace.

- Kompatibilita s automatickým systémem pro vysypávání podestýlky a s robotem – viz příloha C zadávací dokumentace.

Příslušenství

- Krmítko

- Vyrobeno z polysulfonu a zpevněno nerezovou ocelí min. AISI 304, nebo celé z nerezové oceli AISI 304.

- Musí mít prohlubeň na krmnou směs.

- V počtu odpovídajícím počtu chovných nádob (ke každé chovné nádobě jeden kus).

- Plastové krycí víko

- Průhledný polysulfon.

- Vzduchotěsné po vytažení ze stojanu, bez možnosti úniku vzduchu.

- Musí být vybaveno jedním odvodem vzduchu z chovné nádoby ven. Tento odvod musí být kryt plastovým ventilem se samouzavírací pružinou, aby se zamezilo kontaminaci pro vyjmutí nádoby ze stojanu.

- Minimálně dvě západky pevně spojující víko s nádobou.

- V počtu odpovídajícím počtu chovných nádob (ke každé chovné nádobě jeden kus).

- Držák pro označovací kartičku

- Průhledný polysulfon.

- Rozměry min. 75 × 125 mm.

- V počtu odpovídajícím počtu chovných nádob (ke každé chovné nádobě jeden kus).

- IVC stojany

- Schopný pojmout požadované množství sestav chovných nádob.

- Vyroben z nerezové oceli min. AISI 304, drobné součásti mohou být z odolného plastu (např. polysulfon).

- Čtyři otočná pojezdová kolečka (min. dvě s nožní brzdou), průměr koleček alespoň 50 mm, odolná H₂O₂ a autoklávování (134 °C).

- Horizontální přívodní kanály pro přísun vzduchu.

- Horizontální odvodní kanály pro odtah vzduchu.

- Systém přímého rozvodu vody pro zvířata, napojitelný na automatické napájení – kompatibilita viz příloha C zadávací dokumentace.

- Otvory kanálů kryté měkkým silikonovým těsněním.

- Vertikální komory na bočních stranách – snadno otevíratelné bez nástrojů, čistitelné bez demontáže.

- Indikace správně uložené sestavy IVC nádob.

- Zajištění těsnosti i po vytažení nádoby.

- Provoz při průtoku max. 24 m³/h vstup, 20 m³/h výstup, při nastavených 50 výměnách vzduchu/hod.

- IVC stojan pro myši jednostranný

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ / model) |

- Kapacita stojanu: minimálně 72 chovných nádob.

- Vnější rozměry IVC stojanu: výška včetně koleček max.1950 mm; hloubka max. 650 mm; šířka max.1750 mm.

- IVC stojan pro myši oboustranný

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ / model) |

- Kapacita stojanu: minimálně 144 chovných nádob.

- Vnější rozměry IVC stojanu: výška včetně koleček max. 1950 mm; hloubka max. 900 mm; šířka max. 1850 mm.

- IVC stojan pro potkany jednostranný

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ / model) |

- Kapacita stojanu: minimálně 30 chovných nádob.

- Vnější rozměry IVC stojanu: výška včetně koleček max. 1750 mm; hloubka max. 650 mm; šířka max. 1700 mm.

- IVC stojan pro potkany oboustranný

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ / model) |

- Kapacita stojanu: minimálně 60 chovných nádob.

- Vnější rozměry IVC stojanu: výška včetně koleček max. 1750 mm; hloubka max. 900 mm; šířka max.1800 mm.

- IVC stojan pro potkany široký jednostranný

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ / model) |

- Kapacita stojanu: minimálně 15 chovných nádob.

- Vnější rozměry IVC stojanu: výška včetně koleček max. 1750 mm; hloubka max. 650 mm, šířka max. 1900 mm.

- Stojanový ventilátor

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ / model) |

- Dvě nezávislé jednotky (vstupní a výstupní).

- Umístění vedle stojanů IVC a napojení na odtah VZT budovy.

- Výměna vzduchu min. 50×/hod (Air Change per Hour; ACH).

- Řídicí jednotka s vizuálním zobrazením provozu.

- Ovládací panel: stav ventilátorů, filtrů, nastavení přetlaku/podtlaku, počtu výměn vzduchu.

- Automatická kompenzace tlaků dle počtu zapojených nádob (bez manuálního zadávání).

- Sada HEPA H14 filtrů a G4 předfiltrů.

- Povrch ventilátorů – práškově lakovaná ocel.

- Čtyři pojezdová kolečka (dvě s nožní brzdou), průměr min. 50 mm.

- Manipulační a logistické vybavení

- Přepravní podložky s pojezdovými kolečky pro chovné nádoby pro myši

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ / model) |

- Určeny pro přepravu chovných nádob pro myši mezi chovnou/experimentální částí a robotem v mycím centru.

- Plná kompatibilita s robotem – viz příloha C zadávací dokumentace.

- Kapacita min. 36 chovných nádob.

- Celonerezové provedení včetně spojovacích prvků a kovových částí koleček.

- Kolečka s pryžovými běhouny.

- Odolnost vůči detergentům a autoklávování, včetně pohyblivých a pružných částí koleček.

- Přepravní podložky s pojezdovými kolečky pro chovné nádoby pro potkany

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ / model) |

- Určeny pro přepravu chovných nádob pro potkany mezi chovnou/experimentální částí a robotem v mycím centru.

- Plná kompatibilita s robotem – viz příloha C zadávací dokumentace.

- Kapacita min. 14 chovných nádob.

- Celonerezové provedení včetně spojovacích prvků a kovových částí koleček.

- Kolečka s pryžovými běhouny.

- Odolnost vůči detergentům a autoklávování, včetně pohyblivých a pružných částí koleček.

- Velkokapacitní mycí stojany s pojezdovými kolečky pro chovné nádoby pro myši

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ / model) |

- Určeny k transportu chovných nádob (po vysypání podestýlky) a k mytí nádob ve stojanových myčkách (AK KAB).

- Kompatibilní s myčkou Steelco AC 7500 – viz příloha C zadávací dokumentace.

- Kapacita min. 36 chovných nádob.

- Celonerezové provedení včetně spojovacích prvků a kovových částí koleček.

- Konstrukce zaručující dokonalé mytí ve Steelco AC 7500 (dle AK KAB).

- Odolnost vůči detergentům a autoklávování (121 °C), včetně pohyblivých částí koleček.

- Velkokapacitní mycí stojany s pojezdovými kolečky pro chovné nádoby pro potkany

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ / model) |

- Určeny k transportu chovných nádob (po vysypání podestýlky) a k mytí nádob ve stojanových myčkách (AK KAB).

- Kompatibilní s myčkou Steelco AC 7500 – viz příloha C zadávací dokumentace.

- Kapacita min. 14 chovných nádob.

- Celonerezové provedení včetně spojovacích prvků a kovových částí koleček.

- Konstrukce zaručující dokonalé mytí ve Steelco AC 7500 (dle AK KAB).

- Odolnost vůči detergentům a autoklávování (121 °C), včetně pohyblivých částí koleček.

- Legislativa a normy

- Vyhláška 419/2012 Sb. o ochraně pokusných zvířat.

- Směrnice 2010/63/EU.

- Doporučení FELASA 2014 pro zdravotní monitoring.

- Normy ISO 12128 (SPF prostory), EN 1822 (HEPA filtry).