Technické podmínky

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem této veřejné zakázky je dodávka zařízení k separaci, identifikaci a kvantifikaci jednotlivých složek ve složité směsi (vysokoúčinná kapalinová chromatografie).

Předmětem dodávky jsou tři systémy HPLC s detektory různých typů a různého příslušenství.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalační a operační kvalifikace (IQ/OQ) u systému č. 1 a 2, instalační kvalifikace u systému č. 3, dokumentace, zprovoznění a zaškolení obsluhy v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| HPLC systém č. 1 |  |
| Binární analytická pumpa |  |
| rozsah průtoků alespoň do 5 ml/min (nastavitelné rozmezí alespoň 0,001-5 ml/min v 1 µl/min krocích) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| tlakový rozsah minimálně do 1 500 bar | Dodavatel uvede ANO / NE |
| přesnost nastavení průtoku ± 0,1 % nebo lepší | Dodavatel uvede ANO / NE |
| opakovatelnost průtokové rychlosti <0,05 % RSD | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Šestikanálový degasser |  |
| automatické nastavení optimální kompresibility dle složení mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE |
| senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost použití mobilní fáze v minimálním rozmezí pH 2-12 | Dodavatel uvede ANO / NE |
| biokompatibilní provedení | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Autosampler |  |
| kapacita minimálně 200 vialek (o objemu 1,5 ml) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Možnost použití vialek o objemu 1,2-10 ml | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost použití mikrotitračních destiček | Dodavatel uvede ANO / NE |
| tlakový rozsah minimálně do 1 500 bar | Dodavatel uvede ANO / NE |
| objem nástřiku v rozsahu 0,01-25 µl s možností budoucího rozšíření až na 100 µl | Dodavatel uvede ANO / NE |
| opakovatelnost objemu nástřiku <0,25 % RSD | Dodavatel uvede ANO / NE |
| přenos (carry over) nástřiku <0,0004 % | Dodavatel uvede ANO / NE |
| temperování vzorků v rozmezí minimálně 4 až 40 °C (23 °C pod teplotu okolí) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost použití mobilní fáze v minimálním rozmezí pH 2-12 | Dodavatel uvede ANO / NE |
| biokompatibilní provedení | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Termostat kolon |  |
| rozsah alespoň 5 °C až 120 °C (18 °C pod teplotu okolí) nastavitelné po 0,1 °C s přesností ± 0,5 °C nebo lepší (do 80 °C) a se stabilitou ± 0,05 °C nebo lepší | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost termostatování kolon ve dvou módech (still air, forced air) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| umístění minimálně 2 kolon | Dodavatel uvede ANO / NE |
| maximální délka kolony 30 cm | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost umístění až 3 termostatů kolon v jedné sestavě | Dodavatel uvede ANO / NE |
| tlakový rozsah minimálně do 1 500 bar | Dodavatel uvede ANO / NE |
| senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost použití mobilní fáze v minimálním rozmezí pH 2-12 | Dodavatel uvede ANO / NE |
| biokompatibilní provedení | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Detektor typu DAD |  |
| rozsah minimálně 190-680 nm, 1024 diod, deuteriová lampa | Dodavatel uvede ANO / NE |
| rychlost sběru dat minimálně 200 Hz | Dodavatel uvede ANO / NE |
| šum detektoru nižší než ± 3 µAU | Dodavatel uvede ANO / NE |
| drift detektoru <0,5 mAU/h | Dodavatel uvede ANO / NE |
| součástí dodávky bude analytická cela s optickou dráhou 10 mm a o objemu maximálně 2 µl | Dodavatel uvede ANO / NE |
| součástí dodávky bude vysokocitlivá detekční cela s optickou dráhou 60 mm a o objemu maximálne13 µl | Dodavatel uvede ANO / NE |
| senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Univerzální detektor typu CAD |  |
| univerzální detektor typu CAD (detektor aerosolu nabitých částic) s rozprašovačem typu FocusJet | Dodavatel uvede ANO / NE |
| průtok mobilní fáze v rozsahu alespoň 0,01-2 ml/min | Dodavatel uvede ANO / NE |
| teplota vypařování nastavitelná v rozmezí minimálně 5 až 100 °C | Dodavatel uvede ANO / NE |
| rychlost sběru dat minimálně 200 Hz | Dodavatel uvede ANO / NE |
| dynamický rozsah až 4 řády | Dodavatel uvede ANO / NE |
| senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Data akviziční software |  |
| umožňuje řízení celé HPLC sestavy | Dodavatel uvede ANO / NE |
| sběr měřených dat a jejich zpracování/vyhodnocení | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost zpracování starších dat z jiných přístrojů (formát AnDl, Atlas, GAML, ChemStation Data) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| tvorba vlastních uživatelských formátů reportů | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost exportu naměřených dat do prostředí MS Office | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Počítač s příslušenstvím |  |
| - Dodávka řídícího počítače s instalovaným měřícím softwarem a operačním systémem plně kompatibilním s tímto softwarem. - PC (CPU, Passmark CPU Mark min. 40000, požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test V10.0, min. 32 GB RAM, disk min. 1 TB SSD s rychlostí min. 3000 MB/s, 2TB HDD, LAN, DVD) - Minimálně 27“ LCD monitor – minimálně 1920 x 1080 FullHD - Microsoft Windows 11 - Klávesnice, myš | Dodavatel uvede ANO / NE a technické řešení |
| Další příslušenství |  |
| obrazovka pro přímé ovládání/sledování stavu přístroje vč. integrovaných, automatických a nastavitelných diagnostických testů | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost připojení modulu pro zvýšení počtu vzorků v přístroji (až 400 vialek o objemu 2 ml) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost dovybavení systémem pro sledování hladiny roztoků a odpadu | Dodavatel uvede ANO / NE |
| kompletní instalační a operační kvalifikace (IQ/OQ) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| HPLC systém č. 2 |  |
| Kvartérní analytická pumpa |  |
| rozsah průtoků alespoň do 8 ml/min (nastavitelné rozmezí alespoň 0,001-8 ml/min v 1 µl/min krocích) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| tlakový rozsah minimálně do 1 000 bar při průtoku do 5 ml/min | Dodavatel uvede ANO / NE |
| přesnost nastavení průtoku ± 0,1 % nebo lepší | Dodavatel uvede ANO / NE |
| opakovatelnost průtokové rychlosti <0,05 % RSD | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Degasser |  |
| nastavení optimální kompresibility dle složení mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE |
| senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost použití mobilní fáze v minimálním rozmezí pH 2-12 | Dodavatel uvede ANO / NE |
| biokompatibilní provedení | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Autosampler |  |
| kapacita minimálně 200 vialek (o objemu 1,5 ml) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost použití vialek o objemu 1,2-10 ml | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost použití mikrotitračních destiček | Dodavatel uvede ANO / NE |
| tlakový rozsah minimálně do 1 000 bar | Dodavatel uvede ANO / NE |
| objem nástřiku v rozsahu 0,01-25 µl s možností budoucího rozšíření až na 100 µl | Dodavatel uvede ANO / NE |
| opakovatelnost objemu nástřiku <0,25 % RSD | Dodavatel uvede ANO / NE |
| přenos (carry over) nástřiku <0,0004 % | Dodavatel uvede ANO / NE |
| temperování vzorků v rozmezí minimálně 4 až 40 °C (23 °C pod teplotu okolí) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost použití mobilní fáze v minimálním rozmezí pH 2-12 | Dodavatel uvede ANO / NE |
| biokompatibilní provedení | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Termostat kolon |  |
| tři termostaty kolon | Dodavatel uvede ANO / NE |
| rozsah alespoň 5 °C až 120 °C (18 °C pod teplotu okolí) nastavitelné po 0,1 °C s přesností ± 0,5 °C nebo lepší a se stabilitou ± 0,05 °C nebo lepší | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost termostatování ve dvou módech (still air, forced air) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| umístění až 2 kolon v každém termostatu | Dodavatel uvede ANO / NE |
| maximální délka kolony 30 cm | Dodavatel uvede ANO / NE |
| tlakový rozsah minimálně do 1 000 bar | Dodavatel uvede ANO / NE |
| každý termostat vybaven dvěma ventily pro přepínání mobilní fáze mezi kolonami | Dodavatel uvede ANO / NE |
| senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost použití mobilní fáze v minimálním rozmezí pH 2-12 | Dodavatel uvede ANO / NE |
| biokompatibilní provedení | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Detektor typu DAD |  |
| rozsah minimálně 190-800 nm, 1024 diod, deuteriová a wolframová lampa | Dodavatel uvede ANO / NE |
| rychlost sběru dat minimálně 250 Hz | Dodavatel uvede ANO / NE |
| šum detektoru nižší než ± 6 µAU | Dodavatel uvede ANO / NE |
| drift detektoru <1 mAU/h | Dodavatel uvede ANO / NE |
| součástí dodávky bude analytická cela s optickou dráhou 10 mm a o objemu maximálně 13 µl | Dodavatel uvede ANO / NE |
| senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Fluorescenční detektor |  |
| excitační rozsah minimálně 200-630 nm a emisní rozsah minimálně 220-650 nm, xenonová lampa | Dodavatel uvede ANO / NE |
| přesnost vlnové délky ± 2 nm nebo lepší | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Ramanův poměr S/N (citlivost) při použití tmavého signálu jako reference šumu >2100 | Dodavatel uvede ANO / NE |
| součástí dodávky bude analytická cela o objemu maximálně 8 µl | Dodavatel uvede ANO / NE |
| senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Sběrač frakcí |  |
| kapacita minimálně 200 vialek (o objemu 1,5 ml) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost použití vialek o objemu v rozsahu 1,2-10 ml | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost sběru do mikrotitračních destiček | Dodavatel uvede ANO / NE |
| režimy sběru: a) na základě píku nebo retenčního času, b) (saw)vertical, (saw)horizontal, c) přerušovaný a kontinuální režim odběru, d) dle odběru nad a dle odběru uvnitř zkumavky, e) ruční odběr, shromažďování, balení a zřetězení | Dodavatel uvede ANO / NE a technické řešení |
| minimální objem odběru jedna kapka: ≥6 μL (voda) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| průtok v rozsahu 0,05-10 ml/min | Dodavatel uvede ANO / NE |
| carryover <0,15 % | Dodavatel uvede ANO / NE |
| teplotní rozsah alespoň 4-40 °C (o 23 °C nižší než okolní teplota) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| biokompatibilní provedení | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Data akviziční software |  |
| umožňuje řízení celé HPLC sestavy | Dodavatel uvede ANO / NE |
| sběr měřených dat a jejich zpracování/vyhodnocení včetně možnosti sběru a vyhodnocení dat z MS detektoru v budoucnosti | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost zpracování starších dat z jiných přístrojů (formát AnDl, Atlas, GAML, ChemStation Data) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| tvorba vlastních uživatelských formátů reportů | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost exportu naměřených dat do prostředí MS Office | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Počítač s příslušenstvím |  |
| - Dodávka řídícího počítače s instalovaným měřícím softwarem a operačním systémem plně kompatibilním s tímto softwarem. - PC (CPU, Passmark CPU Mark min. 40000, požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test V10.0, min. 32 GB RAM, disk min. 1 TB SSD s rychlostí min. 3000 MB/s, 2TB HDD, LAN, DVD) - Minimálně 27“ LCD monitor – minimálně 1920 x 1080 FullHD - Microsoft Windows 11 - Klávesnice, myš | Dodavatel uvede ANO / NE a technické řešení |
| Další příslušenství |  |
| obrazovka pro přímé ovládání/sledování stavu přístroje vč. integrovaných, automatických a nastavitelných diagnostických testů | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost budoucího připojení modulu pro zvýšení počtu vzorků v přístroji (až 400 vialek o objemu 2 ml) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost dovybavení systémem pro sledování hladiny roztoků a odpadu | Dodavatel uvede ANO / NE |
| kompletní instalační a operační kvalifikace (IQ/OQ) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| HPLC systém č. 3 |  |
| Kvartérní analytická pumpa |  |
| rozsah průtoků alespoň do 10 ml/min (nastavitelné rozmezí alespoň 0,001-10 ml/min v 1 µl/min krocích) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| tlakový rozsah minimálně do 450 bar při průtoku do 5 ml/min | Dodavatel uvede ANO / NE |
| přesnost nastavení průtoku ± 0,1 % nebo lepší | Dodavatel uvede ANO / NE |
| opakovatelnost průtokové rychlosti <0,05 % RSD | Dodavatel uvede ANO / NE |

| Degasser |  |
| --- | --- |
| nastavení optimální kompresibility dle složení mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE |
| senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Autosampler |  |
| kapacita minimálně 200 vialek (o objemu 1,5 ml) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost použití vialek o objemu v rozsahu 1,2-10 ml | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost použití mikrotitračních destiček | Dodavatel uvede ANO / NE |
| tlakový rozsah minimálně do 450 bar | Dodavatel uvede ANO / NE |
| objem nástřiku v rozsahu 0,01-100 μl s možností budoucího rozšíření až na 1 000 μl; | Dodavatel uvede ANO / NE |
| opakovatelnost objemu nástřiku <0,25 % RSD; | Dodavatel uvede ANO / NE |
| přenos (carry over) nástřiku <0,002 %; | Dodavatel uvede ANO / NE |
| temperování vzorků v rozmezí minimálně 4 až 40 °C (23 °C pod teplotu okolí) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Termostat kolon |  |
| rozsah alespoň 5 °C až 85 °C (18 °C pod teplotu okolí) nastavitelné po 0,1 °C s přesností ± 0,5 °C nebo lepší a se stabilitou ± 0,05 °C nebo lepší | Dodavatel uvede ANO / NE |
| umístění až 2 kolon | Dodavatel uvede ANO / NE |
| maximální délka kolony 30 cm | Dodavatel uvede ANO / NE |
| tlakový rozsah minimálně do 450 bar | Dodavatel uvede ANO / NE |
| senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Detektor typu UV / VIS / NIRs |  |
| rozsah minimálně 190-700 nm, deuteriová a wolframová lampa | Dodavatel uvede ANO / NE |
| rychlost sběru dat alespoň 100 Hz | Dodavatel uvede ANO / NE |
| šum detektoru nižší než ± 2,5 µAU (jeden kanál) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| drift detektoru <0,1 mAU/h | Dodavatel uvede ANO / NE |
| součástí dodávky bude analytická cela s optickou dráhou 10 mm a o objemu maximálně 11 µl | Dodavatel uvede ANO / NE |
| senzor úniku mobilní fáze | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Data akviziční software |  |
| umožňuje řízení celé HPLC sestavy | Dodavatel uvede ANO / NE |
| sběr měřených dat a jejich zpracování/vyhodnocení | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost zpracování starších dat z jiných přístrojů (formát AnDl, Atlas, GAML, ChemStation Data) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| tvorba vlastních uživatelských formátů reportů | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost exportu naměřených dat do prostředí MS Office | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Počítač s příslušenstvím |  |
| - Dodávka řídícího počítače s instalovaným měřícím softwarem a operačním systémem plně kompatibilním s tímto softwarem. - PC (CPU, Passmark CPU Mark min. 40000, požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test V10.0, min. 32 GB RAM, disk min. 1 TB SSD s rychlostí min. 3000 MB/s, 2TB HDD, LAN, DVD) - Minimálně 27“ LCD monitor – minimálně 1920 x 1080 FullHD - Microsoft Windows 11 - Klávesnice, myš | Dodavatel uvede ANO / NE a technické řešení |
| kompletní instalační kvalifikace (IQ) | Dodavatel uvede ANO / NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.