## Část 1 - Kombin. AFM mikroskop
Příloha č. 1 - Technické podmínky (část 1)
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Předmětem veřejné zakázky je kombinace optického invertovaného mikroskopu a mikroskopu atomových sil pro zobrazování bioobjektů (tkáně, buňky, biomolekuly) v duálním uspořádání - klasický optický obraz - světelná a fluorescenční mikroskopie, včetně konfokálního zobrazení, doplněný topografickým AFM 3D profilem, včetně měření sil při interakcích biomolekul.
Požadované technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Systém AFM
neomezený přímý optický přístup shora pro použití standardního optického kondenzoru | ano
možnost kontroly teploty vzorku | alespoň -20oC až 200 oC
AFM v plné konfiguraci na optickém mikroskopu dosahuje atomárního rozlišení na povrchu slídy | ano
AFM systém s otevřenou architekturou softwaru a hardwaru | ano
možnost používat skenovací próby dostupné od různých výrobců | ano
držák kantilevrů vyměnitelný a sterilizovatelný, včetně náhradního držáku | ano
izolace vibrací kompletního systému včetně podkladové desky a robustní ocelový rám podstavy, aktivní izolaci vibrací o rozsahu | alespoň 0.7 – 150 Hz
možnost umístění AFM na vzorkový stolek vybavený 100 x 100 x 15 μm XYZ skenery umožňující skenování vzorkem a až 6 stupňů volnosti pro práci se vzorkem | ano
akustická izolace kompletního systému s odvětráváním zbytkového tepla osazená ventilátorem s nízkou úrovní hlučnosti | ano
sada základního spotřebního materiálu | minimálně 50 ks skenovacích hrotů
AFM skener
skener v parotěsném a vodotěsném provedení, skener s nezatěsněnými otvory není povolen | ano
skenování hrotem pro možnost trvalé optické kontroly vzorku během AFM skenování | ano
skener s detektory pozice na bázi měření kapacitance | ano
skenovací rozsah XY | alespoň 100 μm
Z skener mechanicky oddělený od XY skeneru s rozsahem | alespoň 15 μm
Z skener s možností dalšího upgradu | ano
skenování v režimu closed-loop ve všech osách s možností přepnutí do režimu open-loop | ano
skener s motorizovaným přiblížením s automatickou kompenzací náklonu | ano
skener s možností skenovacích modů vylepšujících zobrazovací schopnosti AFM v kapalinách | ano
ohyb nosiče měřícího hrotu AFM monitorován opticky systémem s nízkou koherencí, λ > 700 nm, | ano
optické filtry omezující průnik světla laseru monitorujícího ohyb kantilevru do optické části invertovaného mikroskopu, umožňující simultánní ovládání AFM a optického mikroskopu | ano
úroveň šumu detekčního systému | méně než 2 pm RMS
frekvence snímání ohybu kantilevru | alespoň 6 MHz
navigace ladění pozice laseru na kantilevru při AFM umístěném na invertovaném mikroskopu zprostředkovaná kamerou mikroskopu | ano
Modul pro automatizovaný záznam silových interakcí
silová spektroskopie pro jednotlivé biomolekuly | ano
rigidní nízkošumová konstrukce zaručující minimální drift | ano
automatická kalibrace silových skenovacích parametrů | ano
automatické nastavení fotodiody a citlivosti kantilevru | ano
rozsah skeneru v ose Z, v closed loop režimu | alespoň 6.5 µm
šum skeneru v ose Z v šířce pásma 0.1-1 kHz | nižší než 0.06 nm RMS
skleněný a nerezový držák kantilevru vhodné pro práci přímo v kapkách kapaliny, Petriho miskách nebo dalších nádobkách | ano
integrovaná CCD kamera snímající skenovaní hrot a povrch vzorku, pro automatické nastavení laseru, s korekcí na případný drift, automatické přiblížení skenovacího hrotu k povrchu vzorku | ano
AFM kontroler
analogové a digitální kanály pro rychlý sběr dat a kontrolu AFM | ano
možnost ovládání specializovaných AFM hlav a skenerů | ano
počet rychlých 24 bitových D/A převodníků pro skenovací signály | alespoň 4
zpětnovazebné mody s vazbou na principu smyčky fázového závěsu a generátory skenu signálu | ano
vysoce přesný A/D převodník s rozlišenín 24 bit, rychlost záznamu | alespoň 15 MHz
další A/D převodník s rozlišením 16 bit a rychlostí záznamu | alespoň 50 MHz
počet dalších 18 bit A/D převodníkových kanálů | alespoň 5
vysokorychlostní digitální lock-in zesilovač | alespoň 1
další středně rychlý digitální lock-in zesilovač | alespoň 1
možnost komunikace s externími systémy zahrnující kanály | alespoň 2 analogové vstupy, 4 analogové výstupy a 2 digitální vstupy/výstupy
Držáky vzorku
univerzální držák vhodný pro širokou škálu vzorků o rozměrech | průměr alespoň 100 mm, výška alespoň 15 mm
speciální držák vzorku s teplotní kontrolou pro vzorky na krycím sklíčku nebo jiném podkladu | ano
speciální komora pro měření v objemech o velikosti | méně než 160 µl
materiál speciální komory ze skla odolného rozpouštědlům a alespoň 100 mM kyselinám a zásadám, s možností proplachu kapalinami a zavedení kontrolované atmosféry | ano
speciální držák vzorku s teplotní kontrolou pro vzorky na Petriho misce, stabilita teploty alespoň 0,1 K, možnost vstupu a výstupu pracovních roztoků, kompatibilita pro transmisní osvit standardním kondenzorem | ano
všechny držáky podporují práci se vzorky umístěnými na krycí sklíčka, plátky slídy, podložní sklíčka a další průhledné materiály pro simultánní měření na AFM a invertovaném optickém mikroskopu | ano
Systém optického invertovaného fluorescenčního konfokálního mikroskopu
motorizované provedení, piezoelektrický posuv ostření vhodný pro AFM, motorizované objektivy, kondensor a ostření | ano
objektiv Planfluorit s dlouhou pracovní vzdáleností, pro světlé pole a fluorescenci a konfokální zobrazení se zvětšeními 4x | ano
objektiv Planfluorit s dlouhou pracovní vzdáleností, pro světlé pole, fázový kontrast a DIC kontrast a fluorescenci a konfokální zobrazení se zvětšeními 10x | ano
objektiv Planfluorit s dlouhou pracovní vzdáleností, pro světlé pole, a DIC kontrast a fluorescenci a konfokální zobrazení se zvětšeními 20x | ano
objektiv Planfluorit s dlouhou pracovní vzdáleností, pro světlé pole, fázový kontrast a DIC kontrast a fluorescenci a konfokální zobrazení se zvětšeními 40x | ano
objektivy Planfluorit s dlouhou pracovní vzdáleností, pro světlé pole, DIC kontrast a fluorescenci a konfokální zobrazení se zvětšeními 60x | ano
osvětlení s plynulou regulací intensity, externí transformátor mimo rám mikroskopu, intenzita | alespoň 100 W
externí řídící jednotka motorizovaných částí mikroskopu mimo rám mikroskopu, včetně ručního ovladače motorizovaných funkcí | ano
Hg excitační zdroj pro fluorescence s externí jednotka stabilizovaného napájení, výkon zdroje | alespoň 100 W
filtry pro zobrazení DAPI, FITC, TRIC | ano
digitalizace obrazu prostřednictvím adaptéru pro připojení dig. kamery | ano
univerzální digitální chlazená kamera s CCD čipem velikosti | alespoň 2/3"
rozlišení živého obrazu z kamery při 15 nebo více snímcích za sekundu | alespoň 1600x1200 pixelů
možnost přepínání barevného a černobílého módu pozorování | ano
statické rozlišení kamery | alespoň 15 mil. pixelů
další digitální kamera umožňující snímání obrazu pro AFM mikroskop | ano
konfokální zobrazení s lasery LD 405nm | ano
multiliniový Argon laser 458, 488, 515 nm | ano
Green Helium Neon Laser 543nm | ano
systém pro měření výkonu laserových svazků a stabilizaci výkonu v reálném čase i při dlouhodobých měřeních | ano
skenovací jednotka se 3 fluorescenčními detektory a jedním pro procházející světlo připojená k rámu mikroskopu | ano
propojovací optická vlákna | ano
Řídící počítačový systém
4 jádrový procesor | ano
operační paměť RAM o velikosti | alespoň 8 GB
grafická karta s pamětí velikosti | alespoň 1 GB
disk SSD pro operační systém, kapacita | alespoň 256 GB
datový pevný disk v RAID konfiguraci, o kapacitě | alespoň 2x500 GB
LCD monitory o úhlopříčce nejméně 24“ a širokými pozorovacími úhly, počet | alespoň 2
barevná laserová tiskárna | ano
Software
celkový počet kanálů pro monitorováníých signálů | alespoň 18
počet kanálů s online monitorováním a s FFT zpracováním signálů | alespoň 4
analýza obrazů AFM a z optického mikroskopu včetně základních, pokročilých a uživatelsky definovaných digitálních filtrů a analytických postupů | ano
přímé a kalibrované přeložení dat z optického mikroskopu s daty AFM s integrovaným propojení mezi oběma soubory dat | ano
kalibrace optických a AFM dat na základě optického obrazu s počtem kalibračních bodů | alespoň 20
kalibrace AFM kantilevrů s na bázi termálního šumu až limitu | alespoň 3 MHz
software pro pokročilé programování protokolů silové spektroskopie s neomezeným počtem definovaných segmentů silové křivky a s možností definice mnohočetných zpětných vazeb, včetně automatizovaného řízení záznamů silových křivek a jejich automatizované analýzy | ano
software pro nezávislé řízení kamery optického mikroskopu, snímání obrazu s možností kalibrační úsečky a měření vzdáleností | ano
software pro 3D a 4D analýzu konfokálních fluorescenčních obrazů | ano
software pro kontrolu externích zařízení, synchronizace záznamu analogovým a digitálním spouštěcími signály, načítání analogových a digitálních signálů | ano

## Část 2 -Elchem. AFM a STM modul
Příloha č. 1 - Technické podmínky (část 2)
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Předmětem veřejné zakázky je modulární doplněk ke stávajícímu mikroskopu atomárních sil, přidávající možnost využívat pokročilé elektrochemické AFM a STM skenování studovaných povrchů a objektů, včetně lokálních redoxních reakcí – nanolitografické modifikace povrchu, elektrochemické způsoby měření zahrnují voltametrii, amperometrii a impedimetrii, bipotenciostatové uspořádání
Požadované technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
univerzální cela pro elektrochemické STM a AFM techniky v kapalném prostředí, inertní materiál těla cely - teflon, s možností temperace v rozsahu | alespoň od 5 ºC až 50 ºC
tříelektrodové měřící uspořádání | ano
skenovací hlavy včetně nastavovacích a servisních nástrojů | ano
vysoce citlivý pokročilý elektrochemický analyzátor, možnost pracovat v 2,3 nebo 4-elektrodovém uspořádání | ano
rozsah pracovního potenciálu | alespoň ±8 V
nastavení potenciálu s přesností | alespoň ±0,25%
max.rozsah měřeného proudu | alespoň ±1 A
nejnižší rozsah měřeného proudu | alespoň 500 pA nebo méně
přepínatelné rozsahy proudu | ano
rozsahy proudu dostačující pro přesné měření proudů při AFM a STM elektrochemických technikách | ano
přesnost měření proudu v nastaveném rozsahu | alespoň ±0,25 %
rozlišení měření proudu v nastaveném rozsahu | alespoň 0,001%
vstupní impedance | alespoň 0,5 TΩ (terraohm)
široké možnosti elektrochemických měření impedance a impedanční spektroskopie ve frekvenčním rozsahu | alespoň 50 µHz až 1 MHz
rozlišení frekvece | alespoň 0,005%
vstupy potenciálu a proudu vnitřní z potenciostatu nebo externí | ano
rozsah amplitudy střídavé složky v rozsahu | alespoň 0,3 až 300 mV
zobrazení signálů dle Nyquista, Bodeho, pokročilá analýza a simulace impedančních dat | ano
potřebná kabeláž a pomocné zesilovací moduly | ano
aktivní antivibrační stolní systém s dynamickým izolačním rozsahem | alespoň 1 až 1000 Hz
antivibrační systém s transmisibilitou menší než 0,02 resp. -40 dB | ano
antivibrační systém s max. zatížitelností | alespoň 80 kg
sada základního spotřebního materiálu - počet skenovacích hrotů | alespoň 100
napájení systému ze standardního síťového rozvodu 220 V / 50 Hz | ano
ovládací počítač pro záznam a zobrazení skenů | ano
velikost operační paměti RAM | alespoň 8 GB
4-jádrový procesor | ano
grafická karta s pamětí velikosti | alespoň 1 GB
disk SSD pro operační systém, kapacita | alespoň 256 GB
datový pevný disk v RAID konfiguraci, o kapacitě | alespoň 2x1000 GB
barevná laserová tiskárna | ano
LCD monitory o úhlopříčce nejméně 27“ a širokými pozorovacími úhly, počet | alespoň 2
kompatibilita se stávajícím systémem AFM mikroskopu Ntegra Vita (NT-MDT), úplná začlenitelnost do existujícího systému na úrovni mechanických dílů, konektorů a vstupně-výstupních a ovládacích signálů a komunikačního a ovládacího software | ano

## Část 2- AFM mikrosk. vstup. úr.
Příloha č. 1 - Technické podmínky (část 2)
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Předmětem veřejné zakázky je mikroskop atomárních sil (AFM)
Požadované technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
možnost měřit v různých AFM módech | ano
kontaktní mod včetně zobrazení laterálních frikčních sil a zobrazení silových interakcí | ano
semikontaktní mod | ano
nekontaktní mod s možností fázového kontrastu | ano
vodivostní AFM, mikroskopie elektrostatických a magnetických sil | ano
metoda Kelvinovy sondy | ano
měření piezoresponsivních sil | ano
STM mód - skenovací tunelovací mikroskopie a spektroskopie | ano
základní nanolitografické techniky a možnost nanomanipulací | ano
vertikální i horizontální skenování | ano
automatizované základní operace včetně přiblížení sondy k povrchu vzorku, zaostření laseru na povrch raménka sondy, nastavení polohy fotodiody, nastavení polohy vzorku | ano
motorizované zaostření a zoom optického mikroskopu | ano
linearizovaný skener s kapacitními sensory | ano
skenování vzorkem | ano
skenování s největším rozsahem v horizontální rovině | alespoň 100 x 100 µm
skenování s největším rozsahem ve vertikálním směru | alespoň 10 µm
dolní horizontální rozsah rozlišení umožňující atomární rozlišení | alespoň 100 x 100 nm, velikost pixelu 1 nm nebo menší
velikosti šumu ve vertikálním směru Z při aktivních kapacitních sensorech | menší než 0,2 nm
velikosti šumu v osách XY s aktivními kapacitními sensory | menší než 1 nm
oddělené AFM a STM skenovací hlavy a jejich automatizovaná výměna řízená softwarově | ano
optický mikroskop s rozlišením | alespoň 3 µm
optický mikroskop vybavený videokamerou s proměnnou ohniskovou vzdáleností (zoom) | ano
rozlišení hlavních A/D převodníků ovládací elektroniky | alespoň 20 bitů
napájení systému ze standardního síťového rozvodu 220 V / 50 Hz | ano
ovládací počítač pro záznam a zobrazení skenů | ano
velikost operační paměti RAM | alespoň 8 GB
4-jádrový procesor | ano
grafická karta s pamětí velikosti | alespoň 1 GB
disk SSD pro operační systém, kapacita | alespoň 256 GB
datový pevný disk v RAID konfiguraci, o kapacitě | alespoň 2x1000 GB
barevná laserová tiskárna | ano
LCD monitory o úhlopříčce nejméně 27“ a širokými pozorovacími úhly, počet | alespoň 2
ovládací a vyhodnocovací program, řídící všechny funkce mikroskopu, umožňující zpracování obrazů, měření skenovaných objektů, redukci šumu, export obrazů do různých grafických a textových souborů | ano
licence programu umožňující instalaci vyhodnovovací částí programu na další počítače | alespoň 3
poskytování update softwaru po celou dobu životnosti přístroje | ano
nástroje potřebné pro nastavování mikroskopu | ano
sada kalibračních mřížek pro dostupné měřící techniky | ano
sady vyměnitelných skenovacích hrotů pro různé mody zobrazení obsahující pro každý mod | alespoň 10 kusů hrotů