Univerzální extrakční systém

Popis přístroje a jeho využití

Přístroj slouží pro izolaci a prekoncentraci širokého spektra organických polutantů (polárních 
i nepolárních na základě použitého extrakčního činidla) z pevných matric životního prostředí (půda, sediment, biota, vzdušná prašnost). Přístroj je programově řízený s pamětí. Umožňuje současné zpracování minimálně 4 vzorků. Součástí dodávky je i sada spotřebního materiálu.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Stolní provedení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimálně 4pozicový nezávislý systém (každá pozice má vlastní řízení, je možno například přerušit extrakci na jedné pozici, zatímco ostatní v extrakci pokračují) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Inertní systém (PTFE nebo sklo), možnost opakovaného použití bez nutnosti rozebrání a dekontaminace jednotlivých dílů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vhodnost pro stopovou organickou analýzu (PCBs, OCPs, PBDEs, PCDDs/Fs) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Požadované typy extrakce: „klasický“ Soxhlet, horký Soxhlet (samostatný ohřev prostoru extrakční patrony – „těla“ extraktoru), prokapávání, kontinuální extrakce | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Objem extrakční nádobky na rozpouštědlo min. 140 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Objem „těla“ extraktoru – extrakčního prostoru min. 110 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zakoncentrování extraktu, možnost přívodu inertního plynu (např. dusík) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Programátor s pamětí min. 40 programů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost práce s výševroucími rozpouštědly (bod varu nad 130°C) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vhodnost pro předpokládaná rozpouštědla: dichlormethan, aceton, n-hexan, methanol, toluen | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je i 16 ks extrakčních nádobek (obj. min. 140 ml), 16 ks extrakčních patron s fritou (obj. min. 110 ml) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dodávka kompletního funkčního systému včetně nezbytného příslušenství | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |