Fluorodetekční cytometr pro analýzu buněčných kultur

Popis přístroje a jeho využití

Stolní plně digitální průtokový cytometr s fluorescenční detekcí vybavený 1 laserem a optickým zařízením pro charakterizaci jednotlivých částic v suspenzích. Minimálně umožňuje počítání

a charakterizaci bakterií, savčích adherentních i suspenzních buněk a buněk řasových/sinicových.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Stolní provedení plně funkčního digitálního průtokového cytometru | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 4 detektory fluorescence pro čtyřbarevné měření v různých intervalech vlnových délek 2 detektory pro měření rozptylu světla tzv. side scatter a forward scatter | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 1 laser – 488 nm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vnitřní uspořádání přístroje umožňující flexibilní rozšíření o další laser dle požadavků a potřeb zadavatele | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Samonastavovatelná excitační optika umožňující automatické nastavování (alignment) laserů bez zásahu obsluhy | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Plně automatizované čištění přístroje řízené SW | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 1x řídící počítač nebo ekvivalentní řešení včetně ovládacího softwaru pro práci v režimu online i offline. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tříletý upgrade ovládacího softwaru zdarma | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přímé počítání absolutního počtu buněk bez nutnosti použití referenčních kuliček přímo ve vzorku | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozlišení fluorescenčních detektorů nejméně 4 řády v lineární škále | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. – Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Možnost měření vzorků v objemech 50 µl a menších Hodnotící kritérium má hodnotu 5%= 5 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Injektážní port umožňující odběr z různých typů a velikostí zkumavek: - plastové zkumavky v objemech 1,5ml , 2ml, 5ml, 15ml, 50 ml, - skleněné zkumavky o rozměru 12 x 75 mm. Hodnotící kritérium má hodnotu 10%=10 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí software, který zajišťuje ovládání přístroje v režimu online a analýzu získaných dat, je softwarový nástroj pro kompenzaci kvality měření bez nutnosti validovat systém pomocí referenčních suspenzních kuliček před každou analýzou nebo každý den analýzy. Hodnotící kritérium má hodnotu 5%=5 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| 2x software pro vyhodnocování dat získaných z analýz v režimu offline s 3letým upgradem zdarma Hodnotící kritérium má hodnotu 3%=3body | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Uspořádání přístroje umožňuje rozšíření o automatizovaný podavač (autosampler), který je programovatelný a ovládaný z počítače a umožní podávání vzorků k analýze bez přímé manuální účasti operátora Hodnotící kritérium má hodnotu 5%=5 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje analýzu obrazu jednotlivých buněk. Hodnotící kritérium má hodnotu 10%=10 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |

| Dílčí hodnotící kritérium C.– Servisní podpora | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Odborné zaškolení při předání přístroje na místě dodání v rozsahu 1 pracovního dne (od 8:00 do16:00 hod.) pro 5 - 8 osob a odborné zaškolení na místě dodání v průběhu dvou let od dodání přístroje zdarma. Hodnotící kritérium má hodnotu 2% | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |