Přístroj na řízené odpařování vzorků

Popis přístroje a jeho využití

Zařízení slouží k odpařování vzorků v organických rozpouštědlech, objemy vzorku v rozsahu 5 - 60 ml, odpaření na objem cca 1 ml. Odpařování se provádí řízeně proudem inertního plynu (dusík). Nádobky se vzorkem jsou umístěny ve vyhřívaném suchém bloku, který umožňuje regulaci teploty v rozsahu min. 30-60°C. Přístroj je vybaven senzorem hladiny odpařeného vzorku, aby nedošlo k odpaření do sucha.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Stolní provedení s minimálně 10 pozicemi | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nezávislé řízení pozic (tj. nemusí se vždy plně využít kapacita přístroje) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost nastavení teploty odpařování (minimálně v rozsahu od 30 do 60°C), udržení konstantní teploty (±2°C) po celou dobu odpařování | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Objem nádobky na vzorek min. 45 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Senzor kontrolující hladinu rozpouštědla při odpařování vzorku – ukončení odpařování po dosažení hladiny odpařeného vzorku | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost nastavení finálního objemu po odpaření, cca 1 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vstup pro připojení inertního plynu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Instalační materiál pro odtah výparů rozpouštědel hadicí do odtahu digestoře | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Použitelnost pro org. rozpouštědla: dichlormethan, aceton, n-hexan, toluen, methanol apod. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost řízení odpařování: -podle senzoru hladiny -podle času | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dodávka kompletního funkčního systému včetně nezbytného příslušenství | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnot. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. – Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Součástí dodávky sada 150 ks nádobek na vzorky Hodnotící kritérium má hodnotu 15%=15 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

| Dílčí hodnotící kritérium C. – Servisní a aplikační podpora | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |