Autosampler pro LC s online SPE

Popis přístroje a jeho využití

Automatický dávkovač vzorků pro kapalinovou chromatografii umožňující provádět on-line extrakci na pevné fázi je zařízení určené k dávkování kapalných vzorků a separaci konkrétních složek ze směsí (vzorky životního prostředí, tkáně, materiály). Předmětem dodávky je kompletní a zcela funkční systém.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Hardwarová i softwarová kompatibilita přístroje s LC a LC/MS systémy různých výrobců (AB Sciex, Agilent, Waters) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Pracovní tlak systému do minimálně 1200 bar | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost dávkování vzorku v rozsahu minimálně 0,1 - 5000μL | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přesnost nástřiku <0,5% RSD | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přenos vzorku mezi nástřiky ne větší než 0,01% | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kapacita dávkovače alespoň 500 vialek (2 mL) nebo 50 vialek (10mL) nebo 10 mikrotitračních desek (96 jamek) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Prostor pro vzorky termostatovatelný v rozsahu alespoň +4º až + 40ºC | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém pro oplach dávkovací jehly | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software: - Řízení funkce všech součásti přístroje - Diagnostika správné funkce jednotlivých částí systému | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Návod k obsluze jak k přístroji, tak k softwaru. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. - Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Přenos vzorku mezi nástřiky menší než 0,005% Hodnotící kritérium má hodnotu 10 %=10 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost provádět přídavky standardů on-line během/po nástřiku Hodnotící kritérium má hodnotu 10 %=10 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost provádět ředění nebo derivatizaci vzorků on-line po nástřiku Hodnotící kritérium má hodnotu 10 %=10 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost provádět multidimensionální SPE (SPExSPE) Hodnotící kritérium má hodnotu 10 %=10 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

| Dílčí hodnotící kritérium C. – Servisní a aplikační podpora | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |