HPLC systém pro analýzy fotochemických degradačních produktů (DAD a FLD)

Popis přístroje a jeho využití

Kapalinový chromatograf je zařízení určené k separaci jednotlivých složek ze směsí (vzorky životního prostředí, tkáně, materiály). Zařízení se skládá z pumpy (binární, vysokotlaký mixer MF), odplyňovací jednotky, termostatovaného autosampleru, termostatovaného prostoru pro kolony s možností umístění a přepínání minimálně dvou kolon, DAD a fluorescenčního detektoru. Součástí přístroje je PC s příslušenstvím a odpovídajícím softwarem. Systém musí umožnit provádění veškerých aplikací a metod běžných pro standardní HPLC i UHPLC. Předmětem dodávky je kompletní a zcela funkční systém.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Možnost práce s kolonami až do průměru 4,6 mm, délkou do alespoň 150 mm a s náplněmi o průměru částic >2 µm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Pracovní tlak binárního čerpadla a celého systému do minimálně 600 bar | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Návod k obsluze jak k přístroji, tak k softwaru. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Čerpadlo: - Binární gradient, vysokotlaké míchání MF, možnost přepínání mezi čtyřmi solventy - Průtok: minimálně 0 – 2,0 ml/min - Požadovaná přesnost průtoku <0,1 % RSD - Přesnost gradientu <0,2% RSD - Kompenzace kompresibility - vestavěný min. 2-kanálový vakuový degaser | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Automatický dávkovač: - Minimální rozsah: 0,1 – 100 μL bez výměny dávkovací smyčky - Alespoň 2x50 vialek nebo 2 mikrotitrační desky (96 jamek) - Termostatovatelný v rozsahu alespoň +4ºC - +40ºC | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kolonový termostat: - Termostatovatelný v rozsahu alespoň 10ºC pod laboratorní teplotu až + 60ºC - Stabilita teploty ± 0,15 ºC - Pro kolony do alespoň 150mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Detektor s diodovým polem: - Pracovní rozsah: min. 200 – 500 nm - Rychlost sběru dat minimálně 80 Hz - Sběr dat při minimálně 5 vlnových délkách | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Fluorescenční detektor: - Pracovní rozsah minimálně: Ex 200-700nm, Em 280-700nm - Rychlost sběru dat minimálně 70 Hz |  |
| - Systém pro identifikaci a evidenci kolon | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software: - Řízení funkce všech součásti chromatografu - Diagnostika správné funkce jednotlivých částí systému - Řídicí SW umožňující zapojení do LAN | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Všechny lahve na mobilní fáze opatřené systémem proti úniku par rozpouštědel SafetyCaps a Safety WasteCaps, exhaust filter + odpadní kanistr | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. - Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Automatický dávkovač: Přenos vzorku mezi nástřiky menší než 0,005% Hodnotící kritérium má hodnotu 5%=5 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE, údaj je předmětem hodnocení) |
| Šum detektoru je menší než ±1x10-6 AU Hodnotící kritérium má hodnotu 15%=15 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Detektor s diodovým polem: Objem analytické cely ne větší než 1μL při délce optické dráhy alespoň 10mm Hodnotící kritérium má hodnotu 15%=15 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém/ventil pro přepínání mezi alespoň dvěma kolonami Hodnotící kritérium má hodnotu 5%=5 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

| Dílčí hodnotící kritérium C. – Servisní a aplikační podpora | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |