PCR box pro DNA a RNA dekontaminaci pracovního prostředí

Popis přístroje a jeho využití

Zařízení vybavené integrovaným osvětlením a UV lampou určené pro vytvoření čistého prostředí pro molekulárně-biologické aplikace tj. prostředí bez kontaminace DNA, RNA a jejich degradačních enzymů.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Přístroj ve stolním provedení je vybaven osvětlením pracovního prostoru bílým světlem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Žádný rozměr pracovní plochy boxu nesmí být menší než 500 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nejdelší horizontální rozměr musí být větší než 800 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozměry půdorysu přístroje nesmí přesáhnout 1750x 700 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nucený oběh čištěného vzduchu chránícího vzorky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Sterilizace vzduchu pomocí UV lampy bez produkce ozónu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vnitřní povrch boxu je sterilizován UV lampou s nastavitelným časovačem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimálně jedna elektrická zásuvka (230V, 50/60 Hz) uvnitř pracovního prostoru boxu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimálně jedna prostupka pro kabel či hadičku o průměru min. 2 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Box je vybaven ochranou obsluhy - UV lampa v pracovním prostoru boxu nemůže být zapnutá, když je box otevřený | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| UV lampy i osvětlení bílým světlem jsou funkční součástí boxu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. - Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Upozornění na nedostatečné proudění vzduchu v pracovním prostoru boxu Hodnotící kritérium má hodnotu 10%=10bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Sledování doby provozu UV lamp v boxu Hodnotící kritérium má hodnotu 5%=5 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Více než jedna zásuvka uvnitř pracovního prostoru. Hodnotící kritérium má hodnotu 2%=2 body | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Čištění vzduchu v pracovním prostoru boxu filtrací Hodnotící kritérium má hodnotu 5%=5 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |

| Dílčí hodnotící kritérium C. –Servisní podpora | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Odborné zaškolení na místě dodání v rozsahu 1 pracovního dne (od 8:00 do16:00 hod.) pro 5 - 8 osob Hodnotící kritérium má hodnotu 2% | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |