# Monitorovací stanice prašného aerosolu. Kontinuální měření koncentrace PM2.5 (1 ks)

# Popis přístroje a jeho využití

# Stanice umožňující kontinuální monitoring prachových částic velikostní frakce PM2,5 pomocí analyzátoru umístěného v měřící skříni. Stanice bude umístěná na střeše budovy a bude automaticky přenášet a zobrazovat data na informační panely pro veřejnost.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Monitorovací stanice: |  |
| Základem monitorovací stanice bude klimatizovaná a vytápěná ocelová skříň, která je vodě odolná, tepelně izolovaná, el. krytí min. IP44, s ochranou proti sněhu (podstavcový základ 10 cm), průchodkou pro odběrovou sondu skrze střechu a uzamykatelnými dveřmi na přední i zadní části stanice. Venkovní rozměry stanice: 600 x 800 x 2000 mm (šířka, hloubka, výška) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Napájení: 230 V, 50/60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 19‘‘ rack systém - police pro usazení analyzátoru | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Klimatizační a vytápěcí jednotka (split systém). Technické řešení vhodné pro celoroční provoz ve venkovním prostředí na lokalitě Brno - Kamenice | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Elektrický rozvod podle požadavků IEEE, včetně skříně jističů umístěné uvnitř stanice. Max. příkon 4 kW. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Elektroinstalace, resp. rozvaděč mají: - možnost připojení 230/380 V - elektroměr (poměrové měřidlo) na měření spotřeby elektrické energie - 5 volných zásuvkových okruhů připravených pro budoucí rozšíření stanice | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je práškový hasící přístroj | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je UPS 500 VA - provedení do 19‘‘ rack systému | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Prachový analyzátor: |  |
| Analyzátor umožňuje kontinuální měření prašného aerosolu frakce PM2.5 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Analyzátor v provedení do 19‘‘ rack systému | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Analyzátor má typovou zkoušku dle EN 14907 pro měření PM2.5. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a doloží) |
| Analyzátor je vybavený separační odběrnou hlavicí PM2.5 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Metoda měření: kombinovaná - optická + radiometrická (metoda zeslabení beta záření). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení umožňuje měření hmotnostní koncentrace min. do 1000 μg/m3 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimální detekční limit pro časové rozlišení 1 hodiny: <0.5 μg/m3 (2σ) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přesnost měření: max. ±5% | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Časové rozlišení: 1 min (aktualizace min. každých 10 sek.) až 24 h - nastavitelné | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Průtok: 1m3/h | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Komunikační rozhraní: RS-232 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vestavný displej pro ovládání analyzátoru, zobrazování naměřených dat a alarmů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimální rozsah operační teploty: -25 až +50°C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| #### Řídicí systém stanice |  |
| Řídicí systém stanice se využívá ke kontrole, řízení a ovládání jednotlivých zařízení a také ke sběru zpracování a přenosu naměřených dat. Řídící jednotka je dodána v provedení do 19‘‘ rack systému. Pevně upevněn je také monitor a další ovládací komponenty. Veškerá data budou zpracovávána a uchovávána v řídicím systému stanice. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Řídící jednotka je součástí dodávky a obsahuje: - průmyslový počítač v provedení do 19‘‘ rack systému - klávesnici, myš - min. 17‘‘ LCD monitor | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém zpracování dat: - systém musí být koncipovaný tak, aby umožnil rozšíření stanice o min. 5 dalších typů analyzátorů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a výčet možných typů) |
| Řídící software stanice je součástí dodávky a umožňuje: - nastavitelná perioda vzorkování od 1 s do 60 s - nastavitelný 1. průměr od 1 min. do 15 min. - nastavitelný 2. průměr 30 min. a 60 min. - automatickou kalibraci analyzátoru(ů) - manuální spuštění kalibrace - automatickou validaci okamžitých dat podle stavových signálů jednotlivých zařízení a výsledků kalibrace - připojení převodníků (přes standardní komunikační protokoly) - dlouhodobá archivace dat (min. 5 roků) do databáze typu SQL (od 1 s hodnot až po hodinové) - možnost exportu naměřených údajů do souborů (*.txt, *.xls, a formátu WMO ISO 7168) - česká verze | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| #### Světelné informační panely (2 ks) |  |
| Světelné informační panely budou sloužit jako základní prostředek k informování veřejnosti o kvalitě ovzduší. Data na ně budou exportována přímo ze staničního softwaru pomocí kabelu a bezdrátových technologií. Data budou automaticky zobrazována pomocí softwaru ve volitelných intervalech | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Specifikace panelů: - součástí panelů je ocelová konstrukce pro instalaci na zábradlí mostu - součástí panelů je i publicita dle manuálu OP VaVpI - panel s roztečí min. 16 mm - venkovní provedení - rozměr: min. 1,5m x 1m - svítívost: min. 5000 cd/m2 - životnost: min. 100 000 hodin - pohledový úhel: min. 120° - příkon: <400 W/m2 - minimální rozsah pracovní teploty: -25°C až +50°C - barva znaků: jantarově žlutá - 3 řádky: čas, teplota (°C) a koncentrace PM2.5 (μg/m3) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ovládací software pro světelné panely je součástí dodávky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. – Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Měřící skříň je konstruována jako modulární - v případě potřeby rozšíření stanice je možné jednoduše přidat další modul(y). ## Hodnotící kritérium má hodnotu 5%=5 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| V případě požadavku na rozšíření zobrazovaných údajů na světelném informačním panelu o další měřené veličiny bude toto umožněno bez potřeby výměny či doplnění hardwaru (pouze úpravou sofwaru). ## Hodnotící kritérium má hodnotu 5%=5 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a specifikuje) |
| Ovládání analyzátoru přes vzdálený přístup ## Hodnotící kritérium má hodnotu 1%=1 bod | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| USB rozhraní umožňující obsluze stahování naměřených dat. ## Hodnotící kritérium má hodnotu 1%=1 bod | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

| Dílčí hodnotící kritérium C. – Servisní podpora | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Odborné zaškolení na místě dodání v rozsahu 1 pracovního dne (od 8:00 do 16:00 hod.) pro 5-8 osob v českém a anglickém jazyce včetně manuálů v obou jazycích. ## Hodnotící kritérium má hodnotu 5% | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |