# Nízkoobjemový vzorkovač ovzduší (2 ks)

# Popis přístroje a jeho využití

# Nízko- resp. středně-objemové odběrové zařízení pro prašný aerosol umožňující odběr prašného aerosolu frakce PM10 a PAH (včetně plynné fáze) na vybrané filtry, které se budou následně analyzovat v laboratoři. Přístroj musí být přenosný a samostatně plně funkční.

# Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Přenosné zařízení - odolná konstrukce vhodná pro kontinuální provoz ve venkovním prostředí, el. krytí: min. IP44 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a specifikuje) |
| Odběrová hlava pro PM10 (dle EN 12341) s možností přechodu na PM2,5 (dle EN 14907) a na PM1 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Regulovaný průtok vzorku: 2,3 m³/h; přesnost nastavení průtoku vzorku: < 2 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Napájení: 230 V, 50/60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Maximální spotřeba: 300 W | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální hmotnost: 25 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost použití filtrů o průměru 47 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Odběrová hlava nebo adaptér pro umístění filtru z PUR (polyuretanové) pěny pro odběry PAH v plynné fázi | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost nastavení odloženého spuštění, nastavení doby odběru a odběrových intervalů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a specifikuje) |
| Odběrový cyklus: minimum nejvýše 1 hod.; maximum alespoň 500 h | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Uložení dat při výpadku napětí | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení je automaticky vyhřívané (pro zimní provoz) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. – Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Při výpadku napájení se zařízení bez zásahu obsluhy samo znovu spustí a pokračuje v započatém měření (naváže na uložená data) ## Hodnotící kritérium má hodnotu 10%=10 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky je technické řešení umožňující stanovení frakcí PM2,5 a PM1 ## Hodnotící kritérium má hodnotu 5%=5 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a specifikuje) |

| Dílčí hodnotící kritérium C. – Servisní podpora | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Odborné zaškolení na místě dodání v rozsahu 1 pracovního dne (od 8:00 do 16:00 hod.) pro 5-8 osob v českém a anglickém jazyce včetně manuálů v obou jazycích. ## Hodnotící kritérium má hodnotu 5% | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |