Skenovací cytometr, cytometrické analýzy v mikrodeskovém provedení

Popis přístroje a jeho využití

Přístroj umožňuje v různých režimech (widefield fluorescence, brightfield/transmitted light) a při různých zvětšeních automatické získávání digitálního mikroskopického obrazového záznamu ze dna jamek mikrodestiček různých formátů nebo z mikroskopických sklíček. Tyto obrazové záznamy jsou dále analyzovány pomocí dodávaného software, který umožňuje získání údajů charakterizujících objekty na dně jamek mikrodestiček, např. cytometrické údaje u adherentních tkáňových kultur (tzn. počty buněk s určitými fluorescenčními nebo morfologickými charakteristikami, konfluence apod.).

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Kompletní technické řešení pro snímání obrazu v režimu fluorescenční mikroskopie | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje snímání obrazu v režimu viditelného světla (brightfield / transmitted light) pro vyhodnocování morfologických ukazatelů a pro label-free aplikace | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení umožňuje snímání obrazu z 24, 48, 96 a 384-jamkových SBS mikrotitračních destiček | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení umožňuje snímání obrazu z mikroskopických sklíček | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj je vybaven automatizovaným posunem skenovací platformy v X a Y směru | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty rozsahu, přesnosti/rozlišení posunu) |
| Přístroj je vybaven automatizovaným posunem skenovací platformy v Z směru | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty rozsahu, přesnosti/rozlišení posunu) |
| Součástí dodávky je technické řešení umožňující excitaci a detekci emitovaného záření fluorescenčních barviv minimálně ve čtyřech oblastech spektra (4 emisní fluorescenční filtry) umožňující měřit uvedená fluorescenční barviva: - v UV části spektra (DAPI, Hoechst 33342) - v zelené části spektra (AlexaFluor488, FITC, EGFP, Lucifer Yellow, YOPRO1, CFDA) - v červené části spektra (propidium Iodide, ethidium bromide) - v daleké červené části spektra (Cy5, Alexa Fluor 467) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a parametry filtrů) |
| Technické řešení umožňuje automatickou výměnu optických filtrů s možností trvale umístit minimálně čtyři filtry současně | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Světelné zdroje pro fluorescenci a zobrazování v procházejícím světle (transmitted light imaging) mají životnost delší než 1000 hodin | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení umožňující simultánní zobrazování min. 3 fluorescenčních barev z různých oblastí spektra (multiplexing) a klasické mikroskopie (brightfield / transmitted light) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zařízení pro výměnu objektivů umožňující umístit současně minimálně 4 objektivy a umožňující uživatelskou výměnu objektivů v přístroji | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky jsou čtyři objektivy se zvětšením: ≤4X, 10X (min NA=0.3), 20X (min NA=0.45), 40X (min NA=0.6) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Zařízení je vybaveno plně automatizovanou fokusací, automatizovanou změnou objektivů, filtrů a režimu snímání obrazu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení zahrnuje digitální záznam obrazu s min. rozlišením 1340 x1024 px | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je ovládací počítač včetně monitoru (min. úhlopříčka 21“ 1920 x 1080 bodů), klávesnice a myši nebo ekvivalentní technické řešení | (Dodavatel uvede ANO/ NE a specifikuje) |
| Technické řešení umožňuje automatizované realizace kinetických a časosběrných experimentů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je ovládací a vyhodnocovací software obsahující předkonfigurované protokoly pro analýzu obrazu (počet buněk, počet jader, rozlišení živých a mrtvých buněk) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a specifikuje) |
| Součástí dodávky je ovládací a vyhodnocovací software umožňující vývoj a nastavení vlastních protokolů pro analýzu obrazu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnot. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. - Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Součástí dodávky je technické řešení umožňující ve snímaném prostoru kontrolovat environmentální podmínky, jmenovitě teplotu v intervalu zahrnujícím 37 oC (s přesností +/- 1oC) a udržovat vlhčenou atmosféru s koncentrací oxidu uhličitého v intervalu zahrnujícím 5% (s přesností +/- 0.5%). Hodnotící kritérium má hodnotu 10%=10 body | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je automatizovaný modul pro dávkování kapalin, který je plně kompatibilní s nabízenou konfigurací systému a který umožňuje výměnu média v pokusných kultivačních nádobách a přídavek testovaných látek. Hodnotící kritérium má hodnotu 10%=10 body | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení umožnuje záznam obrazu ve vysokém rozlišení (>2000x2000 px) Hodnotící kritérium má hodnotu 8%=8 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém je vybaven hardware a software umožňujícím 2D a 3D restaurování a dekonvoluci obrazu Hodnotící kritérium má hodnotu 7%=7 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje snímání obrazu z plastových i skleněných kultivačních povrchů Hodnotící kritérium má hodnotu 5%=5 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

| Dílčí hodnotící kritérium C. – Servisní podpora | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Odborné zaškolení při předání přístroje na místě dodání v rozsahu dvou pracovních dnů (od 8:00 do16:00 hod.) pro 5 - 8 osob Hodnota hodnotícího kritéria 2% | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů a doplňků k přístroji Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |