## CO2_D
Příloha č. 1 - Technické podmínky (část 1) CO2 inkubátor typ A
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zařízení umožňující pěstování vybraných tkáňových linií savčích buněk, které jsou citlivé k vysokým koncentracím kyslíku.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
kultivace lidských tkáňových kultur | ano | Vyplní dodavatel
systém musí odpovídat platným CSN a EN aplikovatelným pro zařízení daného účelu | ano | Vyplní dodavatel
objem každého inkubátoru 180-200 litrů, výška interiéru alepoň 600 mm | ano | Vyplní dodavatel
PID mikroprocesorová regulace | ano | Vyplní dodavatel
nucená jednosměrná (ne turbulentní) cirkulace vzduchu, s HEPA filtrací | ano | Vyplní dodavatel
interní HEPA filtr, HEPA filtrace vnitřní atmosféry, dosažitelná třída čistoty A do 5 min po 60 sec otevření. | ano | Vyplní dodavatel
možnost osazení minimálně 10-ti výsuvnými policemi se zjištěním proti překlopění, rozměry polic alespoň 450x450 mm | ano | Vyplní dodavatel
8 nastavitelných polic v dodávce, provedení z mědi | ano | Vyplní dodavatel
teplotní senzor | ano | Vyplní dodavatel
teplotní nastavení min. +5 do +50 °C od okolní teploty | +5 do +50 °C | Vyplní dodavatel
teplotní přesnost +/- 0.2 °C | +/- 0.2 °C | Vyplní dodavatel
vzduchový plášť - přímý ohřev ve stěnách, dnu a nezávislý ohřev ve dveřích | ano | Vyplní dodavatel
senzory pro měření obsahu CO2 | ano | Vyplní dodavatel
CO2 rozmezí 0.1 – 20% | 0.1 – 20% | Vyplní dodavatel
Přesnost nastavení obsahu CO2: ±0,1% | ±0,1% | Vyplní dodavatel
CO2 IR senzor s automatickou kalibrací, garantující přesnou regulaci bez ohledu na vliv vlhkosti v komoře | ano | Vyplní dodavatel
mikrobiologický filtr 0,22 µm na vstupu přívodu plynu a na vzorkovacím vstupu pro zajištění sterility | ano | Vyplní dodavatel
vstup pro vzokování vnitřní atmosféry přístupný bez otevření inkubátoru | ano | Vyplní dodavatel
průchodka pro protažení kabelů do vnitřního prostoru o průměr nejméně 25 mm | ano | Vyplní dodavatel
provedení celého interiéru (stěn) a vnitřního vybavení (polic, odparné misky) z mědi | ano | Vyplní dodavatel
hermeticky těsné skleněné vnitřní dveře | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní prosklené dveře dělené na dvě části |  | Vyplní dodavatel
Infračervený senzor | ano | Vyplní dodavatel
Relativní vlhkost: rozsah nejméně 93% RH při +37°C | > 93% RH při +37°C | Vyplní dodavatel
Přirozené nebo aktivní zvlhčování vzduchu z vnitřního odpařovače | ano | Vyplní dodavatel
optoakustický alarm systém: teplota, koncentrace CO2, dovření dveří, nedostatek CO2 v láhvích, alam výměny HEPA filtru | ano | Vyplní dodavatel
integrovaný přepínač s optoakustickou signalizací stavu pro připojení dvou láhví CO2 | ano | Vyplní dodavatel
možnost napojení na integrovaný přepínač dvou lahví CO2 stávajícího inkubátoru Thermo Forma, s optoakustickou signalizací stavu láhví | ano
stojan výšky 15 cm | ano | Vyplní dodavatel
externí rozměry - půdorys maximálně: šířka 700 mm, hloubka 650 mm, výška 1100 mm | max. 700/650/1100 mm | Vyplní dodavatel
možnost dalšího pozdějšího rozšíření (není předmětem dodávky) - nejméně 6 ti dílné vnitřní dveře, různé typy polic pro instalaci přístrojů, uhlíkový filtr pro organické výpary, nezávislá čidla CO2, teploty a vlhkosti pro kontinuální monitoring | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího: