## shaker_D
Příloha č. 1 - Technické podmínky (část 5) Inkubovaná třepačka typ D
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zařízení se bude používat pro zajišťování přesné a jednotné teploty na celé platformě třepačky usnadňující růst buněčných linií při optimálním využití prostoru a minimálních teplotních ztrátách. Chlazené třepačky se budou používat k inkubaci kultur při nastavených teplotách a frekvenci třepání. Inkubátory se budou primárně používat k protřepávání láhví při teplotě v komoře mezi 5 °C a 50 °C. Systém inkubátorů musí být spojen se zařízením ovládaným mikroprocesory a musí umožňovat snadné nastavení provozních parametrů. Vzhledem k prostorovým omezením laboratoře by mělo být možné postavit tři třepačky na sebe a jedna by měla být postavena samostatně. Parametry související s bezpečností láhví a bezpečností mikroorganismů rostoucích v těchto láhvích jsou zcela klíčové (např. zastavení třepačky při otevření dveří nebo při překročení stanovené bezpečné frekvence/rychlosti).
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
vertikálně stohovatelné (3 třepačky budou umístěny na sobě, jedna bude instalována samostatně) | Ano | Vyplní dodavatel
teplotní rozsah | od 5°C do 50°C | Vyplní dodavatel
frekvenční rozsah | od 25 do 400 ot./min. při orbitu 2,5 cm a 5 cm | Vyplní dodavatel
Vzhledem k různým potřebám jednotlivých uživatelů musí spodní část ze tří na sobě umístěných inkubátorů umožňovat současné umístění láhví následujícího objemu: 30 x 250 ml, 12 x 500 ml, 8 x 2 l nebo 6 x 5 l. Pro vyšší flexibilitu musí být další dvě části vybaveny adhezními podložkami. Samostatně stojící třepačka musí být rovněž vybavena adhezní podložkou. | Ano | Vyplní dodavatel
K upevnění láhví na spodní platformě jsou požadovány následující držáky: 40 x 250 ml, 20 x 500 ml, 16 x 2 l nebo 12 x 5 l. | Ano | Vyplní dodavatel
Adhezní podložky pro každou platformu pro umístění různých druhů lahví | Ano | Vyplní dodavatel
Dvě mřížky pro umístění testovacích zkumavek na zkumavky o objemu 15 ml a 50 ml používané pro vytlačování proteinů v menším měřítku a pro získávání plazmidové DNA. Počet držáků u každé platformy podle výše uvedeného počtu láhví a adhezní podložky pro tři platformy. | Ano | Vyplní dodavatel
obvod pro zrychlení/zpomalení pohybu | Ano | Vyplní dodavatel
LCD nebo LED displej dostatečné velikosti pro zobrazení a kontrolu frekvence, provozní doby, časování a teploty | Ano | Vyplní dodavatel
dotykové ovládání přístroje | Ano | Vyplní dodavatel
Automatické vypnutí třepačky a kontrola teploty při otevření dveří | Ano | Vyplní dodavatel
Automatické restartování při zavření dveří | Ano | Vyplní dodavatel
Automatické restartování a hlášení výpadku dodávky proudu | Ano | Vyplní dodavatel
Monitorování všech parametrů | Ano | Vyplní dodavatel
Optický a akustický alarm v případě odchýlení parametrů od nastavených hodnot | Ano | Vyplní dodavatel
Bezpečnostní skleněné dveře | Ano | Vyplní dodavatel
časovač (0,1 až 99,9 hodin a nepřetržitý chod) | Ano | Vyplní dodavatel
Záruka za jakost | 2 roky | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího: