## Technické specifikace
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Předmětem zakázky je vakuový spektrofotometr umožňující měření transmisivity a reflektivity s proměnným úhlem dopadu v rozsahu vlnových délek min. 120-300 nm. Čerpací zařízení je součástí zakázky, pričemž přístroj musí umožňovat napojení na vakuové potrebí zadavatele o průměru 100 mm.
Požadované technické a funkční vlastnosti* (Nabídky uchazečů musí splňovat níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni. V opačném případě bude uchazeči za daný hodnocený parametr přiděleno 0 bodů.) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním detailním popisem, odkazem na technické listy, výkresy apod.)
minim. spektrální rozsah spektrometru | 120-300 nm | Vyplní uchazeč
nastavitelná štěrbina monochromátoru | ano | Vyplní uchazeč
spektrální rozlišení | 0,1 nm nebo lepší | Vyplní uchazeč
měření pod vakuem s tlakem menším než | 50 Pa | Vyplní uchazeč
přesnost transmisivity na 155 nm | lepší než 0,3% | Vyplní uchazeč
přesnost transmisivity v celém rozsahu | lepší než 1% | Vyplní uchazeč
stabilita (za 1 hod.) | lepší než 1,5% | Vyplní uchazeč
kolimovaný svazek s aperturní clonou až do průměru | 8mm | Vyplní uchazeč
reprodukovatelnost vlnové délky | 0,1 nm a lepší | Vyplní uchazeč
šum měření (peak-to-peak) | méně než 0.5% | Vyplní uchazeč
měření propustnosti | ano | Vyplní uchazeč
měření rozptylu | ano | Vyplní uchazeč
min. Úhel dopadu pro měření reflektivity | 10 deg nebo méně | Vyplní uchazeč
max. Úhel dopadu pro měření reflektivity (úhel natočení vzorku) | 50 deg nebo více | Vyplní uchazeč
max. Průměr vzorku v držáku | 20mm nebo více | Vyplní uchazeč
uložení spekter v textovém formátu | ano | Vyplní uchazeč
výkon zdroje | Min. 20W | Vyplní uchazeč
čerpání aparatury | ano | Vyplní uchazeč
mezní tlak dosahovaný čerpáním monochromátoru | Max. 0,1 Pa | Vyplní uchazeč
samostatné čerpání vzorkového prostoru a zbytku aparatury (možnost výměny vzorku bez zavzdušnění monochromátoru) | ano | Vyplní uchazeč
mezní tlak dosahovaný samost. Čerpáním vzorkové komory | Max. 500 Pa | Vyplní uchazeč
oddělení vzorkového prostoru od monochromátoru elektricky ovládaným ventilem | ano | Vyplní uchazeč
vakuové měrky v obou oddělených částech | ano | Vyplní uchazeč
filtry potřebné pro eliminaci vyšších difrakčních řádů za monochromátorem | ano | Vyplní uchazeč
Hodnocené dílčí technické parametry |  |  | Body
Přesnost transmisivity (na 155 nm) | 0,5 bodu za každých 0.01% pod 0.3% | Vyplní uchazeč | Max. 15
Minimální úhel dopadu pro měření reflektivity | 1 bod za každý stupeň pod 10 | Vyplní uchazeč | Max. 5
Maximální úhel dopadu pro měření reflektivity (úhel natočení vzorku) | 0,25 bodu za každý stupeň nad 50 | Vyplní uchazeč | Max. 10
Napouštěcí ventily k proplachování N2 | ano | Vyplní uchazeč | 5
Kalibrační kanál (dělič nebo chopper, s dalším nezávislým detektorem) | ano | Vyplní uchazeč | 40
Filtrové kolo o min. 5 pozicích o velikosti alespoň 20 mm | ano | Vyplní uchazeč | 10
Výkon zdroje | 0,1 bodu za každý 1W nad základních 20W | Vyplní uchazeč | Max. 15
* Ve sloupci „Požadovaná hodnota“ se hodnotou „Ano“ rozumí fyzická přítomnost funkce nebo dílu v zařízení, popřípadě ostatních funkčních celcích, v celém rozsahu dle popisu daného dílu či funkce. Ve sloupci „Nabídka uchazeče“ uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním detailním popisem, odkazem na technické listy, výkresy apod.