## CO2_C1
Příloha č. 1 - Technické podmínky (část 6) CO2 inkubátor typu C, konfigurace 1
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
kultivace lidských (suspenzních) tkáňových kultur | ano | Vyplní dodavatel
systém musí odpovídat platným CSN a EN aplikovatelným pro zařízení daného účelu, RoHS compliant (nepřítomnost nebezpečných látek jako je Pb, Hg, Cr, Cd, PBB, PBDE atd). | ano | Vyplní dodavatel
objem inkubátoru | 170-200 litrů | Vyplní dodavatel
PID mikroprocesorová regulace | ano | Vyplní dodavatel
přirozená nebo nucená cirkulace vzduchu | ano | Vyplní dodavatel
Vnitřní dekontaminace ozone-free UV lampa | ano | Vyplní dodavatel
Vnitřní povrch v provedení stříbra, měďi nebo slitiny mědi a nerezu; v případě slitiny nesmí být obsah měďi nižší než 30 %. V případě, že bude přístroj dodán s ozone-free UV lampou, je rovněž přípustné provedení z nerezu. | ano | Vyplní dodavatel
nastavitelné police | Min. 3 | Vyplní dodavatel
teplotní senzor | ano | Vyplní dodavatel
teplotní nastavení - minimum | Max. + 5°C od okolní teploty | Vyplní dodavatel
teplotní nastavení - maximum | Min. 60°C | Vyplní dodavatel
teplotní přesnost | Max. +/- 0.1 °C | Vyplní dodavatel
vzduchový plášť - přímý ohřev ve stěnách, dnu a dveřích | ano | Vyplní dodavatel
CO2 rozmezí | Nejméně 0.2 – 20% | Vyplní dodavatel
Přesnost nastavení obsahu CO2 | Max. 0,15% | Vyplní dodavatel
CO2 IR senzor s přesným výstupem bez vlivu vlhkosti v komoře pro vyrovnání CO2 po otevření dveří | ano | Vyplní dodavatel
Možnost rozšíření o vysokoteplotní nebo chemickou (H2O2) dekontaminaci (jestliže je dodána k CO2 inkubátorům typ A) | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní prosklené dveře | ano | Vyplní dodavatel
Relativní vlhkost | Nejméně 90% RH při +37°C | Vyplní dodavatel
Přirozené nebo aktivní zvlhčování vzduchu z vnitřního odpařovače | ano | Vyplní dodavatel
nerezova zvlhcovaci miska | ano | Vyplní dodavatel
optoakustický alarm systém: teplotní, CO2, dovření dveří, přehřívání | ano | Vyplní dodavatel
Možnost umístění dvou přístrojů na sebe | ano | Vyplní dodavatel
Využitelná vnitřní šířka | Min. 47 cm | Vyplní dodavatel
Využitelná vnitřní hloubka | Min. 49 cm | Vyplní dodavatel
Možnost umístění objektu o rozměrech 315x450x470mm (vxšxh) | ano | Vyplní dodavatel
možnost umístění 2 ks na sebe | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní oblé rohy (zábrana shromažďování nečistot) | ano | Vyplní dodavatel
automatická kalibrace a diagnostika | ano | Vyplní dodavatel
možnost napojení na externí alarm monitor | ano | Vyplní dodavatel
možnost připojení k počítači | ano | Vyplní dodavatel
automatické logování dat senzorů s možností zobrazení | ano | Vyplní dodavatel
zabudovana magneticka michacka | ano | Vyplní dodavatel
pocet pozic na michacce | min 6 | Vyplní dodavatel
prumer pozic na michacce | alespon 60 mm/pozici | Vyplní dodavatel
objem kapalin na pozici | 1500ml | Vyplní dodavatel
rozsah michani | min 150 - 1100 rpm | Vyplní dodavatel
soucasti inkubatoru je dodavka 4 ks nadob se dvema vertikalnimi raminky (32mm) o objemu 125ml pro kultivaci suspenznich kultur - podmínkou je kompatibilita nádob s dodaným systémem | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## CO2_C2
Příloha č. 1 - Technické podmínky (část 6) CO2 inkubátor typu C, konfigurace 2
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
kultivace lidských tkáňových kultur | ano | Vyplní dodavatel
systém musí odpovídat platným CSN a EN aplikovatelným pro zařízení daného účelu, RoHS compliant (nepřítomnost nebezpečných látek jako je Pb, Hg, Cr, Cd, PBB, PBDE atd). | ano | Vyplní dodavatel
objem inkubátoru | 170-200 litrů | Vyplní dodavatel
PID mikroprocesorová regulace | ano | Vyplní dodavatel
přirozená nebo nucená cirkulace vzduchu | ano | Vyplní dodavatel
Vnitřní dekontaminace - ozone-free UV lampa, případně kontinuálně filtrace s HEPA filtrem. | ano | Vyplní dodavatel
Vnitřní povrch v provedení stříbra, měďi nebo slitiny mědi a nerezu; v případě slitiny nesmí být obsah měďi nižší než 30 %. V případě, že bude přístroj dodán s ozone-free UV lampou, je rovněž přípustné provedení z nerezu. | ano | Vyplní dodavatel
nastavitelné police | Min. 3 | Vyplní dodavatel
teplotní senzor | ano | Vyplní dodavatel
teplotní nastavení - minimum | Max. + 5°C od okolní teploty | Vyplní dodavatel
teplotní nastavení - maximum | Min. 50°C | Vyplní dodavatel
teplotní přesnost | Max. +/- 0.1 °C | Vyplní dodavatel
vzduchový plášť - přímý ohřev ve stěnách, dnu a dveřích | ano | Vyplní dodavatel
CO2 rozmezí | Nejméně 0.2 – 20% | Vyplní dodavatel
Přesnost nastavení obsahu CO2 | Max. 0,15% | Vyplní dodavatel
CO2 IR senzor s přesným výstupem bez vlivu vlhkosti v komoře pro vyrovnání CO2 po otevření dveří | ano | Vyplní dodavatel
Možnost rozšíření o vysokoteplotní nebo chemickou (H2O2) dekontaminaci (jestliže je dodána k CO2 inkubátorům typ A) | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní prosklené dveře | ano | Vyplní dodavatel
Relativní vlhkost | Nejméně 90% RH při +37°C | Vyplní dodavatel
Přirozené nebo aktivní zvlhčování vzduchu z vnitřního odpařovače | ano | Vyplní dodavatel
nerezova zvlhcovaci miska | ano | Vyplní dodavatel
optoakustický alarm systém: teplotní, CO2, dovření dveří, přehřívání | ano | Vyplní dodavatel
Možnost umístění dvou přístrojů na sebe | ano | Vyplní dodavatel
Využitelná vnitřní šířka | Min. 47 cm | Vyplní dodavatel
Využitelná vnitřní hloubka | Min. 49 cm | Vyplní dodavatel
Možnost umístění objektu o rozměrech 315x450x470mm (vxšxh) | ano | Vyplní dodavatel
možnost umístění 2 ks na sebe | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní oblé rohy (zábrana shromažďování nečistot) | ano | Vyplní dodavatel
automatická kalibrace a diagnostika | ano | Vyplní dodavatel
možnost napojení na externí alarm monitor | ano | Vyplní dodavatel
možnost připojení k počítači | ano | Vyplní dodavatel
automatické logování dat senzorů s možností zobrazení | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího: