Příloha 1:	Technická specifikace dodávky

Cykler real-time PCR – pavilon A25 (1 ks)

Přístroj pro amplifikaci a kvantifikaci nukleových kyselin za účelem DNA diagnostiky, detekci mutací na principu real-time PCR a high resolution melting analýzu.

Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Přístroj pro kvantifikaci nukleových kyselin a detekci mutací na principu real-time PCR |  |
| Možnost práce v 96-ti a 384- jamkové destičce na stejném přístroji nebo na kombinaci dvou separátních přístrojů (jako standard pro budoucí připojení robotů na přenášení kapalin) |  |
| Pro zajištění ohřevu a chlazení při cyklování přístroje je využíváno technologie peltierových elementů s vysokou homogenitou termobloku |  |
| Systém musí být z pohledu požívání PCR reagencií (master mixy) zcela otevřený (tj. PCR nesmí být navázaná na používání speciálního typu chemie pouze jednoho dodavatele) |  |
| Práce v co nejširším spektru aplikací, minimálně však s degradačními sondami typu taqman (kvantifikace genové exprese, genotypizace) a fluorescenčním barvivem typu sybrgreen (kvantifikace genové exprese) |  |
| Možnost uskutečnit na zařízení high resolution melting analýzu |  |
| Zdroj excitace LED dioda umožňující použít na přístroji v současné době všechny dostupné fluorofory (z důvodu minimalizace dodatečných nákladů spojených s výměnou zdroje excitace v průběhu používání přístroje) |  |
| Široké spektrum možností používaných fluorescenčních barviček: min. 5 excitačních a 5 emisních filtrů pro detekci co nejširšího spektra fluorescenčních barviček, minimálně však nutně musí obsahovat kombinaci filtrů pro detekci základních fluoroforů FAM, SYBRGreen, LC Green, Eva Green, VIC/HEX/JOE, Cy5, Cy 5.5 |  |
| Přístroj s možností analyzovat i v PCR stripech |  |
| Minimální reakční objem 3 l |  |
| Maximální reakční objem 50 l |  |
| Možnost uskutečnit na přístroji multiplexní reakci (detekovat v jednom měření simultánně min. čtyři různé fluorofory) |  |
| Požadujeme uvést předpokládané finanční náklady nutné k pravidelné servisní údržbě (kalibraci) přístroje v Kč bez DPH na 1 kalendářní rok |  |
| Požadovaná záruční lhůta 36 měs. |  |
| Zajištění záručního i pozáručního servisu |  |
| Garantovaná rychlost servisního zásahu do 5 prac. dnů od nahlášení závady |  |
| Příslušenství: Počítač (PC) s monitorem a nainstalovaným software pro ovládání a vyhodnocování dat, záložní zdroj (BACK-UPS) |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

Prodávající prohlašuje, že dodávka tvořená výše uvedenými zařízeními bude vyhovovat všem požadavkům Kupujícího uvedeným v bodě 1 této přílohy. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího uvedených v bodě 1 této přílohy jsou nezbytná další zařízení či práce, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce jako součást své dodávky bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky a práce nebudou mít charakter víceprací).

Cykler gradientový –  pavilon A25 (4 ks). pavilon A36 (1 ks)

Termocykler pro polymerázovou řetězovou reakci s teplotním gradientem. Přístroj je určen pro amplifikaci specifických sekvencí nukleových kyselin za účelem identifikace genů a nukleotidových sekvencí ve vzorcích DNA. Umožňuje analyzované vzorky vystavovat po určenou dobu zvoleným teplotám, což je nezbytné pro dosažení reprodukovatelných hodnot. Gradientový termocykler s lineárním teplotním gradientem cca 40°C; Teplotní rozsah 4-99 °C; Rychlost ohřevu min. 4 - 6 °C/s; Teplotní uniformita nižší nebo rovna 0,25 °C; vyhřívané víko minimálně do 99 °C pro zamezení kondenzace na stěnách zkumavek.

Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Robustní provedení vhodné pro používání studenty |  |
| V ceně stříbrný pozlacený blok formátu 96 x 0,2 ml |  |
| Maximální ohřev 4,2 °C/s nebo rychlejší |  |
| Maximální chlazení 3,6 °C/s nebo rychlejší |  |
| Teplotní uniformita nižší nebo rovna 0,25 °C |  |
| Vyhřívané víko minimálně do 99 °C, nastavení přítlaku 30 - 120 N |  |
| Intuitivní ovládání z velké barevné dotykové obrazovky, odolná obrazovka vhodná pro používání studenty |  |
| Grafické zobrazení průběhu teplotních křivek |  |
| Strukturování paměti na adresáře, uživatele, podadresáře pro více než 350 programů |  |
| Tichý chod |  |
| Bezplatný upgrade software |  |
| Servisní kalibrace 1 x ročně na místě instalace |  |
| Garantovaná rychlost servisního zásahu do 24 hodin od nahlášení závady |  |
| Požadovaná záruční lhůta 36 měs. |  |
| Zajištění záručního i pozáručního servisu |  |
| Příslušenství: nepožadováno |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

Prodávající prohlašuje, že dodávka tvořená výše uvedenými zařízeními bude vyhovovat všem požadavkům Kupujícího uvedeným v bodě 1 této přílohy. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího uvedených v bodě 1 této přílohy jsou nezbytná další zařízení či práce, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce jako součást své dodávky bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky a práce nebudou mít charakter víceprací).