## Technická specifikace
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Je požadován přístroj určený pro transkraniální magnetickou stimulaci (TMS) a to zejména repetitivní (rTMS). Využití přístroje je plánováno výhradně pro výzkumné účely Centra neurověd v rámci projektu CEITEC - Středoevropský technologický institut. Vzhledem k těmto výhradně vědeckým účelům, pro něž se přístroj bude používat, požadujeme přístroj, s jehož použitím získané výsledky budou celosvětově akceptovatelné vědeckou komunitou. Jde zejména o vývoj inovativních protokolů a prediktorů efektu stimulace, o studium patofyziologických mechanismů specifických neuropsychiatrických onemocnění mozku i o multimodální diagnostické přístupy a hledání nových biomarkerů příslušných onemocnění. V tomto smyslu nejde o koupi rutinního rTMS přístroje určeného pro běžnou klinickou aplikaci k terapeutickým účelům, jako je např. léčba deprese. K přesné navigaci cívek nad cílovou mozkovou strukturu je bezpodmínečně nutná kompatibilita s bezrámovou stereotaxí, která je součástí zakázky a jejíž požadované parametry jsou popsány níže.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí povinně splňovat všechny níže uvedené parametry v hodnotách uvedených ve sloupci "požadovaná hodnota") | Požadovaná hodnota | Nabídka (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Přístroj musí být schopen stimulovat rTMS | v rozsahu 1 - 30Hz
Při 20Hz musí být přístroj schopen poskytnout alespoň 75% max. výkonu (pro bifázické pulzy). | ano
Součástí dodávky musí být následující stimulační cívky, kompatibilní jak s rTMS přístrojem, tak bezrámovou strereotaxí:
Základní osmičková cívka | ano
Konická (Y) mozečková cívka | ano
Osmičková cívka 2x7cm chlazená s nutným příslušenstvím. | Cívka musí být chlazená resp. technicky provedená tak, aby spolu se stimulátorem umožnila bez přerušení kvůli teplotě provést následující stimulace (v klimatizovaném prostředí s teplotou 22°C)
Stimulátor s osmičkovou chlazenou cívkou dokáže kontinuálně odstimulovat | 3000 pulzů při frekvenci 1 Hz a maximálním výkonu přístroje (v klimatizovaném prostředí s teplotou 22°C)
Stimulátor s osmičkovou chlazenou cívkou dokáže kontinuálně odstimulovat | 600 pulzů při frekvenci 25Hz a neklesající intenzitě 80% motor. prahu (pokud je motorický práh cca 60% maximálního výkonu přístroje) (v klimatizovaném prostředí s teplotou 22°C)
Stimulátor s osmičkovou chlazenou cívkou dokáže kontinuálně odstimulovat | 1500 pulzů při frekvenci 10Hz a neklesající intenzitě 100% motor. prahu (pokud je motorický práh cca 60% maximálního výkonu přístroje) (v klimatizovaném prostředí s teplotou 22°C)
Součástí nabídky musí být jasné charakteristiky jednotlivých cívek ve vpravo uvedeném pořadí | tvar pole, maximální hodnota magnetického pole při 100% výkonu stimulátoru
Součástí přístroje musí být jednoduché EMG (minimálně 2 kanály), umožňující zjištění motorického prahu a měření latence a amplitudy signálů | ano
Přístroj musí být umístěn na transportním vozíku, jehož součástí je nastavitelné rameno umožňující držení všech dodaných cívek | ano
Přístroj musí umožňovat stimulaci jednotlivým pulzem, repetitivní a podle naprogramovaného protokolu | ano
Možnost naprogramování celého stimulačního protokolu, tento musí být uložitelný v přístroji i na externím médiu a musí jít znovu jednoduše načíst | ano
ano
Přístroj musí obsahovat databázový SW pro management pacientských dat i stimulačních protokolů | ano
Přístroj musí obsahovat synchronizační TTL vstup / výstup pro triggerovací spojení s externími přístroji (EMG, EEG, EP) a dále synchronizační spojení s dodanou bezrámovou stereotaxí. | ano
Zadavatel požaduje doložení min. 5 impaktovaných vědeckých publikací z neurovědní oblasti charakteru originálních sdělení publikovaných v posledních 5 letech, v nichž autoři prokazatelně získali data na repetitivním magnetickém stimulátoru nabízeného typu a konfigurace - název příslušného přístroje rTMS je uveden v metodice. (Doložené práce musí být dohledatelné v obecně uznávané databázi Web of Science). | ano
Optická bezrámová stereotaxe | ano
Součástí systému musí být počítač s programovým vybavením a dostatečným výkonem, IR kamera se stativem, konstrukce pro fixaci hlavy sedícího pacienta, kalibrační sada, vlastní marker pro každou z dodaných cíveků a potřebné příslušenství. | ano
Pro přesné zacílení musí systém znát charakter magnetických polí všech dodaných cívek, příslušnou cívku rozpoznat a použít odpovídající charakteristiky | ano
Součástí nabídky navigačního systému musí být modely nabízených osmičkových cívek (e-field) zapracované v navigačním systému | ano
Celková přesnost zacílení systémem (ne samotné kamery) | min. 2mm
Navigační software musí být kompatibilní s platformou PC Windows. | ano
Software musí být schopen načíst vstupní MRI data ve formátech DICOM, Analyze a Nifti z externího nosiče (CD, USB) | ano
Systém musí obsahovat pointer jehož pomocí lze označit jakákoli místa na skalpu (např. pozice EEG elektrod). | ano
Systém musí být schopen exportovat obrazová data (označené pozice, oblasti stimulace, atd.) ve formátu DICOM. | ano
Systém musí umožňovat propojení s TMS za účelem triggerování | ano
Systém musí obsahovat dálkové ovládání umožňující obsluhu cívky i navigace jedním člověkem. | ano
Monitor navigačního počítače | LCD min. 22''
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího: