## Fytotrony - typ A
Dodávka fytotronů pro CEITEC MU Příloha č. 1 - Technické podmínky Fytotrony - typ A
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Fytotrony typu A (5 kusů) - růstové komory s policemi umožňující nastavení a udržení teploty a vlhkosti v prostoru celé komory a samostatně pro každou polici nastavit osvit. Naměřené hodnoty budou zaznamenávány, v případě odchylek systém automaticky odešle upozornění pomocí sms. Komory budou napojeny na v budově již instalovaný rozvod demineralizované a zálivkové vody, přívod čerstvého vzduchu opatřený HEPA filtry a odpadní systém s UV dekontaminací.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
komory musí splňovat požadavky v ČR platných norem pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy kategorie rizika B | ano | Vyplní dodavatel
růstové komory tvořené izolačními PUR panely minimální tloušťky 80 mm ze všech stran tedy stěn, podlahy i stropu | ano | Vyplní dodavatel
povrchová úprava PUR panelů oboustranně zinkovaný plech s práškovou barvou RAL 9010 | ano | Vyplní dodavatel
povrch podlahy z nerezové oceli s protiskluzovou úpravou | ano | Vyplní dodavatel
vstupní dveře velikosti alespoň v x š | 200 cm x 90 cm | Vyplní dodavatel
bezpečnostní klika - lze otevřít zevniř i když je zvenku zamčeno | ano | Vyplní dodavatel
maximální vnější hloubka komor | 545 cm | Vyplní dodavatel
odvětrávaná mezera mezi komorou a podlahou místnosti ve které jsou komory instalované alespoň | 3 cm | Vyplní dodavatel
ke vstupním dveřím spádovaná podlaha s odtokovou vpustí v prostoru kohoutů vody u čelní stěny komor | ano | Vyplní dodavatel
vývod odpadního potrubí z komory v přední části, odpadní voda bude přečerpávána do UV dekontaminační jednotky | ano | Vyplní dodavatel
přívod vzduchu zajíšťující účinnou výměnu objemu vzduchu v komoře s vnějším prostředím 2x za hodinu, na výstupu z komory opatřen filtrem hrubých nečistot | ano | Vyplní dodavatel
maximální rychlost proudění vzduchu v komoře | 0,25 m/s | Vyplní dodavatel
v prostoru růstových komor, boxů a v zařízeních pro přívod a úpravu vzduchu a jeho ventilaci jsou použity pouze látky a materiály, které nejsou škodlivé pro kultivaci a růst rostlin | ano | Vyplní dodavatel
nastavení teploty v komoře v rozsahu alespoň +10°C až +35°C při osvětlení o maximální intenzitě | ano | Vyplní dodavatel
nastavení teploty v komoře v rozsahu alespoň +5°C až +35°C při vypnutém osvětlení | ano | Vyplní dodavatel
nastavení teploty v komoře v krocích po 0,1°C | ano | Vyplní dodavatel
homogenita teploty v kultivačním prostoru fytotronu (kultivační prostor je definován jako prostor mezi policemi a světelnými rampami osvětlijícími příslušné police) | ±2°C | Vyplní dodavatel
maximální odchylka teploty od nastavené hodnoty v komoře | ±1°C | Vyplní dodavatel
maximální rozdíl teploty chladícího vzduchu oproti teplotě v kultivačním prostoru | 5°C | Vyplní dodavatel
rychlost snížení teploty v komoře při počáteční teplotě 20°C a osvětlení 300 μmol/m2/s alespoň | 10°C za 1 hodinu | Vyplní dodavatel
rychlost zvýšení teploty v komoře při počáteční teplotě 10°C bez osvětlení alespoň | 10°C za 1 hodinu | Vyplní dodavatel
nastavení vlhkosti v komoře alespoň v rozsahu | 40% až 80% | Vyplní dodavatel
maximální odchylka vlhkosti v komoře oproti nastavené hodnotě | ± 5% | Vyplní dodavatel
homogenita vlhkosti v kultivačním prostoru | ± 5% | Vyplní dodavatel
ventil pro nalévání demineralizované vody instalovaný uvnitř komory umístěný ve výšce 100 cm nad podlahou komory na boční stěně přilehlé k nejbližššímu sloupu stavební konstrukce budovy ve vzdálenosti 45 cm od čelní stěny komory | ano | Vyplní dodavatel
ventil pro nalévání zálivkové vody uvnitř komory umístěný ve výšce 100 cm nad podlahou komory na boční stěně přilehlé k nejbližššímu sloupu stavební konstrukce budovy ve vzdálenosti 25 cm od čelní stěny komory | ano | Vyplní dodavatel
manipulační prostor v místě vetilů o půdorysném rozměru alespoň | 65 cm x 65 cm | Vyplní dodavatel
otevřený policový systém uspořádání kultivační plochy s celkem 12 policemi v každé komoře | ano | Vyplní dodavatel
vždy 3 výškově nastavitelné police nad sebou tvoří samostatně stojící blok, který lze volně vysunout od stěny do prostoru komory | ano | Vyplní dodavatel
výška kultivačního prostoru pro horní police minimálně | 70 cm | Vyplní dodavatel
výška kultivačního prostoru pro prostřední a spodní police minimálně | 55 cm | Vyplní dodavatel
minimální šířka uličky mezi policemi v podélné ose fytotronu alespoň | 70 cm | Vyplní dodavatel
pod spodní policí musí být volný prostor nad podlahou alespoň | 10 cm | Vyplní dodavatel
minimální hloubka pěstební plochy polic | 80 cm | Vyplní dodavatel
maximální délka jednotlivé police | 250 cm | Vyplní dodavatel
minimální celková délka polic při stěně přilehlé k nejbližššímu sloupu stavební konstrukce budovy | 410 cm | Vyplní dodavatel
minimální celková délka polic při stěně protilehlé vzhledem k nejbližššímu sloupu stavební konstrukce budovy | 470 cm | Vyplní dodavatel
minimální celková kultivační plocha v každé komoře | 20 m2 | Vyplní dodavatel
sousední police přilehlé ke stejné stěně musí být odděleny neprůsvitnou světlo odrážející přepážkou | ano | Vyplní dodavatel
plastová podložka s lemem alespoň 5cm chránící celou kultivační plochu polic | ano | Vyplní dodavatel
LED osvětlení v každe polici o teplotě chromatičnosti v intervalu | 4700 až 6000 K | Vyplní dodavatel
v každe polici doplňkové samostatně regulovatelné LED osvětlení farred s maximem vlnové délky | 735 nm | Vyplní dodavatel
intezita svetla regulovatelná v rozsahu 3%-100% výkonu zdroje v krocích po 1μmol/m2/s | ano | Vyplní dodavatel
maximální intenzita světla horních polic ve vzdálenosti 50 cm od zdroje alespoň | 500 μmol/m2/s | Vyplní dodavatel
maximální intenzita světla prostředních a spodních polic ve vzdálenosti 30 cm od zdroje alespoň | 300 μmol/m2/s | Vyplní dodavatel
homogenita osvetleni na kultivační ploše ve vzdálenosti 30 cm (50 cm v případě horní police) od zdroje | ± 5% na alespoň 70% kultivační plochy | Vyplní dodavatel
životnost zdroje při zachování nejméně 90% původní intenzity světla a spektrální charakteristiky alespoň | 100.000h | Vyplní dodavatel
řídící systém umožní programovat jednoduchý denní cyklus, nastavovat programy v 24h periodě. Jednotlivé programy poběží samostatně nebo bude možno skládat sekvence programů | ano | Vyplní dodavatel
růstové parametry - vlhkost, teplotu a osvit bude možné nastavovat na lokálním ovládacím panelu a zároveň vzdáleně pomocí kteréhokoliv PC napojeného na internet | ano | Vyplní dodavatel
řídící systém umožní jednak skokové, tak i plynulé změny růstových parametrů v uživatelem definovném časovém úseku | ano | Vyplní dodavatel
řídící systém umožní alespoň 10 změn nastavovaných parametrů v průběhu 24 hodinového cyklu | ano | Vyplní dodavatel
přístup k ovládacímu programu bude možný s nastavením různých oprávnění pro programování nebo prohlížení dat dle různých uživatelských účtů chráněných hesly | ano | Vyplní dodavatel
každá z 12 polic v komoře musí mít samostatně nezávisle nastavitelnou dobu a intenzitu osvětlení s možností plynule měnit intezitu během světelné periody | ano | Vyplní dodavatel
měření skutečné teploty a vlhkosti v komoře pomocí alespoň dvou čidel v různých místech komory, výslednou hodnotou je průměr jejich hodnot | ano | Vyplní dodavatel
nastavení a měření hodnot osvitu na každé polici nezávisle, pohyblivé výškově stavitelné čidlo bude možno umístit kdekoliv na kultivační ploše police a bude sloužit pro kontrolu a zaznamenání hodnoty osvitu, ale i pro uživatelem prováděnou kalibraci intenzity osvětlení | ano | Vyplní dodavatel
nastavené a měřené hodnoty teploty a vlhkosti v komoře a hodnoty osvitu na policích budou zaznamenávány s periodou alespoň | 1 x za minutu | Vyplní dodavatel
zaznamenaná data budou dlouhodobě uchovávána s možností exportu ve formátu zpracovatelném běžným kancelářským programem | ano | Vyplní dodavatel
řídící systém automaticky upozorní na překročení uživatelem definovaných mezních hodnot růstových parametrů a odešle informaci pomocí sms alespoň na 5 telefonních čísel | ano | Vyplní dodavatel
řídící systém automaticky upozorní na havarijní stavy technologie nebo výpadek napájení a odešle informaci pomocí sms alespoň na 5 telefonních čísel. Systém bude automaticky restartován po obnovení napájení nebo pominutí havarijního stavu | ano | Vyplní dodavatel
kamera pro on-line sledování vnitřního prostoru komor, náhled bude integrován do aplikace | ano | Vyplní dodavatel
manipulační pojízdný stolek z nerezové oceli se dvěmi policemi ve výšce cca 15cm a 90cm a rozměrech 90cm x 60cm pro každou komoru | ano | Vyplní dodavatel
nájezdová rampa z nerezové oceli s protiskluzovou úpravou pro snadný vjezd pojízdného stolku do každé komory | ano | Vyplní dodavatel
spektrometr pro měření spektrálního složení světla v rozsahu alespoň 360 nm až 750nm, přenosný, zobrazuje hodnoty v jednotkách watt/m2, μmol/m2/s, lux. 1ks pro všechny fytotrony | ano | Vyplní dodavatel
přesný kalibrovaný teploměr přenosný, měření v rozsahu alespoň -10°C až +50°C, 1ks pro všechny fytotrony | ano | Vyplní dodavatel
samostatný datalogger pro záznam naměřené teploty, kalibrovatelný, měření v rozsahu alespoň -10°C až +50°C, 5 ks pro všechny fytotrony | ano | Vyplní dodavatel
v případě instalace pro více fytotronů sdruženého zdroje chladu bude tento zálohován tak, aby v případě poruchy jednoho chladícího agregátu byl druhý schopen zajistit alespoň 50% chladícího výkonu dostupného pro chlazení jednotlivých poruchou dotčených fytotronů tak aby byla zajištěna jejich funkce alespoň v omezeném režimu | ano | Vyplní dodavatel
na zadní stěně každé komory bude instalováno 6 zásuvek 230V s krytím odpovídajícím stříkající vodě, umístění bude upřesněno uživatelem při instalaci dodávky | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## Fytotrony - typ B
Dodávka fytotronů pro CEITEC MU Příloha č. 1 - Technické podmínky Fytotrony - typ B
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Fytotrony typu B (2 kusy) - růstové komory s kultivačním prostorem děleným v uzavřené boxy umožňující individuálně pro kazdý box nastavit teplotu a osvit. Vlhkost bude řízena jen v rámci celé komory. Naměřené hodnoty budou zaznamenávány, v případě odchylek systém automaticky odešle upozornění pomocí sms. Komory budou napojeny na v budově již instalovaný rozvod demineralizované a zálivkové vody, přívod čerstvého vzduchu opatřený HEPA filtry a odpadní systém s UV dekontaminací.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
komory musí splňovat požadavky v ČR platných norem pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy kategorie rizika B | ano | Vyplní dodavatel
růstové komory tvořené izolačními PUR panely minimální tloušťky 80 mm ze všech stran tedy stěn, podlahy i stropu | ano | Vyplní dodavatel
povrchová úprava PUR panelů oboustranně zinkovaný plech s práškovou barvou RAL 9010 | ano | Vyplní dodavatel
povrch podlahy z nerezové oceli s protiskluzovou úpravou | ano | Vyplní dodavatel
vstupní dveře velikosti alespoň v x š | 200 cm x 90 cm | Vyplní dodavatel
bezpečnostní klika lze otevřít zevniř i když je zvenku zamčeno | ano | Vyplní dodavatel
maximální vnější hloubka komor | 545 cm | Vyplní dodavatel
odvětrávaná mezera mezi komorou a podlahou místnosti ve které jsou komory instalované alespoň | 3 cm | Vyplní dodavatel
ke vstupním dveřím spádovaná podlaha s odtokovou vpustí v prostoru kohoutů vody u čelní stěny komor | ano | Vyplní dodavatel
vývod odpadního potrubí z komory v přední části, odpadní voda bude přečerpávána do UV dekontaminační jednotky | ano | Vyplní dodavatel
přívod vzduchu zajíšťující účinnou výměnu objemu vzduchu v komoře s vnějším prostředím 2x za hodinu, na výstupu z komory opatřen filtrem hrubých nečistot | ano | Vyplní dodavatel
V prostoru růstových komor, boxů a v zařízeních pro přívod a úpravu vzduchu a jeho ventilaci jsou použity pouze látky a materiály, které nejsou škodlivé pro kultivaci a růst rostlin | ano | Vyplní dodavatel
nastavení teploty v komoře v rozsahu alespoň -5°C až +35°C při osvětlení o intenzitě 300 μmol/m2/s ve všech boxech komory | ano | Vyplní dodavatel
nastavení teploty v komoře v rozsahu alespoň +15°C až +35°C při osvětlení o maximální intenzitě ve všech boxech komory včetně plánovaného upgrade | ano | Vyplní dodavatel
nastavení teploty v komoře v rozsahu alespoň -10°C až +35°C při vypnutém osvětlení | ano | Vyplní dodavatel
nastavení teploty v komoře v krocích po 0,1°C | ano | Vyplní dodavatel
rychlost snížení teploty v komoře při počáteční teplotě 20°C a osvětlení 300 μmol/m2/s alespoň | 10°C za 30 minut | Vyplní dodavatel
rychlost zvýšení teploty v komoře při počáteční teplotě 10°C bez osvětlení alespoň | 10°C za 30 minut | Vyplní dodavatel
maximální odchylka teploty v komoře od nastavené hodnoty | ±1°C | Vyplní dodavatel
nastavení vlhkosti v komoře alespoň v rozsahu (při teplotě v rozsahu +10°C až +25°C) | 40% až 80% | Vyplní dodavatel
maximální odchylka vlhosti v komoře oproti nastavené hodnotě (při teplotě v rozsahu +10°C až +25°C) | ± 5% | Vyplní dodavatel
homogenita vlhkosti v komoře (při teplotě v rozsahu +10°C až +25°C) | ± 5% | Vyplní dodavatel
ventil pro nalévání demineralizované vody instalovaný uvnitř komory umístěný ve výšce 100 cm nad podlahou komory na čelní stěně vždy vpravo 40 cm od dveří | ano | Vyplní dodavatel
ventil pro nalévání zálivkové vody instalovaný uvnitř komory umístěný ve výšce 100 cm nad podlahou komory na čelní stěně vždy vpravo 20 cm od dveří | ano | Vyplní dodavatel
manipulační prostor v místě vetilů o půdorysném rozměru alespoň | 40 cm x 65 cm
veškeré rozvody vod a ostatní technologie musí být upraveny tak, aby nedošlo k omezení jejich funkce ani při teplotě pod -10°C | ano | Vyplní dodavatel
kultivační prostor rozdělen v uzavřené světlotěsné boxy s individuálním nastavením teploty a osvitu | ano | Vyplní dodavatel
boxy uspořádány po třech nad sebou do čtyř bloků opatřených kolečky, celkem tedy 12 boxů v každé komoře | ano | Vyplní dodavatel
teplota v boxu nastavitelná v rozsahu 2°C až 20°C nad teplotu v komoře samotné při intenzitě osvětlení 300 μmol/m2/s | ano | Vyplní dodavatel
maximální odchylka teploty v boxu od nastavené hodnoty | ±1°C | Vyplní dodavatel
homogenita teploty v kultivačním prostoru boxu při osvitu 300 μmol/m2/s (kultivační prostor je definován jako prostor mezi kultivační plochou a světlem) | ±2°C | Vyplní dodavatel
výška kultivačního prostoru pro horní boxy minimálně | 70 cm | Vyplní dodavatel
výška kultivačního prostoru pro prostřední a spodní boxy minimálně | 55 cm | Vyplní dodavatel
minimální šířka uličky mezi boxy v podélné ose fytotronu alespoň | 75 cm | Vyplní dodavatel
minimální rozměry kultivační plochy boxu š x h | 180 cm x 80 cm | Vyplní dodavatel
minimální celková kultivační plocha v každé komoře | 17 m2 | Vyplní dodavatel
minimální výměna vzduchu boxu s vnějším prostředím alespoň 2 x za hodinu | ano | Vyplní dodavatel
maximální rychlost proudění vzduchu v komoře | 0,25 m/s | Vyplní dodavatel
LED osvětlení v každém boxu o teplotě chromatičnosti | 4700 až 6000 K | Vyplní dodavatel
v každém boxu doplňkové samostatně regulovatelné LED osvětlení farred s maximem vlnové délky | 735 nm | Vyplní dodavatel
každý z 12 boxů v komoře musí mít osvětlení rozděleno na dvě samostatně regulovatelné poloviny. | ano | Vyplní dodavatel
intezita světla regulovatelná v rozsahu 3%-100% výkonu zdroje v krocích po 1μmol/m2/s | ano | Vyplní dodavatel
maximální intenzita světla v boxech ve vzdálenosti 30 cm od zdroje alespoň | 300 μmol/m2/s | Vyplní dodavatel
homogenita osvetleni na kultivační ploše ve vzdálenosti 30 cm od zdroje | ± 5% na alespoň 90% kultivační plochy | Vyplní dodavatel
životnost zdroje při zachování nejméně 90% původní intenzity světla a spektrální charakteristiky alespoň | 100.000h | Vyplní dodavatel
řídící systém umožní programovat jednoduchý denní cyklus i nastavovat programy v 24h periodě. Jednotlivé programy poběží samostatně nebo bude možno skládat sekvence programů | ano | Vyplní dodavatel
růstové parametry - vlhkost, teplotu a osvit bude možné nastavovat na lokálním ovládacím panelu a zároveň vzdáleně pomocí kteréhokoliv PC napojeného na internet | ano | Vyplní dodavatel
řídící systém umožní jednak skokové, tak i plynulé změny růstových parametrů v uživatelem definovném časovém úseku | ano | Vyplní dodavatel
řídící systém umožní rychlé změny intezity osvětlení z 0% na 100% a ze 100% na 0% v reakční době do | 200 μs | Vyplní dodavatel
řídící systém umožní alespoň 10 změn nastavovaných parametrů v průběhu 24 hodinového cyklu | ano | Vyplní dodavatel
přístup k ovládacímu programu bude možný s nastavením různých oprávnění pro nastavení nebo prohlížení dat dle různých uživatelských účtů chráněných hesly | ano | Vyplní dodavatel
každý z 12 boxů v komoře musí mít samostatně nezávisle nastavitelnou dobu a intenzitu osvětlení s možností plynule měnit intezitu během světelné periody | ano | Vyplní dodavatel
nastavení a měření hodnot osvitu v každém boxu nezávisle, pohyblivé výškově stavitelné čidlo bude možno umístit kdekoliv na kultivační ploše boxu a bude sloužit pro kontrolu a zaznamenání hodnoty osvitu, ale i pro uživatelem prováděnou kalibraci intenzity osvětlení | ano | Vyplní dodavatel
každý z 12 boxů v komoře musí mít samostatně nezávisle nastavitelnou teplotu | ano | Vyplní dodavatel
měření skutečné teploty a vlhkosti v každém boxu pomocí alespoň jednoho čidla | ano | Vyplní dodavatel
měření skutečné teploty a vlhkosti v komoře pomocí alespoň dvou čidel v různých místech komory, výslednou hodnotou je průměr jejich hodnot | ano | Vyplní dodavatel
nastavené a měřené hodnoty teploty a vlhkosti v komoře a hodnoty teploty, vlhkosti a osvitu v boxech budou zaznamenávány s periodou alespoň | 1 x za minutu | Vyplní dodavatel
zaznamenaná data budou dlouhodobě uchovávána s možností exportu ve formátu zpracovatelném běžným kancelářským programem | ano | Vyplní dodavatel
řídící systém automaticky upozorní na překročení uživatelem definovaných mezních hodnot růstových parametrů a odešle informaci pomocí sms alespoň na 5 telefonních čísel | ano | Vyplní dodavatel
řídící systém automaticky upozorní na havarijní stavy technologie nebo výpadek napájení a odešle informaci pomocí sms alespoň na 5 telefonních čísel. Systém bude automaticky restartován po obnovení napájení nebo pominutí havarijního stavu | ano | Vyplní dodavatel
kamera pro on-line sledování vnitřního prostoru komor, náhled bude integrován do aplikace | ano | Vyplní dodavatel
manipulační pojízdný stolek z nerezové oceli se dvěmi policemi ve výšce cca 15cm a 90cm a rozměrech 90cm x 60cm pro kazdou komoru | ano | Vyplní dodavatel
nájezdová rampa znerezové oceli s protiskluzovou úpravou pro snadný vjezd pojízdného stolku do každé komory | ano | Vyplní dodavatel
v případě instalace pro více fytotronů sdruženého zdroje chladu bude tento zálohován tak, aby v případě poruchy jednoho chladícího agregátu byl druhý schopen zajistit alespoň 50% chladícího výkonu dostupného pro chlazení jednotlivých poruchou dotčených fytotronů tak aby byla zajištěna jejich funkce alespoň v omezeném režimu | ano | Vyplní dodavatel
alespoň v 6ti bankách každé komory bude instalována zásuvka 230V s krytím odpovídajícím stříkající vodě, další 2 zásuvky 230V budou instalovány v komoře samotné | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## Opční právo
Dodávka fytotronů pro CEITEC MU Příloha č. 1 - Technické podmínky Zavedení pokročilého pěstebního osvětlení fytotronů (opční právo)
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zavedení pokročilého pěstebního osvětlení fytotronů. Dvě banky v každém fytotronu typu B budou uzpůsobeny pro osvětlení až 2000 umol. Dvě banky v každém fytotronu typu B budou umožňovat změny vlnových délek osvětlení.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
přizpůsobení 2 bank ve fytotronu typu B pro vysoké hodnoty osvitu, zdrojem budou samostatně regulovatelné LED diody o teplotě chromatičnosti 4700 až 6000 K o maximální intenzitě alespoň 1800 μmol/m2/s ve vzdálenosti 50 cm od zdroje, a doplňkové samostatně regulovatelné LED osvětlení farred s maximem vlnové délky 735 nm. Intenzita světla regulovatelná alespoň v rozsahu 3% až 100% maxiální intenzity v krocích minimálně po 2 μmol/m2/s, homogenita osvětleni na kultivační ploše ve vzdálenosti 50 cm od zdroje ± 5% na alespoň 70% kultivační plochy | ano | Vyplní dodavatel
přizpůsobení 2 bank ve fytotronu typu B pro vysoké hodnoty osvitu, zdrojem budou samostatně regulovatelné LED diody o teplotě chromatičnosti 4700 až 6000 K o maximální intenzitě alespoň 1800 μmol/m2/s ve vzdálenosti 50 cm od zdroje, a doplňkové samostatně regulovatelné LED osvětlení farred s maximem vlnové délky 735 nm. Intenzita světla regulovatelná alespoň v rozsahu 3% až 100% maxiální intenzity v krocích minimálně po 2 μmol/m2/s, homogenita osvětleni na kultivační ploše ve vzdálenosti 50 cm od zdroje ± 5% na alespoň 70% kultivační plochy | ano | Vyplní dodavatel
přizpůsobení 2 bank ve fytotronu typu B pro úpravu spektrální skladby světla - osmikanálový zdroj osvětlení složený z LED s maximy emise rovnoměrně rozloženýmy v rozsahu 360nm až 750nm, intenzita světla regulovatelná pro každý kanál nezávisle alespoň v rozsahu 3% až 100% maxiální intenzity v krocích minimálně po 2 μmol/m2/s, maximální intenzita osvětlení celého zdroje ve vzdálenosti 50 cm alespoň 1500 μmol/m2/s, homogenita osvětlení ve vzdálenosti 50 cm alespoň ± 15% na alespoň 70% kultivační plochy | ano | Vyplní dodavatel
přizpůsobení 2 bank ve fytotronu typu B pro úpravu spektrální skladby světla - osmikanálový zdroj osvětlení složený z LED s maximy emise rovnoměrně rozloženýmy v rozsahu 360nm až 750nm, intenzita světla regulovatelná pro každý kanál nezávisle alespoň v rozsahu 3% až 100% maxiální intenzity v krocích minimálně po 2 μmol/m2/s, maximální intenzita osvětlení celého zdroje ve vzdálenosti 50 cm alespoň 1500 μmol/m2/s, homogenita osvětlení ve vzdálenosti 50 cm alespoň ± 15% na alespoň 70% kultivační plochy | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího: