## Vakuová napařovací aparatura
Příloha č. 1 - Technické podmínky Vakuová napařovací aparatura
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Předmětem zakázky je dodávka ultra-vakuového systému pro napařování tenkých vrstev pomocí zdrojů ohřívaných elektronovým svazkem a to včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Cílem zadavatele je pořídit přístroj splňující níže požadované parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
1. OBECNÉ POŽADAVKY
Kompatibilita s čistými prostory třídy 100 | ANO
Systém v plné konfiguraci je kompatibilní s umístěním v atmosférických podmínkách v prostředí s kontrolovanou teplotou 22 °C ± 1°C a vlhkostí 45 % ± 7 % dosažené pomocí klimatizace. Kolísání těchto podmínek v zadaném rozsahu nemá žádný vliv na správnou funkci přístroje. | ANO
Rozměry max (length x width x height) | 2500 x 1400 x 2600 mm
Systém je umístěn na rámu, který obsahuje veškerou řídící elektroniku (napěťové zdroje, ovládání pneumatických ventilů), chlazení vodou, rozvod plynů) | ANO
Systém je ovládán jedinou aplikací umožňující kontrolu tlaku, ovládání vakuových pump, dávkovacích ventilů a clon. PC je součástí dodávky. | ANO
Řízení depozice lze provádět v plně automatickém režimu včetně základního programování depozičního procesu | ANO
Software je víceúrovňový pro různé třídy uživatelů | ANO
Systém je vybaven procesní komorou a zakládací komorou pro rychlé vkládání vzorků bez porušení vakua. Obě komory musí být vybaveny zařízením pro čerpání, pro měření a sledování tlaku a jsou vzájemně oddělené automatizovanými ventily a vybaveny pojistnými interlocky, které brání mimovolnému zavzdušnění komor. | ANO
Součástí zakládací komory je transportní systém pro zavedení vzorků do procesní komory kompatibilní se všemi typy držaku vzorků. | ANO
Čerpání a zavzdušnění zakládací komory je automatizováno a ovládáno pomocí softwaru. Zakládací komora je zavzdušňována dusíkem. | ANO
2. DEPOZIČNÍ KOMORA
Manipulátor umožňující manipulaci a depozici na 7“x7“ substráty pro depozici litografickych masek a menší vzorky | ANO
Manipulátor umožňuje naklánět vzorek při depozici v rozsahu (motorizováno): | 0-45°
Součástí dodávky jsou držáky na 7"x7" masky a adaptéry na menší vzorky (4" wafery a např. 10 x 10 mm) | min 4 ks
Ohřev vzorku do velikosti 4" waferu až na 1000 °C je zajištěn pomocí PBN topného tělesa (průměr 4"), včetně ovládací jednotky a zdroje | ANO
Motorizovaná rotace substrátů pro zajištění uniformity depozice | ( min 10 ot.min-1)
Motorizovaný posuv držákem vzorku v rozsahu potředném pro depozici/zakládání vzorku | ANO
Krystalový měřič napařovací rychlosti, včetně ovládací jednotky, kabelů a sady nových krystalů (min. 10). Pneumaticky ovládaný shutter. | ANO
Komora má dveře umožňující pohodlné opravy/nastavení součástí uvnitř. | ANO
Příruby s okénky umožňující pohodlnou manipulaci se vzorky, včetně clony chránící okna proti depozici. Minimálně jedno okénko zahrnuje i osvětlení vnitřního prostoru komory. | ANO
Na komoře jsou min. 2 slepé příruby CF40 pro budoucí připojení např. samostatných napařovacích zdrojů a min. 1 slepá příruba CF100. Osy přírub míří na střed vzorku. | ANO
Komora je chráněna proti napařování materiálu na stěny např. uživatelsky vyměnitelnými stínícími plechy. V případě tohoto řešení bude součástí dodávky 1 sada pro budoucí výměnu. | ANO
Vypékání realizováno termo-koaxiálními kabely přímo na komoře, včetně zdrojů a ovládání | ANO
Turbomolekulární pumpa (min. 1400 l/s) s bezolejovou vývěvou umožňující dosažení základního tlaku <5e-6 Pa po vypékání, včetně bezpečnostního ventilu | ANO
Měrka vakua pracující v celém rozsahu tlaků včetně ochrany při zavzdušňování a ovládací jednotky | (atm – 9x10-7 Pa)
3. NAPAŘOVACÍ ZDROJ V DEPOZIČNÍ KOMOŘE
Zdroj elektronů o výkonu min. | 6 kW
Umožňuje nastavení polohy napařovací stopy ve směrech x-y | ANO
Naklánění svazku o | 270°
Obsahuje min. 8x20 ccm kalíšků s motorizovaným posunem | ANO
Motorizovaný lineární posuv napařovacího zdroje vůči vzorku o takovém rozsahu, aby bylo možno napařovat jak na 7"x7" masky tak i na malé vzorky (např. 2" wafery) a snížila se tak spotřeba napařovaného materiálu. | ANO
4. ZAKLÁDACÍ KOMORA
Zakládací komora pro vkládání vzorků bez porušení vakua v depoziční komoře, umožňující řízené napouštění plynů kontrolované pomocí jehlového ventilu pro oxidaci a aktivaci substrátů, základní tlak <5e-5 Pa, oddělena deskovým ventilem od hlavní komory | ANO
Příruba s ventilem umožňujícím řízené napouštění komory plynem, zakončená standartizovaným konektorem (Swagelok,ISO KF, ISO CF) | ANO
Turbomolekulární pumpa (min. 260 l/s) s bezolejovou vývěvou včetně bezpečnostního ventilu a ovládací jednotky | ANO
Příruba s okénkem umožňující pohodlnou manipulaci se vzorky | ANO
Systém pro transport vzorků do depoziční komory bez porušení vakua | ANO
Měrka vakua pracující v celém rozsahu tlaků včetně ochrany při zavzdušňování | (atm – 9x10-7 Pa)
5. MATERIÁL PRO NAPAŘOVÁNÍí
Dodávka zahrnuje následující materiály pro napařovaní s minimální čistotou 99.95% : Au (10g), Pt(10g), Ti (50g), Cr (50g),Co (50g), Cu (50g), Ni (50g), Fe (50g) | ANO
6. DODAVATEL
Součástí dodávky jsou transportní náklady po nákladací propusť (transoport v laboratořích je zprostředkován odpovědnými osobami CEITEC za asistence dodavatele), sestavení na pracovišti, připojení k pracovním médiím, demonstrace a verifikace garantovaných parametrů na místě instalace. | ANO
Součástí dodávky a instalace musí být operační školení HW i SW v délce nejméně 5 dnů v rozsahu minimálně 6 hodin denně. | ANO
Součástí dodávky a instalace musí být aplikační školení v rozsahu nejméně 3 dnů v rozsahu minimálně 6 hodin denně. | ANO
Technická podpora a servis se v záruční době řídí standardními podmínkami a proběhne do 10 pracovních dnů od nahlášení poruchy. Systém rovněž umožňuje dálkovou diagnostiku systému přes internet tak, aby se minimalizovaly zásahy servisního týmu na místě instalace. | ANO
Servisní návštěva nejméně 1 měsíc před vypršením platnosti záruky. | ANO
Součástí dodávky jsou návody a uživatelské příručky dodané v elektronické verzi v anglickém jazyce. Dodávka obsahuje tištěnou verzi uživatelské příručky s popisem základního ovládáním přístroje. | ANO
Součástí dodávky přístroje je sada nástrojů pro práci se vzorky, držáků vzorků a základní spotřební materiál sloužící k připevňování vzorků všech typů, je-li to nutné. | ANO
Systém je dodán v takové konfiguraci, která zaručuje plnou funkčnost celku a všech jeho částí. Součástí dodávky nemusí být: pracovní plyny, zdroj elektrické energie. | ANO
Akceptační testy pro kontrolu požadované funkčnosti zařízení
Test | Požadovaný výsledek
Vakuový test 1 | tlak v depoziční komoře po vypékání, se všemi zařízeními připojenými v komoře dosáhne min. 5e-6 Pa max. 48 hodin po ukončení vypékání
Vakuový test 2 | tlak v zakládací komoře v řádu min. 1e-4 Pa max. 30 min po zahájení čerpání
Test zakládání a manipulace se vzorky | prokázání funkčnosti zakládání a manipulace se vzorky od rozměru 7"x7", přes 6" a 4" wafery až k menším vzorkům 10x10 mm
Test funkce
test 1
parametr | měrná jednotka | zadavatelem požadovaná hodnota
1.materiál substrátu | - | float glass
2.napařovaný materiál | - | Cr
3. rozměr vzorku | inch | 7x7
5.tloušťka napařené vrstvy | nm | 100
6.homogenita napařené vrstvy | % | 5

## Vakuová naprašovací aparatura
Příloha č. 1 - Technické podmínky Vakuová naprašovací aparatura
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Předmětem zakázky je dodávka ultra-vakuového systému pro depozici tenkých vrstev pomocí magnetronového naprašování a to včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Cílem zadavatele je pořídit přístroj splňující níže požadované parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
1. OBECNÉ POŽADAVKY
Kompatibilita s čistými prostory třídy 100 | ANO
Systém v plné konfiguraci je kompatibilní s umístěním v atmosférických podmínkách v prostředí s kontrolovanou teplotou 22 °C ± 1°C a vlhkostí 45 % ± 7 % dosažené pomocí klimatizace. Kolísání těchto podmínek v zadaném rozsahu nemá žádný vliv na správnou funkci přístroje. | ANO
Rozměry max (length x width x height) | 2500 x 1500 x 3000 mm
Systém je umístěn v jednom nebo více rámech, které obsahují veškerou řídící elektroniku (napěťové zdroje, ovládání pneumatických ventilů), chlazení vodou, rozvod plynů) Součástí dodané technické dokumentace jsou technické nákresy a schémata elektrického zapojení. | ANO
Systém je ovládán jedinou aplikací umožňující kontrolu tlaku, ovládání vakuových pump, dávkovacích ventilů a clon. PC je součástí dodávky. | ANO
Řízení depozice lze provádět v plně automatickém režimu včetně základního programování depozičního procesu. Programování depozičního procesu umožní depozice mulivrstev a současnou depozici až ze 4 magnetronů (3 DC a 1 RF). | ANO
Software je víceúrovňový pro různé třídy uživatelů. Proces depozice je kontrolován pomocí počítače s možností nastavení depozičníhoího procesu. Hlavní parametry procesu (tlak, průtok plynů, teplota substrátu, vf. výkon) jsou zobrazovány v průběhu procesu na displeji a jejich časový průběh je ukládán pro budoucí referenci. Je možné uložit pracovní proceduru depozice pro další použití. Všechna experimentální data mají být kompatibilní s běžnými formáty dat na PC, především ASCII, nebo se mohou dát do těchto formátů vyexportovat. | ANO
Systém je vybaven procesní komorou a zakládací komorou pro rychlé vkládání vzorků bez porušení vakua. Obě komory musí být vybaveny zařízením pro čerpání, pro měření a sledování tlaku a jsou vzájemně oddělené automatizovanými ventily a vybaveny pojistnými interlocky, které brání mimovolnému zavzdušnění komor. | ANO
Součástí zakládací komory je transportní systém pro zavedení vzorků do procesní komory kompatibilní se všemi typy držaku vzorků. | ANO
Čerpání a zavzdušnění zakládací komory je automatizováno a ovládáno pomocí softwaru. Zakládací komora je zavzdušňována dusíkem. | ANO
2. DEPOZIČNÍ KOMORA
Velikost vzorku: 4“ wafer | ANO
Součástí dodávky jsou 2 ks Mo držáků na 4" wafery a dále adaptéry pro uchycení menších vzorků (např. 10 x 10 mm). Držák je rovněž připraven na možnost uchycení permanentních magnetů. | ANO
Držák substrátů umožňuje jejich ohřev do 850 °C pomocí PBN topného tělesa, včetně ovládací jednotky a zdroje, dále je možnost připojení RF předpětí na substrát (RF generátor není součástí dodávky) | ANO
Vodní chlazení držáku substrátů a radiační štít | ANO
Motorizovaná rotace substrátů pro zajištění uniformity depozice | ( 0 - 30 ot.min-1)
Motorizovaný posuv držákem vzorku v ose z (regulovatelná vzdálenost od magnetronů) v rozsahu min. 90 mm. | ANO
Clona držáku substrátů, snadná demontáž pro účely čištění, pohyb v ose z společně s držákem substrátů | ANO
Možnost náklonu držáku vzorků min 25° od normály držáku vzorků | ANO
1x krystalový měřič depoziční rychlosti, včetně ovládací jednotky, kabelů a sady nových krystalů (min. 5) | ANO
Příruby s okénky umožňující pohodlnou manipulaci se vzorky, včetně clony chránící okna proti depozici. Minimálně jedno okénko zahrnuje i osvětlení vnitřního prostoru komory. | ANO
2 hmotnostní průtokoměry s pneumatickými ventily pro řízené napouštění Ar, O2/N2. | ANO
Komora je chráněna proti naprařování materiálu na stěny např. uživatelsky vyměnitelnými stínícími plechy. Součástí dodávky bude 1 sada pro budoucí výměnu. | ANO
Vypékání realizováno termo-koaxiálními kabely přímo na komoře, včetně zdrojů a ovládání, které je realizováno pomocí počítače. | ANO
Turbomolekulární vývěva (min. 1250 l/s) s předčerpáním pomocí turbomolekulární booster vývěvy a bezolejové vývěvy umožňující dosažení základního tlaku <3e-7 Pa po vypékání. Dodatečná Titanová sublimační vývěva s chladicím štítem pro vodní i LN2 chlazení. | ANO
Měrky vakua pracující v celém rozsahu tlaků včetně ochrany při zavzdušňování a ovládací jednotky | (atm – 1x10-9 Pa)
3. MAGNETRONOVÉ ZDROJE V DEPOZIČNÍ KOMOŘE
4 ks UHV kompatibilních magnetronových zdrojů vhodných pro RF/DC provoz, nepřímé vodní chlazení, možnost manuálního ovládání náklonu v rozsahu min 20°. Elektropneumatická závěrka a přímý vstup pracovního plynu. Velikost terče 2". | ANO
4 ks UHV kompatibilních magnetronových zdrojů vhodných pro RF/DC provoz, magnety vhodné pro depozice feromagnetických materiálů, nepřímé vodní chlazení, možnost manuálního ovládání náklonu v rozsahu min 20°. Elektropneumatická závěrka a přímý vstup pracovního plynu. Velikost terče 2". | ANO
3 DC napájecí zdroje 500W, rozsah napětí 0-800V, proud 0,5A. | ANO
1 RF napájecí zdroj 300W, včetně vyrovnávací jednotky. | ANO
3 automatické DC přepínací jednotky, každá z nich umožňuje přepínání jednoho DC napájecího zdroje mezi dvěma magnetrony. | ANO
1 automatická RF přepínací jednotka, včetně vyrovnávací jednotky, umožňující přepínání jednoho RF napájecího zdroje mezi dvěma magnetrony. | ANO
4. IONTOVÝ ZDROJ
1 iontový zdroj pro čištění substrátů a pro asistovanou depozici, hmotnostní průtokoměry pro dva plyny (Ar, N2/O2), rozsah energií iontů 30-300 eV. | ANO
5. ZAKLÁDACÍ KOMORA
Zakládací komora pro vkládání vzorků bez porušení vakua v depoziční komoře, umožňující řízené napouštění plynů kontrolované pomocí jehlového ventilu pro oxidaci a aktivaci substrátů, základní tlak <5e-5 Pa, oddělena deskovým ventilem od hlavní komory | ANO
Turbomolekulární pumpa (min. 280 l/s) s bezolejovou vývěvou včetně bezpečnostního ventilu a ovládací jednotky | ANO
Příruba s okénkem umožňující pohodlnou manipulaci se vzorky | ANO
Halogenová lampa pro vyhřívání a dekontaminaci substrátů | ANO
Systém pro transport vzorků do depoziční komory bez porušení vakua | ANO
Měrka vakua pracující v celém rozsahu tlaků včetně ochrany při zavzdušňování | (atm – 9x10-7 Pa)
6. TERČE PRO DEPOZICE
Dodávka zahrnuje následující terče (průměr 50mm, tloušťka 4 mm, čistota min. 99.9%) : Au, Ti, Co, Cu, Ni, Al2O3, MgO, Ni80Fe20, Ir20Mn80 | ANO
7. DODAVATEL
Součástí dodávky jsou transportní náklady po nákladací propusť (transoport v laboratořích je zprostředkován odpovědnými osobami CEITEC za asistence dodavatele), sestavení na pracovišti, připojení k pracovním médiím, demonstrace a verifikace garantovaných parametrů na místě instalace. | ANO
Součástí dodávky a instalace musí být operační školení HW i SW v délce nejméně 5 dnů v rozsahu minimálně 6 hodin denně. | ANO
Součástí dodávky a instalace musí být aplikační školení v rozsahu nejméně 3 dnů v rozsahu minimálně 6 hodin denně. | ANO
Technická podpora a servis se v záruční době řídí standardními podmínkami a proběhne do 10 pracovních dnů od nahlášení poruchy. Systém rovněž umožňuje dálkovou diagnostiku systému přes internet tak, aby se minimalizovaly zásahy servisního týmu na místě instalace. | ANO
Servisní návštěva nejméně 1 měsíc před vypršením platnosti záruky. | ANO
Součástí dodávky jsou návody a uživatelské příručky dodané v elektronické verzi v anglickém jazyce. Dodávka obsahuje tištěnou verzi uživatelské příručky s popisem základního ovládáním přístroje. | ANO
Součástí dodávky přístroje je sada nástrojů pro práci se vzorky, držáků vzorků a základní spotřební materiál sloužící k připevňování vzorků všech typů, je-li to nutné. | ANO
Systém je dodán v takové konfiguraci, která zaručuje plnou funkčnost celku a všech jeho částí. Součástí dodávky nemusí být: pracovní plyny, zdroj elektrické energie. | ANO
Akceptační testy pro kontrolu požadované funkčnosti zařízení
Test | Požadovaný výsledek
Vakuový test 1 | tlak v depoziční komoře po vypékání, se všemi zařízeními připojenými v komoře dosáhne min. 3e-7 Pa max. 48 hodin po ukončení vypékání
Vakuový test 2 | tlak v zakládací komoře v řádu min. 1e-4 Pa max. 30 min po zahájení čerpání
Test zakládání a manipulace se vzorky | prokázání funkčnosti zakládání a manipulace se vzorky od rozměru 4" až k menším vzorkům 10x10 mm
Test funkce
test 2
parametr | měrná jednotka | zadavatelem požadovaná hodnota
1.materiál substrátu | - | Si
2.napařovaný materiál | - | Au
3. rozměr vzorku | inch | 4"
4. napařovací zdroj | - | DC magnetron
5.tloušťka napařené vrstvy | nm | 50
6.homogenita napařené vrstvy | % | 5