## specifikace
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Komplexní řešení pro pro high throughput screening a enzymatické studie s využitím širokého spektra spektrofotometrických, fluorescenčních a luminiscenčních technik včetně technologie pro přípravu vzorků ve standardizovaných formátech mikrotitračních desek. Požadován je systém včetně ovládacího hardware a software a příslušenství a dále také aplikačního a servisního zajištění. Zařízení musí disponovat vysokou průstupností vzorků a vzájemnou kompatibilitou s různými prvky laboratorní automatizace.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.) | Bodová váha (celkem 100 bodů)
A) Ultracitlivé řešení pro high throughput screening a enzymatické studie
Základem tohoto řešení je multimodální plate reader disponující vysokou citlivostí v rámci pokročilých spektrofotometrických, fluorescenčních a luminiscenčních měření, automatickým dávkováním vzorků a také vysokou rychlostí čtení desek ve formátu MTP 1536. Reader musí být vybaven kromě základních technik také polarizací fluorescence a dvoubarevnou luminiscencí. U readeru musí jít o plně monochromátorové provedení v celém spektrálním rozsahu. Požadována je možnost měření vzorků v malých objemech dále ovládací HW a SW pro vyhodnocení kinetických dat.
Plate reader kompaktních rozměrů | ano | Vyplní dodavatel
modul absorbance | min. 230-1000nm | Vyplní dodavatel
modul fluorescence - minimální rozsahy FL | Ex. 230-850 nm, Em. 280-850 nm | Vyplní dodavatel
modul fluorescence horní i spodní včetně TRF, TR-FRET/HTRF | min. 25 amol fluorescein/jamka 384 (horní). 0.6 fmol/jamku 96 (spodní) | Vyplní dodavatel
modul fluorescenční polarizace - minimální rozsahy FP | Ex. 470, 530, 590, 635 nm, Em. 280-850 nm | Vyplní dodavatel
modul fluorescenční polarizace | min. 2mP @ 1nM fluorescein/ jamka 384 | Vyplní dodavatel | 20
modul fluorescenční polarizace - rychlost FP (minimální hodnoty) | FP 1536-well: 100 s 384-well: 42 s 96-well: 22 s | Vyplní dodavatel
dual-color luminiscence | min. 230 amol ATP/jamka 384 | Vyplní dodavatel | 40
dual-color luminiscence - flash luminiscence: | min. 12 amol ATP/jamka 384 | Vyplní dodavatel | 40
luminiscenční skenování | ano | Vyplní dodavatel
temperování - rozsah teplot | ≤ 42 °C | Vyplní dodavatel
mixování standardní + dvojitě orbitální | ano | Vyplní dodavatel
modul pro měření v malých objemech - měření až 16ti vzorků 2ul najednou v destičce s quartz jamkami měřící deska nevyžadující kalibraci | ano | Vyplní dodavatel
automatická optimalizace v ose Z | ano | Vyplní dodavatel
min. 2 nezávislé injektory v rámci jednoho přístroje, pro každý nastavitelný dávkovaný objem po 1ul a nastavitelná rychlost dávkování, obsluha 6-384 MTP | ano | Vyplní dodavatel
rychlost scan | MTP 1536 fluorescence min. 35s/deska | Vyplní dodavatel
flexibilní nastavení vlnových délek | ano | Vyplní dodavatel
nastavitelná šířka pásu vlnových délek (pro fluorescenci) v rozsahu ≤ 300 nm: 2.5 – 10 nm; > 300 nm: 5 – 20 nm | ano | Vyplní dodavatel
B) Řešení pro přípravu vzorků v MTP formátech pro high throughput screening a enzymatické studie
Základem tohoto řešení jsou přístroje pro automatizované paralelní promývání vzorků v MTP 96 a 384 formátech doplněné o magnetickou a vakuovou separaci a dále vysokorychlostní univerzální vortexy pro míchání a kultivaci vzorků o malých objemech.
Promývací automat
možnost promývání MTP 96 a MTP 384 formátu na jednom stroji jednou univerzální promývací hlavou | ano | Vyplní dodavatel
magnetická separace MTP 96 dva magnety na jamku | ano | Vyplní dodavatel
magnetická separace MTP 384 | ano | Vyplní dodavatel
modul vakuová separace pro MTP 96 a MTP 384 | ano | Vyplní dodavatel
automatická funkce eliminující zanesení promývacích kanálů (Anti-Clogging ) | ano | Vyplní dodavatel
automatická blokace promývacího procesu při nevložené MTP | ano | Vyplní dodavatel
nastavitelná úroveň vakua (5 stupňů) | ano | Vyplní dodavatel
Počet promývacích roztoků | min. 4 | Vyplní dodavatel
Ovládání z integrovaného barevného dotykového displeje min. 5" | ano | Vyplní dodavatel
Vysokorychlostní vortexy pro MTP (2 ks) |  | Vyplní dodavatel
rychlost míchání | min. 2800 rpm | Vyplní dodavatel
sada držáků pro PCR 96, 0.5 mL and 1.5/2.0 mL zkumavky | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího: