## část 1 veřejné zakázky
část II veřejné zakázky: Simulátor dychání pro pokročilou simulaci onemocnění dýchacího systému
Simulátor dychání pro pokročilou simulaci onemocnění dýchacího systému
Výrobce
Model
Technické parametry | Požadovaná hodnota zadavatelem | Hodnota nabízená uchazečem
Základní popis
Simulátor dýchání pro pokročilou simulaci různých onemocnění dýchacího systému. | ANO
Lze použít ve spojení s celotělovým simulátorem | ANO
Simuluje pacienta na spontánní ventilaci a na umělé plicní ventilaci. | ANO
Základní technické parametry
Kompaktní rozměry, výška a šířka menší než trup dospělého člověka | ANO
Elektrický pohon, 220 V | ANO
Aktivní dech simulátoru je tvořen mechanicky, např. pomocí pístů s motorem | ANO, uchazeč uvede popis
Součástí je ovládací software, řídící počítač není součástí plnění a bude mí následující parametry:CPU: výkon CPU dle PassMark >=9500 RAM: min. 16 GB, 1600 MHz, DDR3 GPU: výkon GPU dle Videocard PassMark (G3D Mark) >=2000 výstupy: min 1x HDMI, 1x DVI-D nebo 1x DisplayPort+ HDD: min. 250 GB zdroj:min. 750 W základní deska: USB 3.0 min. 2x, USB 2.0 min. 4x, 2x Gigabit Ethernet, min. 2x PCI-e 16x, min. 2x PCI-e 4 napájecí kabel 230V klávesnice a myš OS MS Windows 7 | ANO, uchazeč uvede popis ovládacího software
Specifikace respirační mechaniky
Možnost nastavit různé dechové objemy, minimální rozsah 100-2000 ml na dech | ANO, uchazeč uvede rozsah nastavitelných dechových objemů
Nastavitelná dechová frekvence 1 -80 dechů za min | ANO
Nastavitelné různé plicní poddajnosti | ANO, uchazeč uvede nastavitelné plicní poddajnosti
Možnost nastavit lineární a nelineární průběhu poddajnosti pomocí nastavitelné závislosti objemu na tlaku (P-V křivky) | ANO
Možnost nastavit různý odpor (rezistenci) dýchacích cest | ANO, uchazeč uvede nastavitelné odpory dýchacích cest
Simulace měření ventilačních parametrů
Simulátor detekuje a měří průtok a tlak aktivního a pasivního dechu | ANO
Detekované tlaky, průtok a vypočtený objem dechů (ventilační proměné) lze znázornit na počítači/notebooku včetně číselných hodnot | ANO
Časové průběhy ventilačních proměnných (grafy)a hodnoty lze ukládat | ANO
Simulátor má přídatné zařízení (umělý prst), který simuluje pulzní křivky a saturaci hemoglobinu kyslíkem (SatO2), nebo se simulují pulzní křivky a SatO2 softwarově | ANO, uchazeč uvede jakým způsobem dochází k simulaci pulzních křivek a saturaci hemoglobinu kyslíkem
Simulátor generuje skutečný výdechový kysličník uhličitý ve výdechu (etCO2) nebo se simulují kapnografické křivky a etCO2 softwarově | ANO,uchazeč uvede, zda simulátor generuje skutečný výdechový kysličník uhličitý ve výdechu (etCO2) nebo se simulují kapnografické křivky a etCO2 softwarově
Pulsní křiky , SatO2 , kapnografické křivky a etCO2 skutečné nebo softwarově generované se automaticky mění v závislosti na ventilaci nebo je lze navíc manuálně nastavit | ANO, uchazeč uvede zda se mění pulsní křiky , SatO2 , kapnografické křivky a etCO2 automaticky v závisloti na ventilaci a zda je lze navíc manuálně nastavit
Programovatelnost
Pomocí ovládacího software lze nastavit bez nutnosti používat programovací jazyk:
-jednotlivé dechy a jejich parametry | ANO
-reakce na pasivní ventilaci | ANO
-změny rezistence dýchacích cest, poddajnosti | ANO
automaticky chod (tvorba scénářů) lze předem naprogramovat/nastavit pomocí jednoduchých příkazů (bez užití programovacího jazyka) | ANO
Spojení s celotělovými simulátory | ANO
Simulátor lze aktivně propojit dýchacími cestami celotělových simulátorů | ANO
Garantována funkčnost systému (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade po dobu živostnosti min.8 let | ANO
*uchazeč vyplňuje žlutě označené buňky

## část 2 VZ - tech.spec - cas 1
část III veřejné zakázky: Audiovizuální technika pro simulační techniku
Položky | Počet ks | Technické parametry | Hodnota technického parametru nabízená uchazečem vč. uvedení modelu zařízení/komponentu
Tréninková místnost
grabovací PC | 2 | CPU:
RAM:
GPU:
HDD:
zdroj:
základní deska:
bez OS
možnost vložení přídavných karet bez ztráty záruky
Grabovací karta BlackMagic DecLink Quad | 1 | BlackMagic DecLink Quad
Grabovací karta DeltaCast DVI-E-10 | 1 | DeltaCast DVI-E-10
Zvuková karta | 1 | SI Juli@ http://www.esi-audio.com/products/julia/ Flexibilní zvuková karta – možnost volby mezi mezi symetrickými TRS 6,3 mm jacky nebo mezi nesymetrickými konektory RCA cinch. Vzorkování 192 kHz, 24 bit, sběrnice PCI-e x1 nebo PCI.
Dohledová kamera | 3 | HD-SDI box kamera
požadované rozlišení
obrazový senzor
výstupy:
Progressive scan systém
široký dynamický rozsah zobrazení WDR
digitální redukce šumu 3D-DNR
maskování privátních zón v obraze
podpora PTZ (protokoly PELCO), rozhraní RS-485
inteligentní kompenzace protisvětla
OSD menu
úchyt pro C/CS objektiv
autoiris výstup (DC)
napájení:
objektiv k dohledové kameře | 2 | Varifokální objektiv s vysokým rozlišením pro 3-megapixelové Full HD kamery
automatická clona
obrazový formát
CS-úchyt objektivu kompatibilní s kamerou
rozsah ohniskové vzdálenosti
Manuální ostření i zoom (min. 6x)
Minimální vzdálenost zaostření
objektiv k dohledové kameře – motorový zoom min. 10x, C/CS | 1 | motorový zoom
automatická clona DC
obrazový formát
ohnisková vzdálenost
rozsah clony
CS-úchyt
polohovací hlava pro dohledovou kameru | 1 | Horizontální / vertikální polohovací hlava pro vnitřní prostředí
Napájení
Prachotěsný plastový kryt
Nehořlavý konstrukční materiál
Nosnost:
Horizontální rychlost
horizontální rozsah
Vertikální rychlost
vertikální rozsah
provedení pro montáž na strop
Maximální rozměry:
hmotnost
Ovládací panel pro polohovací hlavu | 1 | Ovládací jednotka pro ovládání polohy jedné polohovací hlava a ZOOM objektiv bez použití telemetrického přijímače
Požadované funkce
včetně napájení
Napájení
kompatibilní s dodanou PTZ hlavou a motorovým vari-objektivem
včetně propojovací kabeláže mezi polohovací hlavou a ovládacím panelem v délce 25m
stativ na kameru tripod | 3 | Min. výška při plném vysunutí
Hmotnost vč. hlavy
Nosnost
včetně vodováhy
3dílné nohy
hlava na stativ | 3 | videohlava s rychloupínací destičkou
max. zatížení
Redukce polohovací hlavy na stativ | 1 | Redukce pro upevnění polohovací hlava na stativ (atyp)
Dvojice spřažených stolních všesměrových mikrofonů | 1 | Dvojice spřažených stolních všesměrových mikrofonů (tvořeno 2 stolními všesměrovými mikrofony a propojovacím kabelem)
Parametry (pro jeden mikrofon):
pokrytí
funkce:
frekvenční rozsah reproduktoru
citlivost
frekvenční rozsah mikrofonu
indikace hlasitosti na těle zařízení
ovládací prvky:
rozhraní USB pro připojení k PC
I/O port (RJ-45)
audio procesor s AEC | 1 | Digitální signálový procesor
vstupy:
výstupy:
konfigurovatelný, zabudované AEC
indikace pomocí LED na předním panelu
12 kontrolních vstupů a 6 logických výstupů pro GPIO integraci
velikost
konfigurace pomocí SW
RS-232
Mixer/splitter | 2 | Mixer a rozbočovač signálu (splitter)
Mixer
Rozbočovač
Každému kanálu může být přidělena funkce mixeru a splitteru individuálně
Možno použít rovněž jako 6 kanálový D.I.Box /span
set bezdrátový klopový mikrofon + přijímač | 2 | 2x Vysílač (bodypack):
frekvenční rozsah:
THD (1kHz)
SNR
Výdrž baterie
hmotnost
včetně klopového mikrofonu
Přijímač – duální (dva nezávislé přijímače):
Indikace RF a clippingu pro každý kanál zvlášť
Frekvenční rozsah:
Pracovní frekvence:
Odstup signálu od šumu:
THD (1kHz):
Max. rozměry:
včetně kabeláže (zakončení XLR (Male)) a zdroje
stolní mikrofon | 2 | mikrofon na použití na podium či stůl
kardioidní charakteristika
vestavěný předzesilovač
frekvenční rozsah
SNR
max. SPL 117 / 1 kHz@1% THD, 1kΩ
vykrytý úhel
vč. kabelu
koncovka XLR (Male)
HD-SDI kabel | 3 | HD-SDI kabel ke kameře
délka
HD-SDI kabel | 1 | HD-SDI kabel propojovací
délka
Redukce 3G SDI DIN1.0/2.3 na BNC Female | 4 | Redukce 3G SDI DIN1.0/2.3 na BNC Female
Propojovací kabely audio | 4 | Propojovací kabely audio (dle typu dodaných prvků):
2x mixer/splitter (XLR nebo Jack 1/4“) - audio procesor (koncovka dle dodaného zařízení)
2x audio processor (koncovka dle dodaného zařízení)– audio/video embedder (Jack 1/4“)
délka všech kabelů
Mobilní rack | 1 | výška
hloubka
odnímatelný přední i zadní kryt
madla na bocích pro snadné přenášení
Aktivní prvek sítě LAN s příslušenstvím | 1 | Umístění do mobilního racku, podrobná specifikace v 2. části technické specifikace části 3 veřejné zakázky (samostatný list)
Dohledová místnost
LCD monitor 24“ | 1 | FullHD LCD monitor 24“
LED podsvícení
pozorovací úhly
vstupy
rozlišení
odezva
nastavitelná výška, natočení i náklon
napájecí kabel
HDMI kabel na propojení s PC
LCD monitor 27“ | 1 | FullHD LCD monitor 27“
LED podsvícení
pozorovací úhly (H/V)
vstupy
rozlišení
odezva
nastavitelná výška a náklon
napájecí kabel
HDMI/DVI nebo DisplayPort kabel (v závislosti na dodané grafické kartě)
ovládací PC | 1 | CPU:
RAM:
GPU:
výstupy:
HDD:
zdroj:
základní deska:
napájecí kabel
klávesnice a myš
OS MS Windows 7
všesměrový mikrofon, vč. kabelu min. 2 m | 1 | pokrytí
funkce:
frekvenční rozsah reproduktoru
citlivost
frekvenční rozsah mikrofonu
indikace hlasitosti na těle zařízení
ovládací prvky:
rozhraní USB
kabel
Debriefing místnost
prezentační PC | 1 | CPU:
RAM:
GPU:
SSD:
HDD:
zdroj:
základní deska:
bez OS
klávesnice a myš (obojí USB)
LCD TV 65“ | 1 | LCD TV 65“
rozlišení FullHD
min. 2x HDMI IN, 1x audio IN, audio OUT
stereo reproduktory
VESA držák (kompatibilní s dodaným stojanem)
Stojan na TV s kolečky | 1 | Stojan na TV s kolečky
pro TV až do 65“
univerzální VESA, kompatibilní s dodanou LCD TV 65“
nosnost
audio kabel | 1 | audio kabel na propojení PC s TV
video kabel | 1 | HDMI/DVI/DisplayPort kabel na propojení s PC (dle typu dodané grafické karty)
UTP kabel 5 m, cat5e | 1 | VESA držák (kompatibilní s dodaným stojanem)
*uchazeč vyplňuje žlutě označené buňky

## část 2 VZ - tech.spec-cast 2
Aktivní prvek sítě LAN
Model nabízený uchazečem
Technické parametry - specifikace a požadavky na funkcionalitu | Hodnota technického parametru nabízená uchazečem
Základní vlastnosti a HW specifikace jednoho prvku
Třída zařízení
Formát zařízení
Stohovatelný
Počet stohovatelných prvků
Počet portů 10/100
Počet portů 10/100/1000
Podpora PoE (IEEE 802.3af)
Podpora PoE+ (IEEE 802.3at, 30W/port)
Dostupný výkon pro napájení PoE portů
Počet portů 1 Gbit/s a jejich typ
Počet portů 10/100/1000/SFP
Počet portů 10 Gbit/s a jejich typ
Osazení transcievery
možnost volby 1Gbit/s nebo 10Gbit/s rychlosti uplink portu vhodným rozšiřujícím modulem a transcieverem
Redundantní interní napájecí zdroj, vyměnitelný za chodu
Možnost kombinace AC a DC zdroje v jednom zařízení
Možnost připojit externí redundantní zdroj
Napájení pomocí PoE z nadřazeného PoE zařízení
Redundantní ventilátor
Podpora směrovacích protokolů
Výkonnostní parametry
Minimální propustnost přepínacího subsystému
Minimální paketový výkon přepínače
Rychlost stohovacího propojení
Vlastnosti stohování
sdílení výkonu napájecích zdrojů napříč celým stohem
vzájemné stohování všech modelů 10/100 s 10/100/1000 s 1Gbit/s uplinky s 10Gbit/s uplinky
minimální počet přepínačů ve stohu
automatická kontrola a sjednocení verze software přepínačů ve stohu
povýšení software jednotlivých přepínačů stohu bez výpadku konektivity celého stohu
možnost předkonfigurace neexistujícího přepínače ve stohu před jeho připojením
seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu
kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem stohu (1:N redundance)
Protokoly fyzické vrstvy
IEEE 802.3-2005
IEEE 802.3ad
Podpora "jumbo rámců"
Protokoly 2. vrstvy
IEEE 802.1D
IEEE 802.1Q
Minimální počet aktivních VLAN
Tunelování 802.1Q v 802.1Q
IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control
IEEE 802.1s - multiple spanning trees
IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol
IEEE 802.1p - Minimální počet vnitřních front
Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) nebo ekvivalentní
Detekce protilehlého zařízení (např. CDP, LLDP)
Detekce parametrů protilehlého zařízení (např. LLDP-MED)
Protokol pro definici šířených VLAN (např. VTP)
Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD)
STP root guard
STP loop guard
Možnost autorecovery po chybovém stavu (UDLD, root guard, loop guard)
Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech
Protokol IP
IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní)
QoS
QoS i na stohovacím propoji
možnost konfigurovat QoS na stohovacím propoji
DHCP relay
Protokol IPv6
Certifikace IPv6 ready logo – Phase II
Podpora HSRP nebo VRRP pro IPv6
Podpora IPv6 ACL
Podpora IPv6 QoS
Podpora IPv6 services ( DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP)
Podpora OSPFv3
Podpora IPv6 MLDv2 snooping
Podpora IPv6 First Hop Security (IPv6 Port ACL, RA guard)
Podpora IPv6 SLA
Podpora DHCPv6 Server and Relay
Směrovací protokoly
BGPv4
OSPFv2, OSPFv3
OSPF s MD5 a NSSA
RIPv2
statické směrování
Policy-based routing podle ACL
Směrování multicastu
PIM (dense i sparse mód)
IGMPv2 snooping
IGMPv3 snooping
IPv6 MLDv1 & v2 snooping
Bezpečnost
Podpora reverse path check (uRPF)
ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback, 802.1ad)
ACL pro IP
ACL pro ethernetové rámce
IPv6 ACL
Možnost definovat povolené MAC adresy na portu
Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu
Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy)
DHCP snooping
Dynamic ARP inspection (DAI)
Verifikace mapování IP-MAC (např. IP source guard)
Šifrování na L2 dle IEEE 802.1AE
IEEE 802.1x autentizace i autorizace více koncových zařízení na jednom portu
IEEE 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači, sdílení ověření koncových stanic
konfiguorvatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací)
ověřování dle IEEE 802.1x volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x)
Klasifikace bezpečnostní role přistupujícího uživatele nebo koncového zařízení a její propagace sítí (např. Security Group Exchange Protocol nebo funkčně ekvivalentní).
Podpora koncových zařízení
Podpora PoE (IEEE 802.3af)
Podpora PoE+ (IEEE 802.3at, 30W/port)
Měření a ovládání spotřeby energie připojených koncových zařízení
Podpora určování polohy klienta, rozšíření WiFi systému pro určování polohy klienta i v pevné LAN síti (například Network Mobility Service Protocol - NMSP)
Management
CLI rozhraní
SSHv2
SSHv2 over IPv6
Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL
SNMPv2
SNMPv3
USB konzolová linka
Sériová konzolová linka
10/100 management out-of-band port
DNS klient
NTP klient s MD5 autentizací
NetFlow v9 (nebo IPFIX RFC 3917, RFC 3955)
RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting)
TACACS+ klient
Port mirroring (SPAN)
port mirroring 1 -> 1
port mirroring N -> 1
port mirroring ACL (mirroruje pouze definované toky)
Vzdálený port mirroring (RSPAN)
Syslog
Měření zakončení a délky metalického kabelu (TDR)
Podpora uživatelsky modifikovatelné automatické reakce/obsluhy událostí při provozu přepínače (pomocí skriptů)
Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (Layer 2 traceroute)
Přepínač si může automaticky zazálohovat a obnovit firmware včetně konfigurace z nadřazeného směrovače
Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu
Služby
NTP server
DHCP server
Ostatní
Kompatibilita se stávajícím softwarem pro správu aktivních prvků LAN CiscoWorks LMS
Příslušenství
Optický propojovací kabel MM 62,5/125, ST-LC, duplexní 2m
Optický propojovací kabel MM 62,5/125, ST-LC, duplexní 15m
Modul
*uchazeč vyplňuje žlutě označené buňky