## List1
Záchyt He odparu v NMR laboratořích a jeho následné stlačení do svazků - opakované řízení Tabulka č. 2 , přílohy č. 2 smlouvy - Technická specifikace díla
Požadované technické a funkční vlastnosti Plnění nabízené zhotovitele musí splňovat všechny níže uvedené parametry, které jsou objednatelem stanoveny jako minimální kvalitativní standard, který musí zhotovitel splnit. | Požadovaná hodnota | Plnění nabízené zhotovitelem Pokud je objednatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je zhotovitel povinen uvést hodnotu, kterou jím nabízené plnění dosahuje. Má se za to, že pokud zhotovitel neuvede některý požadovaný číslený údaj, jím nabízené plnění dosahuje hodnoty uvedené objednatelem ve sloupci "požadovaná hodnota". Zhotovitel níže uvedené hodnoty garantuje. Splnění těchto zhotovitelem garantovaných hodnot bude ověřeno při komplexním vyzkoušení díla.
Povrchová úprava ocelových prků:
Otryskání na Sa 2,5 . Žárové zinkování min. tlošťka 80 mikronů. | ano | vyplní zhotovitel
Vzduchotechnika a chlazení:
Zařízení 04.0000.VZT.1S07a/21.01 - venkovní split jednotka
- minimální chladící výkon | ≥ 13,4 kWh | doplnit číselný údaj - vyplní zhotovitel
- maximální akustický výkon | ≤ 60 dBa | doplnit číselný údaj - vyplní zhotovitel
- zařízení pro celoroční provoz | ano | vyplní zhotovitel
- automatický restart | ano | vyplní zhotovitel
Zařízení 04.0000.VZT.1S07a/21.02 - vnitřní split jednotka
- minimální chladící výkon | ≥ 13,4 kWh | doplnit číselný údaj - vyplní zhotovitel
- maximální akustický výkon | ≤ 69 dBa | doplnit číselný údaj - vyplní zhotovitel
- kontakty pro připojení k BACNET bráně - nutná kompatibilita se stávající BMS | ano | vyplní zhotovitel
- odvod kondenzátu | ano | vyplní zhotovitel
- podstropní provedení | ano | vyplní zhotovitel
Zařízení 04.0000.VZT.1S07b/22.01 - venkovní split jednotka
- minimální chladící výkon | ≥ 9,5 kWh | doplnit číselný údaj - vyplní zhotovitel
- maximální akustický výkon | ≤ 58 dBa | doplnit číselný údaj - vyplní zhotovitel
- zařízení pro celoroční provoz | ano | vyplní zhotovitel
- automatický restart | ano | vyplní zhotovitel
Zařízení 04.0000.VZT.1S07b/22.2 - vnitřní split jednotka
- minimální chladící výkon | ≥ 9,5 kWh | doplnit číselný údaj - vyplní zhotovitel
- maximální akustický výkon | ≤ 64 dBa | doplnit číselný údaj - vyplní zhotovitel
- kontakty pro připojení k BACNET bráně - nutná kompatibilita se stávající BMS | ano | vyplní zhotovitel
- odvod kondenzátu | ano | vyplní zhotovitel
- podstropní provedení | ano | vyplní zhotovitel
Zařízení 23 Příslušenství chlazení BACnet brána
- komunikační rozhraní BACInet IP - nutná kompatibilita se stávající BMS | ano | vyplní zhotovitel
- rozhraní pro | minimálně 128 adres | doplnit číselný údaj - vyplní zhotovitel
- komunikace se stávajícím nadřazeným systémem DELTA CONTROLS | ano | vyplní zhotovitel
Chladírenské potrubí - měděné předizolované potrubí ve svitcích pro použití v chladírenském průmyslu. Bezešvé tažené chladírenské potrubí pro rozvod technických plynů, které je určené pro rozvody chladiva R410.
- pracovní teplota | - 80 až 110°C | doplnit číselný údaj - vyplní zhotovitel
- součinitel proti difúzi páry dle DIN 52615 | > 12000 | doplnit číselný údaj - vyplní zhotovitel
- tloušťka tepelné izolace | min. 9 mm | doplnit číselný údaj - vyplní zhotovitel
- tepelná vodivost (dle ASTMC335) | ≤ 0,035 W/m.K | doplnit číselný údaj - vyplní zhotovitel
- hustota tepelné izolace | max 33 kg/m3 | doplnit číselný údaj - vyplní zhotovitel
MaR:
Nabídka splňuje beze zbytku požadavky uvedené v části projektové dokumentace D.1.4.6. | ano | vyplní zhotovitel
Technologie
Kompresor
- nejvyšší pracovní přetlak | ≤ 200 bar | doplnit číselný údaj - vyplní zhotovitel
- plnící výkon (po konverzi vzduch/helium) | > 200 l/min | doplnit číselný údaj - vyplní zhotovitel
- pracovní teplota | 0-45°C | doplnit číselný údaj - vyplní zhotovitel
- pracovní látka plynné hélium (he) | ano | vyplní zhotovitel
- výkon kompresoru | ≤ 7 kw | doplnit číselný údaj - vyplní zhotovitel
- automatický start/stop | ano | vyplní zhotovitel
- integrovaný filtrační systém, , automatické odkalování | ano | vyplní zhotovitel
- hlídání tlaku oleje | ano | vyplní zhotovitel
Záchytný vak helia
- nejvyšší pracovní přetlak | ≤ 2000 Pa | doplnit číselný údaj - vyplní zhotovitel
- pracovní látka plynné hélium (he) | ano | vyplní zhotovitel
- materiál polyester | hmotnost min. 500 g/m2 | doplnit číselný údaj - vyplní zhotovitel
- únik média | < 0,5 l/m2/24 hod. | doplnit číselný údaj - vyplní zhotovitel
- maximální objem | ≤ 10 m3 | doplnit číselný údaj - vyplní zhotovitel
- průměr 1,97 m | ano | vyplní zhotovitel
Dewarova nádoba pro skladování kryogenního helia
- max.přetlak | ≤ 1,5 bar | doplnit číselný údaj - vyplní zhotovitel
- odpar | ≤ 2% denně | doplnit číselný údaj - vyplní zhotovitel
Zhotovitel prohlašuje, že nabízené plnění bude vyhovovat minimálně všem výše uvedeným požadavkům objednatele. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele na dílo uvedených v této smlouvě včetně její přílohy č. 2 potřebné i další stavební práce, dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je zhotovitel povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést a do díla zahrnout bez dopadu na cenu díla.
Datum: | jméno a příjmení | Vyplní zhotovitel
| funkce (titul) opravňující osobu zastupovat uchazeče | Vyplní zhotovitel