## Příloha č.1
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Pokyny pro vyplnění:
1. Všechna pole s šedým pozadím musejí být vyplněna.
2. Uchazeč vyplní „Přesné typové označení nabízeného zařízení“.
3. Ve sloupci „Požadované vlastnosti zařízení“ jsou uvedeny parametry, které musí nabízené zařízení splňovat. Ve sloupci „Splnění požadavku“ potvrdí uchazeč u každého parametru, zda jím nabízené zařízení splňuje požadovaný parametr minimálně zápisem „Ano“.
4. Ve sloupci „Technické parametry nabízeného řešení“ uchazeč vyplní jednotlivé řádky podle informací ve sloupci „Pokyny pro uvedení technických parametrů“.

## monitor krevního tlaku
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Požadované vlastnosti zařízení |  |  | Splnění požadavku (Ano/Ne) | Pokyny pro uvedení technických parametrů | Technické parametry nabízeného řešení – vyplňte podle pokynů ve sloupci „Pokyny pro uvedení technických parametrů“
1. | Přesné typové označení nabízeného zařízení |  |  | Uveďte značku a přesné typové označení nabízeného zařízení, případně jeho částí.
2. | Doklad o validitě a reliabilitě přístroje a jeho měřeních v lékařských impaktovaných klinických studiích |  |  | Uveďte odkazy na příslušné studie.
3. | Tři různé standardní velkosti manžety na dva prsty na měření krevního tlaku |  |  | Uveďte počet a velikost manžet.
4. | Možnost kalibrace a paralelního záznamu měření z různých míst na těle pacienta (další manžeta na měření tlaku, např. na paži pacienta)
5. | USB výstup pro zaznamenání dat z přístroje
6. | Možnost použití současně u dětí i dospělých
7. | Splňující vysoké nároky a kritéria bezpečnosti (IEC 60601, Class II b (93/42/EEC, > IEC 60601-1, > IEC 60601-1-2, > IEC 60601-1-6, > IEC 60601-1-8, > IEC 80601-2-30, > EN 1060-4 (NBP), > ISO 81060-2 (NBP)
8. | Možnost použití s vestavěnou baterií
9. | Beat-to-beat zobrazení v čase s numerickými hodnotami a analýzou křivky
10. | Integrovaná tiskárna v přístroji
11. | Rozsah kontinuálního neinvazivního měření arteriálního tlaku | Sys: 40–250 mmHg (5.3–33.3 kPa) |  | Uveďte hodnotu
|  | Dia: 30–210 mmHg (4–28 kPa) |  | Uveďte hodnotu
|  | Průměrný: 35–230 mmHg (4–30.6 kPa) |  | Uveďte hodnotu
|  | Pulz: 20-200 bpm |  | Uveďte hodnotu
|  | Odchylka měření: ±5 mmHg (0,6 kPa) |  | Uveďte hodnotu
12. | Rozlišení zobrazení | min. 1 mmHg (0.1 kPa) |  | Uveďte hodnotu
13. | Čas odezvy | < 3 sec |  | Uveďte hodnotu
14. | Čas deflace | < 15 sec |  | Uveďte hodnotu
15. | Rozsah osilometrického měření krevního tlaku | Sys: dospělí 40–260 mmHg; děti: 40–230 mmHg |  | Uveďte hodnotu
|  | Dia: dospělí 20–200 mmHg; děti 20–160 mmHg |  | Uveďte hodnotu
16. | Rozsah hemodynamického měření/monitorování | srdeční výdej: 0,0 - 99,9 l/min |  | Uveďte hodnotu
|  | tepový objem: 0 - 500 ml |  | Uveďte hodnotu
|  | systémový cévní odpor: 0 - 9999 dyn*s/cm5 |  | Uveďte hodnotu
|  | CI: 0,0 - 99,9 l/min/m2 |  | Uveďte hodnotu
|  | SVI: 0 - 500 ml/m2 |  | Uveďte hodnotu
|  | SVRI: 0 - 9999 dyne*s/cm5/m2 |  | Uveďte hodnotu
17. | Displej s dostatečným rozlišením (min. 800 * 600), min. uhlopříčka displeje 8“ |  |  | Uveďte rozlišení a uhlopříčku
18. | Možnost zpracování souborů standrdními kancelářskými a statistickými programy/softwarem.
19. | Servis | bezplatnou servisní prohlídku po dobu záruky
aktualizaci firmware výrobku po dobu záruky
kalibrace zařízení, test funkčnosti všech komponent, bezpečnostní kontrola přístroje.
20 | Dodávka zahrnuje dva kusy zařízení |  |  | Uveďte počet kusů zařízení