Dodatečné informace k zadávacím podmínkám I

Zadavatel: 	Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut (CEITEC), sídlem Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ: 00216224

Veřejná zakázka:	Mikroskopy pro CEITEC MU – část 6 – část B – Invertovaný fluorescenční mikroskop

Veřejná zakázka je spolufinancována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu „CEITEC – středoevropský technologický institut, reg.č. CZ.1.05/1.1.00/02.0068“.

Zadavatel v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“) poskytuje tímto dodatečné informace k zadávacím podmínkám ke shora uvedené veřejné zakázce.

- Dotazy dodavatele ze dne 28. 1. 2015

Dne 	28. 1. 2015 v 17:07 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z dodavatelů následující dotazy k zadávacím podmínkám:

„Mikroskopy pro CEITEC MU – část 6 – část B – Invertovaný fluorescenční mikroskop:

1) V technické specifikaci je uvedeno: „držák pro filtrové kostky - min. pro 8 filtrových kostek“
Vzhledem k tomu, že prakticky neexistuje žádný biomedicínský experiment používající více než 4 filtrové kostky, žádáme o změnu specifikace na „držák pro min 6 filtrových kostek“. Případná výměna kostky pro jiný typ experimentu je velmi snadná, zvládne ji každý proškolený uživatel a to bez použití nástrojů.

Dotaz: Je možné nabídnout držák pro filtrové kostky s 6 pozicemi?

2) V technické specifikace je uvedeno: „software pro snímání obrazu kompatibilní a současně využitelný na mikroskopu ScanR“ a „možnost využití filtrových kostek z mikroskopu ScanR“

Pokládáme tento požadavek za neoprávněný, neboť předmětem výběrového řízení není nákup systému ScanR, ani nákup doplňků ke stávajícímu systému ScanR, ale nákup "běžného" invertovaného fluorescenčního mikroskopu. Žádáme o zrušení požadavku na kompatibilitu softwaru se systémem ScanR i požadavku na možnost využití filtrových kostek z výše uvedeného systému. Navrhujeme doplnit specifikaci mikroskopu o další filtrové kostky dle požadavků budoucího uživatele.“

Odpovědi na tyto dotazy jsou podány níže jako dodatečné informace k zadávacím podmínkám I.

- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám I

- K dotazu č. 1

Předmětný mikroskop je určen pro víceuživatelské prostředí zadavatele - špičkové výzkumné instituce; musí splňovat nejen současné, ale i budoucí nároky vědeckých experimentů. Zadavatel tedy trvá na nastavení zmiňované technické podmínky.

- K dotazu č. 2

Zadavatel předmětný mikroskop hodlá užívat jako komplementární mikroskop pro oddělené prostory laboratoře buněčných kultur – na splnění zmiňovaných technických podmínek proto trvá.

- Závěr

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

| V Brně dne 2. 2. 2015 |  |
| --- | --- |
|  | Mgr. Roman Novotný, manažer veřejných zakázek |