## příloha C

zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku

Mechanické laboratorní přístroje pro Lékařskou fakultu MU

TECHNICKÉ PODMÍNKY
(technická specifikace)

Část 1 veřejné zakázky

Centrifuga chlazená

Výkon dosažitelný pro běžnou praxi: 15 000 ot./min., 21 000 x g

Teplotní rozsah: -20°C až +40°C

Rotory úhlové - kapacita (včetně adaptérů):

min. 4-6 x 50 ml (min. 9000 ot/min)

min. 12 zkumavek (15 ml , 17 x 120) (min. 10000 ot/min)

min. 24x1,5 ml (min. 15000 ot/min)

Automatické rozpoznání rotoru

Elektronické rozpoznání imbalance

Automatický zámek víka

Digitální ovládání:

Možnost volby otáček (300 - 15 000 otáček po 10 ot./min, přesnost regulace otáček ±20)

Časovač (0 – 99 hod 59min),

Regulace teploty

Regulace rychlosti rozběhu a brzdění

Možnost volby více  brzdících i akceleračních křivek

Pulsní točení

Funkce rychlého startu

LCD displej

Paměť na uložení minimálně pěti uživatelských programů

Paměť pro poslední používanou aplikaci

Automatický přepočet otáček na odstředivou sílu (g)

| Místo plnění: | LF MU, Mikrobiologický ústav, FNUSA, Pekařská 664/53, 656 91 Brno |
| --- | --- |
| Kontaktní osoba pro převzetí (po tel. domluvě): | doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D |
| Telefon: | 543 183 090, 3091 |
| e-mail: | fruzic@med.muni.cz |

Část 2 veřejné zakázky

Biohazardbox

Třída II typ A2/B3, certifikace dle ČSN EN12469:2000 a schválení dle vyhl. 255/2003 a 361/2007 vhodné pro laboratoře BSL2 a BSL3

HEPA filtry, účinnost >99.999% pro částice 0,3 μm,

Předfiltr - prodloužení životnosti HEPA filtrů

Automatická regulace rychlosti proudění – kompenzace stavu filtrů

Monitorování stavu a životnosti filtrů

Vertikální průtok pracovním prostorem min. 0,40 m/s

Objem odchozího vzduchu za hodinu – min. 450 m3/h

Možnost nastavení stand-by režimu

Alarm - stav filtrů, rychlost proudění, laminarita proudění

Pracovní plocha a interiér z nerezu - neperforovaná pracovní plocha z matné nerez oceli

Vnitřní osvětlení pracovní plochy bez nebezpečí oslňování (vnitřní osvětlení pracovní plochy 900 – 1000 Luxů)

Podtlaková ochrana kontaminovaného prostoru

Přední posuvné okno z netříštivého skla, s možností ručního vnitřního čištění skla

Možnost hermeticky těsného uzavření boxu

Výška pracovního okna: min. 200 - 250 mm

UV germicidní lampa - UV-C fixní germicidní zářič s časovačem

Kohout pro hořlavé plyny (zemní plyn)

1-2 elektrické zásuvky v provedení pro čisté prostory typ CZ

Podstavec (stojan) boxu výška 750 - 800mm, výšku stojanu úměrně upravit (nastavitelné nohy mm pro vyrovnání nerovností podlahy)

Vnější rozměry v mm (šxvxh): se stojanem min.1300 x 2200 ±10 %  x 800 ±5 %,

Vnitřní rozměry v mm (šxvxh): min. 1200 x 780±10 % x 630±5 %

Validace laminárního boxu tř. II biohazard, vystavení protokolu a technická kontrola

| Místo plnění: | LF MU, Mikrobiologický ústav, FNUSA, Pekařská 664/53, 656 91 Brno |
| --- | --- |
| Kontaktní osoba pro převzetí (po tel. domluvě): | doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D |
| Telefon: | 543 183 090, 3091 |
| e-mail: | fruzic@med.muni.cz |

Část 3 veřejné zakázky

Položka 1

Skříňový mrazící box I

-dvoukompresorový

- minimálně dosažitelná nejnižší teplota -85 C
- minimální objem 500 litrů 
- minimální kapacita 350 kusů krabiček: 135x 135 x 50 mm s tolerancí rozměrů ±5 %
- vnitřní povrch z nerezové oceli
- nastavitelné police
- vakuovaná izolace
- průchodnost standardními dveřmi (šířka 80 cm)
- hlášení nestandardního chování (alarm teploty, závady na chlazení, uzavření dveří) 
- plné vybavení nerezovými držáky krabiček 
- minimálně 100 kusů polypropylenových krabiček pro mikrozkumavky, rozměry krabiček: 135x 135 x 50 mm s tolerancí rozměrů ±5 %

Položka 2

Skříňový mrazící box II

- hlubokomrazící box

- dvoukompresorový

- teplota  až -86º

- objem 101 l

- hmotnost max. 150 kg (box bude umístěn na stůl)

- vnitřní povrch z nerezové oceli

- 2 police, nastavitelné

- min. 2 boxy

- hlášení nestandardního chování (alarm teploty, závady na chlazení, uzavření dveří)

Položkový rozpočet pro část 3 veřejné zakázky

|  | Místo plnění | Kontaktní osoba pro převzetí (po tel. domluvě) | Telefon | E-mail | Počet ks | Cena za položku bez DPH | DPH za položku | Cena za položku s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č.1 | LF MU, Ústav histologie a embryologie, Kamenice 753/3, budova 1, 625 00 Brno | doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. | 549 49 1362 | ahampl@med.muni.cz | 1 |  |  |  |
| Položka č.2 | LF MU, Fyziologický ústav, Kamenice 753/5, 625 00 Brno | Prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. | 549 49 5931 | majka@med.muni.cz | 1 |  |  |  |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |

Část 4 veřejné zakázky

Přístroj na přípravu ultračisté vody

- stolní provedení přístroje

- příprava ultračisté vody pro molekulární biologii a tkáňové kultury

- vestavěný zásobník na min.5l

- voda typu: I ultračistá, II demineralizovaná přímo z vodovodní vody

- konduktivita min. 0,05- max. 0,06 µS/cm ultračisté vody (zobrazení na displeji)

- konduktivita max 0,1µS/cm demineralizované vody

- ultračistá voda i demineralizovaná voda z 1 přístroje

- průtok min.10 l/hod demineralizované vody do vestavěného zásobníku

- průtok min. 1 l/min. ultračisté vody

- recirkulace vody přes iontoměnič před vypuštěním vody ze zásobníku

- snadná výměna kolon (cartridge) – jednotlivě

- hodnota TOC v rozmezí 1-5 ppb

- UV sterilizace 185/254 nm

- Ultrafiltrace

- endotoxiny pod hladinou 0,005EU/ml

- bakteriální filtr

- zobrazení aktuální hodnoty vodivosti (konduktivity) na displeji přístroje

- externí zásobník na min.20l demineralizované vody propojený s přístrojem

| Místo plnění: | LF MU, Biologický ústav, Kamenice 753/5, 625 00 Brno |
| --- | --- |
| Kontaktní osoba pro převzetí (po tel. domluvě): | Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. |
| Telefon: | 549 49 4040 |
| e-mail: | uldrijan@med.muni.cz |

příloha D

zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku

Mechanické laboratorní přístroje pro Lékařskou fakultu MU

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Pro části 1,3,4

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena s DPH:

- jako nejvýhodnější nabídka v pořadí pro danou část veřejné zakázky bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Pro část 2

|  |  | Body | Výpočet bodů |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabídková cena s DPH (90%) | 0-100 | 100*Cmin/Cn (Cmin - nabídková cena minimální, Cn - cena v hodnocené nabídce) |
| 2 | Technické parametry nad rozsah požadovaný zadávacími podmínkami : Optimalizace centrifugace podle typu rotoru a rozdílu ve vyvážení 10% | 0-100 | V případě, že nabízený přístroj: -obsahuje tuto funkci – 100 bodů -neobsahuje tuto funkci – 0 bodů |
|  | výpočet celkových bodů hodnocené nabídky |  |  |
|  | H=0,90*H1+0,10*H2 |  |  |

-jako nejvýhodnější nabídka v pořadí pro danou část veřejné zakázky bude hodnocena nabídka s nejvyšším počtem bodů