## příloha C

zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku

Měřící laboratorní přístroje a optické přístroje pro LF MU

TECHNICKÉ PODMÍNKY
(technická specifikace)

Část 1 veřejné zakázky

ELEKTROPORÁTOR

technická specifikace

-kompletní systém s exponenciální vlnou pro elektroporaci bakterií, případně tkáňových kultur v klasickém kyvetovém formátu

-Rozsah napětí:

2 - 500 V ve nízkonapěťovém režimu,

10 - 2500 V ve vysokonapěťovém režimu

-Kapacitance:

1050 µF v nízkonapěťovém režimu

36 µF ve vysokonapěťovém režimu

-Odpor:

150 ohmů v nízkonapěťovém i vysokonapěťovém režimu

-Interval pulzu:

100 msec – 10 sec

-Čas nabití pro další elektroporaci:

max. 5 sec.

-Komunikační rozhraní:

digitální uživatelské rozhraní, LCD displej, min. 15 pozic

-Kalibrace přístroje:

po zapnutí přístroje automatické spuštění vnitřní kalibrace

| Místo plnění: | LF MU Mikrobiologický ústav, FNUSA, Pekařská 664/53, 656 91 Brno |
| --- | --- |
| Kontaktní osoba pro převzetí (po tel. domluvě): | Ing. Veronika Holá, Ph.D. |
| Telefon: | 543183093 |
| e-mail: | vhola@med.muni.cz |

Část 2 veřejné zakázky

LYOFILIZAČNÍ SYSTÉM pro uchovávání mikrobů

technická specifikace:

-Kapacita: 2,5 - 3 kg ledu za 24 hodin

-Teplota kolektoru: min. -45°C, max. -50°C

-Nastavitelné parametry:

teplota v jednotkách ºC, vakuum v jednotkách mBar, Pa a Torr,

vlhkostní senzor chránící pumpu před zapnutím v případě, je-li vlhkost detekována v lapači,

vakuový ventil zabraňující zpětnému proudění oleje do systému je-li chlazení nebo vakuová  pumpa vypnuta

-Alarm: zvuková i optická signalizace při nestandardním stavu systému, zejména při výpadku proudu, při síťovém napětí mimo rozsah, při teplotě mimo rozsah, při poruše vakuové pumpy, při vlhkosti v lapači

-Komunikačním rozhraní: LCD displej pro nastavení parametrů, Sériový či USB port pro přenos dat, přenos dat min. v intervalech: 10 sekund, 60 sekund, 10 minut

- rozměry (z důvodu kapacity laboratoře):  max. 35 x 45 x 45 cm (š x h x v)

Nástavec

-min. 15 ventilů na nerezovém nástavci pro uchycení lyofilizačních baňek různých velikostí (možnost uchytit baňky o objemu 30 ml až 2000 ml)

-ventily musí být otočné kolem své osy

-ventily musí být vyrobeny z autoklávovatelných materiálů

-nezávislá práce s jednotlivými baňkami

Hybridní kombinovaná vakuová pumpa

Kombinace olejové a membránové pumpy

Počet komor 2 + 2

Čerpací rychlost: min. 5,8 m3/h

Mezní vakuum: 4 x 10-4 mbar

Výkon: min. 0,3 kW

Rychlost: min. 1 500 rpm

Rozměry (z důvodu kapacity laboratoře): max. 30 x 55 x 25 cm (š x h x v)

Příslušenství:

-set autoklávovatelných lyofilizačních baněk/nádobek (objem 30-600ml) – min.15 baněk, z toho min. 2ks min. 500 ml

-set nerezových přímých a lomených adaptérů pro připojení baněk, příp. dalšího příslušenství nutného k okamžitému uvedení přístroje do provozu – min.15 ks

| Místo plnění: | LF MU Mikrobiologický ústav, FNUSA, Pekařská 664/53, 656 91 Brno |
| --- | --- |
| Kontaktní osoba pro převzetí (po tel. domluvě): | Ing. Veronika Holá, Ph.D. |
| Telefon: | 543183093 |
| e-mail: | vhola@med.muni.cz |

Část 3 veřejné zakázky

Pulzní gelová elektroforéza

technická specifikace:
Fixní elektrody (min 20 kusů) 
Gradient napětí min 1 - 9 V/cm 
Separace fragmentů v rozmezí 100 bp - 10 Mb 
Min. 3 programovatelné bloky podmínek separace 
Umožňující  nastavení úhlu separace v rozmezí 90 - 120 ° po 1 ° 
Automatické navázání procesu při výpadku proudu 
Součást dodávky - pumpa a chladící modul s nastavitelnou teplotou

| Místo plnění: | LF MU Mikrobiologický ústav, FNUSA, Pekařská 664/53, 656 91 Brno |
| --- | --- |
| Kontaktní osoba pro převzetí (po tel. domluvě): | doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. |
| Telefon: | 543 183 090, 3091 |
| e-mail: | fruzic@med.muni.cz |

Část 4 veřejné zakázky

Přístroj pro provádění real-time PCR

Kapacita: minimálně 48 zkumavek

Formát zkumavek: standardní 0,2 ml mikrozkumavky, které je možno kupovat od více výrobců; ne specializované plasty

Systém chlazení/temperování: kovový peltierový termoblok; ne systém založený na chlazení či temperování vzduchem

Počet kanálů: min. 3; umožňující detekovat samostatně FAM, HEX a Cy5 fluorofory

Deklarovaná kompatibilita s CE IVD diagnostickými soupravami minimálně pro stanovení B. burgdorferi, M. tuberculosis, Legionella pneumophila, M. pneumoniae, C. pneumoniae, Bordetella pertussis

Přístroj včetně softwarového a hardwarového příslušenství umožňující analýzu a archivaci získaných dat

| Místo plnění: | LF MU Mikrobiologický ústav, FNUSA, Pekařská 664/53, 656 91 Brno |
| --- | --- |
| Kontaktní osoba pro převzetí (po tel. domluvě): | doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. |
| Telefon: | 543 183 090, 3091 |
| e-mail: | fruzic@med.muni.cz |

Část 5 veřejné zakázky

Položka č.1

Laboratorní mikroskop s měničem zvětšení a s imersním objektivem

- binokulární laboratorní mikroskop s nastavitelnou roztečí okulárů pro laboratoře a výuku

- objektivy: planachromatické s optikou korigovanou na nekonečno, se zvětšením 4x, 10x, 20x, 40x, a 100x

- tubus: otočný, binokulární

- okuláry: širokoúhlé se zvětšením 10x, zorné pole min. FN20, na jednom okuláru možnost dioptrické korekce, očnice pevná antifungní

- kondenzor s irisovou clonou a konverzním modrým filtrem

- stolek x-y křížový s měřítkem a s bezhřebenovým posunem, držák sklíčka

- pevný stativ s vestavěným osvětlením, nezávislým hrubým/jemným ostřením, hl. vypínač, plynulá regulace intensity osvětlení, polní clona

- aretace podstatných komponent mikroskopu

- Koehlerové osvětlení: halogenové světlo o intensitě min. 30W

- příslušenství: přívodní kabel, obal, 4x imersní olej min. 5cl

Položka č.2

Laboratorní mikroskop s digitální kamerou a řídícím SW

a) Laboratorní mikroskop

- laboratorní mikroskop uzpůsobený pro každodenní práci v laboratoři a výuku

- optický systém poskytující zobrazení: světlé/temné pole, fázový kontrast, polarizované světlo.

- ergonomie: nízko položený pevný stolek (zaostřování zdvihem objektivů), naklápěcí tubus s nastavitelnou výškou a délkou

- stativ: stabilní ergonomický, nezávislé hrubé/jemné ostření

- osvětlovací soustava: Koehlerův typ osvětlení, plynně regulovatelné, s automatickou regulací intenzity osvětlení v závislosti na zvětšení objektivu s možností předvolby intenzity světla pro jednotlivé objektivy. Životnost světelného zdroje min. 20 000 provozních hodin

- ergonomický bezhřebenový mechanický stolek s výškou min.128 mm s ovládáním pro pravou nebo levou ruku, pohyb po ploše min. 70mm(X) x min. 50mm(Y), rotace 250°, tuhost posuvu nastavitelná v obou směrech. Povrch stolku opatřen ochrannou vrstvou, držák  pro dva preparáty

- kondenzor: univerzální, pro světlé pole a polarizaci se sklopnou horní čočkou

- objektivy: planachromatické, zorné pole min FN 22, zvětšení 4x,10x, 20x,40x, 100x imersní

- držák objektivů: pevná revolverová hlava s pěti polohami s kódováním pozic

- okuláry:  širokoúhlé, se zvětšením 10x, se zorným polem č.22 (F.N. 22), jeden s dioptr. korekcí

- tubus:  širokoúhlý trinokulární (F.N. 22) s třípolohovým přepínačem optické dráhy, 100% okuláry, 100% foto, 20%/80% okuláry/foto

- ostření: zdvihem objektivů, koaxiální systém hrubého a jemného ostření, zdvih ostření 25 mm, minimální jemného ostření 1µm.

- příslušenství: obal, imersní olej min. 5cl

b) Vybavení pro záznam a analýzu obrazu

- barevná digitální kamera s 5MPixel rozlišením obrazu, přepínání barevný/černobílý režim snímání, připojení do PC přes USB port

- adaptér pro připojení dig. kamery k mikroskopu

- software pro řízení kamery a fotoaparátu, pořizování a úpravu obrazu:

  - snímání z digitálních kamer a fotoaparátů a řady dalších typů snímacích zařízení

  - živý obraz na monitoru PC

  - měření v obraze a vkládání kalibrovaného měřítka

  - práce s více snímky

  - úpravy snímků

  - vyznačování detailů a vkládání textových popisků do snímku

  - automatické pořizování snímků v definovaném časovém intervalu

  - tvorba videosekvencí z pořízených snímků

  - automatická aktualizace z Internetu

  - ovládání SW v anglickém i českém jazyce

  - podpora OS Win 7 Professional (popř. WIN XP Professional)

Položka č.3

Laboratorní mikroskop

- laboratorní mikroskop uzpůsobený pro každodenní práci v laboratoři a výuku

- optický systém poskytující zobrazení: světlé/temné pole, fázový kontrast, polarizované světlo.

- ergonomie: nízko položený pevný stolek (zaostřování zdvihem objektivů), naklápěcí tubus s nastavitelnou výškou a délkou

- stativ: stabilní ergonomický, nezávislé hrubé/jemné ostření

- osvětlovací soustava: Abbeho kondenzor

- ergonomický bezhřebenový mechanický stolek s výškou min.128 mm s ovládáním pro pravou nebo levou ruku, pohyb po ploše min. 70mm(X) x min. 50mm(Y), rotace 250°, tuhost posuvu nastavitelná v obou směrech. Povrch stolku opatřen ochrannou vrstvou, držák  pro dva preparáty

- kondenzor: univerzální, pro světlé pole a polarizaci se sklopnou horní čočkou

- objektivy: planachromatické, zorné pole min FN 22, zvětšení 4x,10x, 20x,40x, imersní

- držák objektivů: pevná revolverová hlava s 6 polohami s kódováním pozic

- okuláry:  širokoúhlé, se zvětšením 10x, se zorným polem č.22 (F.N. 22), tubus:  širokoúhlý trinokulární (F.N. 22)

- ostření: zdvihem objektivů, koaxiální systém hrubého a jemného ostření, zdvih ostření 25 mm, minimální jemného ostření 1µm.

- příslušenství: obal, imersní olej min. 5cl

Podrobný rozpočet pro část 5 veřejné zakázky

|  | Místo plnění | Kontaktní osoba pro převzetí (po tel. domluvě) | Telefon | E-mail | Počet ks | Cena za položku bez DPH | DPH za položku | Cena za položku s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č.1 | LF MU, Mikrobiologický ústav, FNUSA, Pekařská 664/53, budova H2, 656 91 Brno | MUDr. Ondřej Zahradníček | 543 183 113 | ozahrad@med.muni.cz | 4 |  |  |  |
| Položka č.2 | LF MU, Mikrobiologický ústav, FNUSA, Pekařská 664/53, budova H2, 656 91 Brno | MUDr. Ondřej Zahradníček | 543 183 113 | ozahrad@med.muni.cz | 1 |  |  |  |
| Položka č.3 | LF MU, Ústav soudního lékařství, FNUSA, , Pekařská 664/53, 656 91 Brno | MUDr. Jan Krajsa, Ph.D., | 543 426 537 | jan.krajsa@fnusa.cz | 1 |  |  |  |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |

Část 6 veřejné zakázky

Sestava mikroskopu s dataprojekcí a s příslušenstvím

a) specifikace mikroskopu s kamerou

- laboratorní  mikroskop uzpůsobený pro každodenní laboratorní práci a výuku

- planachromatické objektivy – 2x, 10x, 20x, 40x

- optický systém umožňující zobrazení ve světlém poli a polarizaci

- kondenzor universální, pro světlé pole a polarizaci

- osvětlení min. 30W (případně s LED osvětlením srovnatelné intenzity)

- manuální ovládání stolku i objektivů

- zorné pole minimálně FN 22

- trinokulární třícestný tubus umožňující současné pozorování v okulárech mikroskopu i dataprojekci

- barevná digitální kamera na snímání obrazu v procházejícím světle, min. rozlišení 2MPix, možnost přenosu obrazu do PC přes USB port, SW pro zpracování obrazu (umožňující snímání histologických preparátů, živý obraz na monitoru, měření v obraze a vkládání kalibrovaného měřítka, úpravy snímků, vyznačování detailů, vkládání popisků),  SW v anglickém i českém jazyce

b) Specifikace počítače

- Procesor x86/64, 4 jádra, výkon min. 6000 bodů podle http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
RAM 4 GB
samostatná GK, min 1GB, dual-head, možnost současného připojení monitoru i dataprojektoru (viz níže) v režimu klonování obrazu
1x HDD 1 TB
DVD-RW
zvuková, síťová karta (možno integrované)
min. 2x USB, konektor pro sluchátka a mikrofon vyvedeny na předním panelu
interní čtečka karet
Win7 Pro CZ 64 bit
klávesnice, myš

c) Specifikace monitoru

- 4:3, 19“, matný

d) Specifikace dataprojektoru

LCD dataprojektor, nativní rozlišení 1024x768, možnost extrapolace na 1600x1200, svítivost min. 2500 ANSI lumen, vhodný pro projekci na plátno o šířce 2 m na vzdálenost 4 m. Možnost montáže na stropní držák

| Místo plnění: | LF MU I.patologicko-anatomický ústav, FNUSA, Pekařská 664/53, 656 91 Brno |
| --- | --- |
| Kontaktní osoba pro převzetí (po tel. domluvě): | prof. MUDr. Markéta Hermanová |
| Telefon: | 543 183 218 |
| e-mail: | marketa.hermanova@fnusa.cz |

Část 7 veřejné zakázky

Hematologický analyzátor (včetně reagencí)

- hematologický analyzátor

- min. 18 parametrů – 3 populační diferenciál, 3 histogramy (WBC, LYM%, LYM#, MON%, MON#, GRA%, GRA#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT).

- vzorek: < 10 µl krve (žilní nebo kapilární odběr).

- princip měření: impedancemetrie

Hemoglobin: spektrometrie při 555 nm

Hematokrit: objemová integrace

- doba analýzy: max. 1 minuta

- kapacita: min. 60 vzorků/hodinu

- interní paměť: min. 100 vzorků

- připojení: RS 232C, Ethernet (TCP/IP), k dispozici komunikační protokol

- dotyková obrazovka

- Hmotnost: max.10 kg

- napájení: 24V-3A DC

- manuál v českém jazyce, přístroj má značku CE

- reagence pro analýzu

- na min. 700 testů s exspirací min. 1 rok

- balení kontrol

- 16 parametrů, stabilita 160 dní (21 dní po otevření)

| Místo plnění: | LF MU, Fyziologický ústav, Kamenice 753/5, 625 00 Brno |
| --- | --- |
| Kontaktní osoba pro převzetí (po tel. domluvě): | MUDr. Robert Roman |
| Telefon: | 549496818 |
| e-mail: | roman@med.muni.cz |

Část 8 veřejné zakázky

Analytické váhy

technická specifikace:

- dvourozsahové váhy: v rozsahu váživosti min. do 100 g s citlivostí min. 0,01 mg a v rozsahu váživosti min. do 220 g s citlivostí min. 0,1 mg

- opakovatelnost s maximální hodnotou ±0,05/0,1 mg v rozsahu váživosti do 100/220 g

- linearita s maximální hodnotou ±0,1/0,2 mg v rozsahu váživosti do 100/220 g

- automatická interní kalibrace min. každé 4 h a při změně okolní teploty větší než ±1,5 °C

- interní kalibrace spustitelná 1 tlačítkem

- funkce TARA do 100% váživosti

- volba váhových jednotek: minimálně jednotky gram a miligram

- časová odezva: při citlivosti vážení 0,1 mg – ustálení do 3 s, při citlivosti vážení 0,01 mg – ustálení do 6 s

- ochranný kryt vah otevíratelný minimálně ze tří stran (z boku a shora)

- průměr vážící misky min. 80 mm

- ověřitelné (cejchuschopné)

- možnost tisku ISO/GLP protokolu přes PC

- rozhraní RS232, možnost napojení na PC

- součástí dodávky kalibrační list, propojovací kabel RS232/USB

- displej s výškou číslic minimálně 14 mm

| Místo plnění: | LF MU, Biochemický ústav, Kamenice 753/5, 625 00 Brno |
| --- | --- |
| Kontaktní osoba pro převzetí (po tel. domluvě): | RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. |
| Telefon: | 549 49 7930 |
| e-mail: | tomandl@med.muni.cz |

Část 9 veřejné zakázky

Skener na histologické preparáty

-skener pro plně automatické snímání histologických preparátů (automatické vkládání preparátu do snímače ze zásobníku, automatická identifikace tkáně, automatické ostření, snímání, skládání výsledného obrazu, uložení na disk)

- složení systému: skener, počítač, datové uložiště, kamera, software)

- systém musí umožňovat práci ve zvětšení 20x a 40x

-rychlost snímání (objektiv 20x, 15x15 mm, celkový čas, 1 rovina): max.120 s

-možnost snímání při zvětšení 20x a 40x (buď 40x objektivem nebo přídatným optickým členem)

-rozlišení pro snímací režim 40x: min. 0,25 mikrometru/pixel a lepší

-zásobník pro preparáty: min.4 preparáty standardní velikosti

-preparáty v zásobníku jsou od sebe odděleny, skla nejsou přiložena k sobě

-snímání celého preparátu ve více fokusovacích rovinách (min.7) s nastavitelnou vzdáleností mezi rovinami

-možnost snímání čárových kódů snímaných skel nebo fotografie popisu skla

-ovládací software pro scanner a prezentaci obrazů

-datové uložiště pro min.20TB

-ukládání a export výsledného obrazu v ne-proprietárním formátu, bezztrátově (jpeg 2000, tiff, png aj.)

| Místo plnění: | LF MU, Ústav patologie, FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno |
| --- | --- |
| Kontaktní osoba pro převzetí (po tel. domluvě): | doc. MUDr. Josef Feit, CSc. |
| Telefon: | 532 23 2819 |

-

## příloha D

zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku

Měřící laboratorní přístroje a optické přístroje pro LF MU

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Pro části 1-8

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena s DPH:

- jako nejvýhodnější nabídka v pořadí pro danou část veřejné zakázky bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Pro část 9

|  |  | Body | Výpočet bodu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabídková cena s DPH (83%) | 0-100 | 100*KCmin/KCn (Cmin - cena minimální, Cn - cena v hodnocené nabídce) |
|  | Technické parametry |  |  |
| 2 | Systém pro tlumení vibrací 3,5% | 0-100 | Zařízení bez systému pro tlumení vibrací – 0 bodů. Zařízení s externím pasivním systémem na závěsech - 50 bodů. Zařízení s integrovaným aktivním systémem - 100 bodů |
| 3 | Rychlost snímání 3,5% | 0-100 | Rychlost snímání (objektiv 20x při maximálním dostupném rozlišení, plocha 15x15 mm, jedna rovina 91 – 120 s – 0 bodů, jedna rovina: 61 až 90 s - 50 bodů, jedna rovina 60s a méně s - 100 bodů |
| 4 | Možnost manuálního zásahu do snímání 3,5% | 0-100 | Zařízení bez možnosti manuálního zásahu do snímání – 0 bodů. Možnost odstranění části nasnímaného obrazu - 50 bodů, Možnost výběru oblasti vhodné ke snímání z náhledu preparátu - 100 bodů |
| 5 | Velikost zásobníku 6,5% | 0-100 | 4-19 skel - 0 bodů, 20-49 skel - 50 bodů, 50-150 skel - 75 bodů, více než 150 skel - 100 bodů |
|  | výpočet celkových bodů hodnocené nabídky |  |  |
|  | H=0,83*H1+0,035*H3+0,035*H4+0,035*H5+0,065*H5 |  |  |

-jako nejvýhodnější nabídka v pořadí pro danou část veřejné zakázky bude hodnocena nabídka s nejvyšším počtem bodů