## II_1
Příloha č. 1 - Technické podmínky (část 2) Inkubátory pro CEITEC MU
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání 2 kusů stolních třepacích inkubátorů, splňujících níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
konstrukce inkubátoru umožňující plné otevření čelní a horní stěny pro snadný přístup | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní využitelný objem | 25-30 litrů | Vyplní dodavatel
maximální vnější rozměry (š × h) | 40 x 45 cm | Vyplní dodavatel
PID mikroprocesorová regulace | ano | Vyplní dodavatel
teplotní nastavení - minimum | max. + 5°C od okolní teploty | Vyplní dodavatel
teplotní nastavení - maximum | min. 60°C | Vyplní dodavatel
minimální krok nastavení teploty | max. ± 0.1 °C | Vyplní dodavatel
teplotní přesnost při 37°C | max. ± 0.25 °C | Vyplní dodavatel
nastavitelná frekvence třepání v rozsahu alespoň | 30 až 300 rpm | Vyplní dodavatel
rozsah pohybu - orbit třepání alespoň | 20 mm | Vyplní dodavatel
maximální odchylka rychlosti třepání | ±1 rpm | Vyplní dodavatel
minimální krok nastavení rychlosti třepání | 1 rpm | Vyplní dodavatel
nastavení časovače | až 45 h nebo kontinuální chod | Vyplní dodavatel
automatické zastavení chodu při otevření dveří | ano | Vyplní dodavatel
univerzální pružinová platforma pro fixaci vzorků | ano | Vyplní dodavatel
platforma pro uchycení nejméně 4 mikrodestiček | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## II_2
Příloha č. 1 - Technické podmínky (část 2) Inkubátory pro CEITEC MU
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání chlazeného inkubátoru s orbitálním třepáním, splňujícího níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
inkubátor s orbitálním pohybem platformy s nastavitelnou rychlostí třepání, času i teploty | ano | Vyplní dodavatel
rozsah pohybu platformy - velikost orbitu | 5cm +/- 0,2cm | Vyplní dodavatel
nastavení a řízení rychlosti třepání alespoň v rozsahu | 25 - 300 rpm | Vyplní dodavatel
minimální dosažitelná teplota | 17°C pod teplotu okolí | Vyplní dodavatel
maximální dosažitelná teplota | 80°C | Vyplní dodavatel
teplota nastavitelná v krocích po | 0,1°C | Vyplní dodavatel
teplotní stabilita při 37°C | +/- 0,1°C | Vyplní dodavatel
teplotní uniformita v prostoru | +/- 0,25°C | Vyplní dodavatel
nastavení časovače minimálně v rozsahu | 0,1 až 99 hodin | Vyplní dodavatel
možnost kontinuálního chodu | ano | Vyplní dodavatel
možnost vytvořit alespoň 4 programy každý s alespoň 15 kroky | ano | Vyplní dodavatel
platforma pro montáž klem nebo instalaci samolepících podušek, rozměry platformy minimálně | 75 cm x 45 cm | Vyplní dodavatel
možnost horizontálně vysunout platformu se vzorky z přístroje pro usnadnění přístupu | ano | Vyplní dodavatel
ochranná vana zabraňující úniku kapalin umístěná pod platformou | ano | Vyplní dodavatel
minimální kapacita alespoň Erlenmeyerových baněk 24 x 500 ml nebo 8 x 2L nebo 6 x 5L | ano | Vyplní dodavatel
minimální výška vnitřního prostoru inkubátoru měřeno od povrchu platformy alespoň | 45 cm | Vyplní dodavatel
možnost napojení přístroje na PC pro výstup dat | ano | Vyplní dodavatel
přístroj bude umístěn na podstavě nad podlahou místnosti nejméně | 30 cm | Vyplní dodavatel
otvírání dveří vertikálním posunem vzhůru pro minimalizaci omezení prostoru před přístroji | ano | Vyplní dodavatel
automatický restart po výpadku napájení | ano | Vyplní dodavatel
detekce disbalance | ano | Vyplní dodavatel
automatické zastavení třepání při otevření dveří | ano | Vyplní dodavatel
lampy pro fotosynteticky aktivní záření součástí příslušenství | ano | Vyplní dodavatel
samolepící podušky pro pokrytí plochy čtverce o délce strany 20 cm až 22cm | 6 kusů | Vyplní dodavatel
klemy pro umístění Erlenmeyerových baněk o objemu 100ml | 10 kusů | Vyplní dodavatel
klemy pro umístění Erlenmeyerových baněk o objemu 250ml | 10 kusů | Vyplní dodavatel
stojany pro nejméně 20 kusů kultivačních zkumavek s konickým dnem o objemu 50 ml, připevnitelné k platformě s možností naklápění vzhledem k ploše platformy | 2 kusy | Vyplní dodavatel
stojany pro nejméně 40 Kusů kultivačních zkumavek s konickým dnem o objemu 15 ml, připevnitelné k platformě s možností naklápění vzhledem k ploše platformy | 2 kusy | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## II_3
Příloha č. 1 - Technické podmínky (část 2) Inkubátory pro CEITEC MU
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání hybridizačního rotačního inkubátoru, splňujícího níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Hybridizační rotační inkubátor s kapacitou až 12 hybridizačních válců o rozměrech válce (průměr x délka) | 35 mm x 300 mm | Vyplní dodavatel
Rotor s maximální kapacitou nejméně 12 hybridizačních válců o rozměrech válce (průměr x délka) | 35 mm x 300 mm | Vyplní dodavatel
Řízení teploty mikroprocesorem | ano | Vyplní dodavatel
Nastavitelná teplota alespoň v rozsahu | teplota okolí + 5°C až 80°C | Vyplní dodavatel
Přesnost teploty | ≤ 0,1°C | Vyplní dodavatel
Uniformita teploty | ≤ 0,5°C | Vyplní dodavatel
Nastavitelné otáčky alespoň v rozsahu | 5 až 20 za minutu | Vyplní dodavatel
10 skleněných hybridizačních válců s víkem a těsněním o rozměrech válce 35 mm x 300 mm součástí dodávky | ano | Vyplní dodavatel
Vnější rozměry přístroje maximálně (š x h x v) | 50 x 45 x 50 cm | Vyplní dodavatel
Hmotnost přístroje maximálně 30 kg | ano | Vyplní dodavatel
Elektrické napájení 230V~, 50/60 Hz | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## II_4
Příloha č. 1 - Technické podmínky (část 2) Inkubátory pro CEITEC MU
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání 2 kusů hybridizačních rotačních inkubátorů, splňujících níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Hybridizační rotační inkubátor s kapacitou až 12 hybridizačních válců o rozměrech válce (průměr x délka) | 35 mm x 300 mm | Vyplní dodavatel
Rotor s maximální kapacitou nejméně 12 hybridizačních válců o rozměrech válce (průměr x délka) | 35 mm x 300 mm | Vyplní dodavatel
Řízení teploty mikroprocesorem | ano | Vyplní dodavatel
Nastavitelná teplota alespoň v rozsahu | teplota okolí + 5°C až 80°C | Vyplní dodavatel
Přesnost teploty | ≤ 0,1°C | Vyplní dodavatel
Uniformita teploty | ≤ 0,5°C | Vyplní dodavatel
Nastavitelné otáčky alespoň v rozsahu | 5 až 20 za minutu | Vyplní dodavatel
6 skleněných hybridizačních válců s víkem a těsněním o rozměrech válce 35 mm x 300 mm součástí dodávky | ano | Vyplní dodavatel
Vnější rozměry přístroje maximálně (š x h x v) | 50 x 45 x 50 cm | Vyplní dodavatel
Hmotnost přístroje maximálně 30 kg | ano | Vyplní dodavatel
Elektrické napájení 230V~, 50/60 Hz | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## II_5
Příloha č. 1 - Technické podmínky (část 2) Inkubátory pro CEITEC MU
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání 2 kusů inkubátorů s nuceným prouděním vzduchu, splňujících níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
vnitřní využitelný objem | 30 až 35 litrů | Vyplní dodavatel
maximální vnější rozměry (v x š × h) | 75 x 65 x 50 cm | Vyplní dodavatel
PID mikroprocesorová regulace | ano | Vyplní dodavatel
teplotní nastavení - minimum | max. + 10°C od okolní teploty | Vyplní dodavatel
teplotní nastavení - maximum | min. 80°C | Vyplní dodavatel
nastavení teploty v krocích nejvíce | 0,1°C | Vyplní dodavatel
ochrana proti přehřátí - elektronická i mechanická | ano | Vyplní dodavatel
možnost nastavení časovače v rozsahu alespoň | 1 minuta až 90 dnů | Vyplní dodavatel
odpočítávání času až po dosažení nastavené teploty | ano | Vyplní dodavatel
systém nuceného proudění vzduchu s možností nastavení otáček ventilátoru | ano | Vyplní dodavatel
nerezový vnitřní povrch | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní skleněné dveře | ano | Vyplní dodavatel
výškově nastavitelné police | min. 1 | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## II_6
Příloha č. 1 - Technické podmínky (část 2) Inkubátory pro CEITEC MU
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání 2 kusů inkubátorů s přirozeným prouděním vzduchu, splňujících níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
vnitřní využitelný objem | 50 až 60 litrů | Vyplní dodavatel
maximální vnější rozměry (v x š × h) | 80 x 65 x 65 cm | Vyplní dodavatel
PID mikroprocesorová regulace | ano | Vyplní dodavatel
teplotní nastavení - minimum | max. + 5°C od okolní teploty | Vyplní dodavatel
teplotní nastavení - maximum | min. 80°C | Vyplní dodavatel
nastavení teploty v krocích nejvíce | 0,1°C | Vyplní dodavatel
ochrana proti přehřátí - elektronická i mechanická | ano | Vyplní dodavatel
možnost nastavení časovače v rozsahu alespoň | 1 minuta až 90 dnů | Vyplní dodavatel
odpočítávání času až po dosažení nastavené teploty | ano | Vyplní dodavatel
bez nucené cirkulace vzduchu ve vnitřním prostoru inkubátoru | ano | Vyplní dodavatel
nerezový vnitřní povrch | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní skleněné dveře | ano | Vyplní dodavatel
výškově nastavitelné police | min. 2 | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## II_7
Příloha č. 1 - Technické podmínky (část 2) Inkubátory pro CEITEC MU
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání 2 kusů horkovzdušných sterilizátorů, splňujících níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
přístroj pro sušení a horkovzdušnou sterilizaci | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní objem v rozsahu | 100 až 125 l | Vyplní dodavatel
vnitřní komora z nerezové oceli | ano | Vyplní dodavatel
maximální vnější rozměry (š × v × h) | 80 x 86 x 70 cm | Vyplní dodavatel
nejméně 2 vnitřní police/síta s možností výškové stavitelnosti | ano | Vyplní dodavatel
mikroprocesorové řízení | ano | Vyplní dodavatel
možnost připojení PC | ano | Vyplní dodavatel
minimální teplota | max 10°C nad teplotu okolí | Vyplní dodavatel
max. teplota | min 250°C | Vyplní dodavatel
maximální odchylka teploty | 6°C | Vyplní dodavatel
možnost nastavení otáček ventilátoru v rozsahu alespoň | 10 až 100% | Vyplní dodavatel
alespoň 3 přednastavené programy s možností modifikace uživatelem a blokování nastavených programů | ano | Vyplní dodavatel
možnost zpožděného zapnutí programu | ano | Vyplní dodavatel
možnost nastavění doby předehřívání | ano | Vyplní dodavatel
alarm chybového stavu | ano | Vyplní dodavatel
systém ochrany proti nepřípustnému překročení teploty | ano | Vyplní dodavatel
časovač s nastavenim času v krocích | nejméně po 1 minutě | Vyplní dodavatel
čidla kontrolující otevření dveří a větrací klapky | ano | Vyplní dodavatel
napájecí napětí | 230V | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## II_8
Příloha č. 1 - Technické podmínky (část 2) Inkubátory pro CEITEC MU
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání třepaného inkubátoru pro zkumavky s ohřevem a chlazením, splňujícího níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
třepný inkubator s bloky pro různé zkumavky pro ohřev či chlazení vzorků | ano | Vyplní dodavatel
základní aplikace | míchání, ohřev, chlazení | Vyplní dodavatel
minimální dosažitelná teplota nejméně | 15°C pod teplotu okolí | Vyplní dodavatel
minimální nastavitelná teplota nejméně | 1°C | Vyplní dodavatel
maximální dosažitelná teplota nejméně | 100°C | Vyplní dodavatel
maximální odchylka teploty v rozmezí teplot 20°C až 45°C | ± 0,5°C | Vyplní dodavatel
maximální rychlost ohřevu alespoň | 6°C za minutu | Vyplní dodavatel
maximální rychlost chlazení alespoň v rozsahu 100°C až teplota okolí | 2,5°C za minutu | Vyplní dodavatel
rychlost míchání pro bloky s mikrozkumavkami 0,5ml, 1,5ml nebo 2ml nastavitelná v rozmezí alespoň (maximáln | 300 až 2000 ot. za minutu | Vyplní dodavatel
orbit pohybu alespoň | 3mm | Vyplní dodavatel
nastavení času v rozmezí alespoň | 15s až 99 hodin | Vyplní dodavatel
možnost kontinuálního chodu | ano | Vyplní dodavatel
možnost tvorby uživatelských programů | ano | Vyplní dodavatel
možnost přímého spuštění uživatelem předdefinovaných programů přímo stiskem tlačítka bez nutnosti vyhledání v menu | pro nejméně 5 programů | Vyplní dodavatel
možnost krátkého míchání stiskem tlačítka | ano | Vyplní dodavatel
možnost střídání míchání a pauzy | ano | Vyplní dodavatel
možnost nastavení režimu odpočítávání času hned pospuštění nebo po dosažení nastavené teploty | ano | Vyplní dodavatel
možnost uzamčení parametrů | ano | Vyplní dodavatel
maximální rozměry (š x h) nejvíce | 25 x 35 cm | Vyplní dodavatel
výměnné bloky pro běžně dostupné zkumavky, možnost rychlé výměny pomocí jedné ruky bez použití nářadí, s automatickou detekcí instalovaného bloku včetně úpravy maximální rychlosti míchání pokud je tato odlišná | ano | Vyplní dodavatel
blok pro 0,5ml mikrozkumavky s kapacitou alespoň | 24 mikrozkumavek | Vyplní dodavatel
blok pro 2,0ml mikrozkumavky s kapacitou alespoň | 24 mikrozkumavek | Vyplní dodavatel
blok pro mikrodestičky DWP | ano | Vyplní dodavatel
temperované víko pro zabránění kondenzace kapaliny na víčku a stěnách mikrozkumavek bez nutnosti připojení kabelem | ano | Vyplní dodavatel
víko neprůsvitné pro zakrytí mikrozkumavek v bloku | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## II_9
Příloha č. 1 - Technické podmínky (část 2) Inkubátory pro CEITEC MU
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání třepaného inkubátoru pro zkumavky s ohřevem a chlazením, splňujícího níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
třepačka s bloky pro různé zkumavky pro ohřev či chlazení vzorků | ano | Vyplní dodavatel
základní aplikace | míchání, ohřev, chlazení | Vyplní dodavatel
minimální dosažitelná teplota nejméně | 15°C pod teplotu okolí | Vyplní dodavatel
minimální nastavitelná teplota nejméně | 1°C | Vyplní dodavatel
maximální dosažitelná teplota nejméně | 100°C | Vyplní dodavatel
maximální odchylka teploty v rozmezí teplot 20°C až 45°C | ± 0,5°C | Vyplní dodavatel
maximální rychlost ohřevu alespoň | 6°C za minutu | Vyplní dodavatel
maximální rychlost chlazení alespoň v rozsahu 100°C až teplota okolí | 2,5°C za minutu | Vyplní dodavatel
rychlost míchání pro bloky s mikrozkumavkami 0,5ml, 1,5ml nebo 2ml nastavitelná v rozmezí alespoň (maximáln | 300 až 2000 ot. za minutu | Vyplní dodavatel
orbit pohybu alespoň | 3mm | Vyplní dodavatel
nastavení času v rozmezí alespoň | 15s až 99 hodin | Vyplní dodavatel
možnost kontinuálního chodu | ano | Vyplní dodavatel
možnost tvorby uživatelských programů | ano | Vyplní dodavatel
možnost přímého spuštění uživatelem předdefinovaných programů přímo stiskem tlačítka bez nutnosti vyhledání v menu | pro nejméně 5 programů | Vyplní dodavatel
možnost krátkého míchání stiskem tlačítka | ano | Vyplní dodavatel
možnost střídání míchání a pauzy | ano | Vyplní dodavatel
možnost nastavení režimu odpočítávání času hned pospuštění nebo po dosažení nastavené teploty | ano | Vyplní dodavatel
možnost uzamčení parametrů | ano | Vyplní dodavatel
maximální rozměry (š x h) nejvíce | 25 x 35 cm | Vyplní dodavatel
výměnné bloky pro běžně dostupné zkumavky, možnost rychlé výměny pomocí jedné ruky bez použití nářadí, s automatickou detekcí instalovaného bloku včetně úpravy maximální rychlosti míchání pokud je tato odlišná | ano | Vyplní dodavatel
blok pro 1,5ml mikrozkumavky s kapacitou alespoň | 24 mikrozkumavek | Vyplní dodavatel
blok pro 2,0ml mikrozkumavky s kapacitou alespoň | 24 mikrozkumavek | Vyplní dodavatel
blok pro mikrodestičky DWP | ano | Vyplní dodavatel
temperované víko pro zabránění kondenzace kapaliny na víčku a stěnách mikrozkumavek bez nutnosti připojení kabelem | ano | Vyplní dodavatel
víko neprůsvitné pro zakrytí mikrozkumavek v bloku | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## II_10
Příloha č. 1 - Technické podmínky (část 2) Inkubátory pro CEITEC MU
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání třepaného inkubátoru pro zkumavky s ohřevem a chlazením, splňujícího níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
třepačka s bloky pro různé zkumavky pro ohřev či chlazení vzorků | ano | Vyplní dodavatel
základní aplikace | míchání, ohřev, chlazení | Vyplní dodavatel
minimální dosažitelná teplota nejméně | 15°C pod teplotu okolí | Vyplní dodavatel
minimální nastavitelná teplota nejméně | 1°C | Vyplní dodavatel
maximální dosažitelná teplota nejméně | 100°C | Vyplní dodavatel
maximální odchylka teploty v rozmezí teplot 20°C až 45°C | ± 0,5°C | Vyplní dodavatel
maximální rychlost ohřevu alespoň | 6°C za minutu | Vyplní dodavatel
maximální rychlost chlazení alespoň v rozsahu 100°C až teplota okolí | 2,5°C za minutu | Vyplní dodavatel
rychlost míchání pro bloky s mikrozkumavkami 0,5ml, 1,5ml nebo 2ml nastavitelná v rozmezí alespoň (maximáln | 300 až 2000 ot. za minutu | Vyplní dodavatel
orbit pohybu alespoň | 3mm | Vyplní dodavatel
nastavení času v rozmezí alespoň | 15s až 99 hodin | Vyplní dodavatel
možnost kontinuálního chodu | ano | Vyplní dodavatel
možnost tvorby uživatelských programů | ano | Vyplní dodavatel
možnost přímého spuštění uživatelem předdefinovaných programů přímo stiskem tlačítka bez nutnosti vyhledání v menu | pro nejméně 5 programů | Vyplní dodavatel
možnost krátkého míchání stiskem tlačítka | ano | Vyplní dodavatel
možnost střídání míchání a pauzy | ano | Vyplní dodavatel
možnost nastavení režimu odpočítávání času hned pospuštění nebo po dosažení nastavené teploty | ano | Vyplní dodavatel
možnost uzamčení parametrů | ano | Vyplní dodavatel
maximální rozměry (š x h) nejvíce | 25 x 35 cm | Vyplní dodavatel
výměnné bloky pro běžně dostupné zkumavky, možnost rychlé výměny pomocí jedné ruky bez použití nářadí, s automatickou detekcí instalovaného bloku včetně úpravy maximální rychlosti míchání pokud je tato odlišná | ano | Vyplní dodavatel
blok pro 1,5ml mikrozkumavky s kapacitou alespoň | 24 mikrozkumavek | Vyplní dodavatel
blok pro 2,0ml mikrozkumavky s kapacitou alespoň | 24 mikrozkumavek | Vyplní dodavatel
víko neprůsvitné pro zakrytí mikrozkumavek v bloku | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## II_11
Příloha č. 1 - Technické podmínky (část 2) Inkubátory pro CEITEC MU
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání inkubátoru pro zkumavky s ohřevem a chlazením, splňujícího níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
inkubátor s výměnnými bloky pro různé zkumavky pro ohřev či chlazení vzorků | ano | Vyplní dodavatel
základní aplikace | ohřev, chlazení | Vyplní dodavatel
minimální dosažitelná teplota nejméně | 10°C pod teplotu okolí | Vyplní dodavatel
minimální nastavitelná teplota nejméně | 10°C | Vyplní dodavatel
maximální dosažitelná teplota nejméně | 100°C | Vyplní dodavatel
maximální odchylka teploty | ± 0,5°C | Vyplní dodavatel
teplotní uniformita | ± 0,5°C | Vyplní dodavatel
nastavení času v rozmezí alespoň | 1 min až 99 hodin | Vyplní dodavatel
možnost tvorby uživatelských programů | ano | Vyplní dodavatel
maximální rozměry (š x h) nejvíce | 25 x 35 cm | Vyplní dodavatel
výměnné bloky pro běžně dostupné zkumavky | ano | Vyplní dodavatel
blok pro 0,5ml mikrozkumavky s kapacitou alespoň | 54 mikrozkumavek | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## II_12
Příloha č. 1 - Technické podmínky (část 2) Inkubátory pro CEITEC MU
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání hybridizačního rotačního inkubátoru, splňujícího níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Hybridizační rotační inkubátor s kapacitou až 10 hybridizačních válců o rozměrech válce (průměr x délka) | 35 x 150 mm | Vyplní dodavatel
Rotor s kapacitou nejméně 10 hybridizačních válců o rozměrech válce (průměr x délka) | 35 x 150 mm | Vyplní dodavatel
Rozsah teploty | 10-99.9 °C | Vyplní dodavatel
přesnost teploty | ± 0.5°C -68 °C | Vyplní dodavatel
uniformita teploty | ± 0.1°C až 68°C | Vyplní dodavatel
Kontrola rychlosti otáčení | 10-15 rpm | Vyplní dodavatel
Materiál vnitřního prostoru | nerez | Vyplní dodavatel
Záchytná miska na prosakující kapalinu | ano | Vyplní dodavatel
řízení teploty mikroprocesorem | ano | Vyplní dodavatel
Elektrické napájení 230V~, 50/60 Hz | ano | Vyplní dodavatel
Příslušenství:
4 x skleněné hybridizační láhve s víkem a těsněním rozměrech 35 x 100 mm součástí dodávky | ano | Vyplní dodavatel
6 x skleněné hybridizační láhve s víkem a těsněním o rozměrech 35 x 150 mm součástí dodávky | ano | Vyplní dodavatel
stojan pro 6 hybridizačních lahví o minimálním průměru otvorů 35 mm a výšku lahví 150 mm | 1 ks | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## II_13
Příloha č. 1 - Technické podmínky (část 2) Inkubátory pro CEITEC MU
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání inkubátoru s CO2, splňujícího níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
kultivace lidských tkáňových kultur | ano | Vyplní dodavatel
systém musí odpovídat platným CSN a EN aplikovatelným pro zařízení daného účelu, RoHS compliant (nepřítomnost nebezpečných látek jako je Pb, Hg, Cr, Cd, PBB, PBDE atd). | ano | Vyplní dodavatel
objem inkubátoru | 170 až 200 litrů | Vyplní dodavatel
PID mikroprocesorová regulace | ano | Vyplní dodavatel
přirozená nebo nucená cirkulace vzduchu | ano | Vyplní dodavatel
Vnitřní dekontaminace - ozone-free UV lampa | ano | Vyplní dodavatel
nastavitelné police | Min. 3 | Vyplní dodavatel
teplotní senzor | ano | Vyplní dodavatel
teplotní nastavení - minimum | Max. + 5°C od okolní teploty | Vyplní dodavatel
teplotní nastavení - maximum | Min. 60°C | Vyplní dodavatel
teplotní přesnost | Max. +/- 0.1 °C | Vyplní dodavatel
vzduchový plášť - přímý ohřev ve stěnách, dnu a dveřích | ano | Vyplní dodavatel
CO2 rozmezí | Nejméně 0.2 – 20% | Vyplní dodavatel
Přesnost nastavení obsahu CO2 | Max. 0,15% | Vyplní dodavatel
CO2 IR senzor s přesným výstupem bez vlivu vlhkosti v komoře pro vyrovnání CO2 po otevření dveří | ano | Vyplní dodavatel
Možnost rozšíření o vysokoteplotní nebo chemickou (H2O2) dekontaminaci (jestliže je dodána k CO2 inkubátorům typ A) | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní prosklené dveře | ano | Vyplní dodavatel
Relativní vlhkost | Nejméně 90% RH při +37°C | Vyplní dodavatel
Přirozené nebo aktivní zvlhčování vzduchu z vnitřního odpařovače | ano | Vyplní dodavatel
| ano | Vyplní dodavatel
optoakustický alarm systém: teplotní, CO2, dovření dveří, přehřívání | ano | Vyplní dodavatel
Možnost umístění dvou přístrojů na sebe | ano | Vyplní dodavatel
Využitelná vnitřní šířka | Min. 47 cm | Vyplní dodavatel
Využitelná vnitřní hloubka | Min. 49 cm | Vyplní dodavatel
Možnost umístění objektu o rozměrech 315x450x470mm (vxšxh) | ano | Vyplní dodavatel
možnost umístění 2 ks na sebe | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní oblé rohy (zábrana shromažďování nečistot) | ano | Vyplní dodavatel
automatická kalibrace a diagnostika | ano | Vyplní dodavatel
možnost napojení na externí alarm monitor | ano | Vyplní dodavatel
možnost připojení k počítači | ano | Vyplní dodavatel
automatické logování dat senzorů s možností zobrazení | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## II_14
Příloha č. 1 - Technické podmínky (část 2) Inkubátory pro CEITEC MU
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání inkubátoru s třepáním a kontrolou osvětlení pro řasy, splňujícího níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
inkubátor s třepáním a výkonným LED kultivačním osvětlením pro řasy | ano | Vyplní dodavatel
objem inkubátoru v rozmezí | 250 až 275 litrů | Vyplní dodavatel
teplotní nastavení při plném osvětlení - minimum alespoň | 15°C | Vyplní dodavatel
teplotní nastavení při plném osvětlení - maximum alespoň | 45°C | Vyplní dodavatel
Možnost umístění dvou přístrojů na sebe | ano | Vyplní dodavatel
nejméně jedna police s pěstebním osvětlením o intenzitě alespoň (ve vzdálenosti 30 cm od zdroje) | 500µmol | Vyplní dodavatel
nejméně dvě vyjímatelné police s pěstebním osvětlením o intenzitě alespoň (ve vzdálenosti 30 cm od zdroje) | 100µmol | Vyplní dodavatel
pěstební osvětlení LED cool white s nastavitelnou intenzitou osvětlení v krocích po 1%, LED zdroj farred záření | ano | Vyplní dodavatel
výškově nastavitelné police | ano | Vyplní dodavatel
nejméně tři osvětlené police pro umístění vzorků | ano | Vyplní dodavatel
uživatelem definované protokoly, nastavení denního průběhu osvitu a teploty | ano | Vyplní dodavatel
alespoň dvě orbitální třepačky s nosností nejméně 5kg součástí dodávky, rozsah otáček alespoň 30 až 500 s orbitem alespoň 10 mm | ano | Vyplní dodavatel
maximální pudorysné rozměry inkubátoru (š x h) | 65 x 65 cm | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## II_15
Příloha č. 1 - Technické podmínky (část 2) Inkubátory pro CEITEC MU
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání inkubátoru s kontrolou koncentrace CO2 a osvětlení pro kultivaci rostlin, splňujícího níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
inkubátor pro kultivaci rostlin s pěstebním osvětlením a řízením koncentrace CO2 | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní objem inkubátoru v rozmezí | 700 až 900 litrů | Vyplní dodavatel
využitelná kultivační plocha alespoň | 1,0 m2 | Vyplní dodavatel
mikroprocesorová regulace pěstebních parametrů | ano | Vyplní dodavatel
nastavitelné police | 2 | Vyplní dodavatel
maximální růstová výška alespoň | 50 cm
rozsah teplot při maximálním osvětlení alespoň | 10 – 44 ºC | Vyplní dodavatel
přesnost teploty při maximálním osvětlení | ± 0,7°C
rozsah teplot při vypnutém osvětlení alespoň | 5 – 44 ºC | Vyplní dodavatel
přesnost teploty při vypnutém osvětlení alespoň | ± 0,5°C | Vyplní dodavatel
teplota programovatelná v krocích po nejvíce | 0,1°C | Vyplní dodavatel
pěstební osvětlení s fluorescenčními zářivkami nebo LED s maximální intenzitou alespoň | 250µmol | Vyplní dodavatel
doplňkový LED zdroj red a farred světla | ano | Vyplní dodavatel
možnost nastavení intenzity osvětlení v rozsahu 5 až 100% maximální intenzity zdroje v krocích po | 1% | Vyplní dodavatel
každá světelná police samostatně programovatelná | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní prostor inkubátoru opatřen vysoce odrazivou bílou barvou | ano | Vyplní dodavatel
systém pro řízené zvyšování koncentrace CO2 ve vnitřním prostoru | ano | Vyplní dodavatel
možnost nastavit maximální koncentraci CO2 nad koncentraci okolí | alespoň 4500 ppm | Vyplní dodavatel
systém alarmů a bezpečnostního vypnutí osvětlení při překročení nastavených teplot | ano | Vyplní dodavatel
tvorba uživatelem definovaných programů ve 24 hodinovém režimu nebo s periodou v rozmezí nejméně | 1 minuta až 900 hodin | Vyplní dodavatel
změna parametrů programovatelná skokově nebo postupná v zadaném časovém intervalu | ano | Vyplní dodavatel
dvoje vnitřní dveře z plexiskla | ano | Vyplní dodavatel
maximální vnější rozměry (š x v x h) | 89 x 197 x 89 | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## II_16
Příloha č. 1 - Technické podmínky (část 2) Inkubátory pro CEITEC MU
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání 2ks inkubátorů s kontrolou vlhkosti a osvětlení pro chov drosophil, splňujících níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
inkubátory určené pro chov drosophil (nutno doložit dokumentací výrobce) | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní velikost | 500-700 litrů | Vyplní dodavatel
využitelná plocha | Nejméně 1,2 m2 | Vyplní dodavatel
zvýšená ochrana citlivých částí interiéru (chladící systém) proti korozivním účinkům krmiva (nutno doložit dokumentací výrobce) | ano | Vyplní dodavatel
umělé osvětlení | ano | Vyplní dodavatel
prosklené dveře umožňující přirozené osvětlení | ano
řízení teploty v rozsahu nejméně | 5-42°C | Vyplní dodavatel
Přesnost – teplota | max +-0,5°C
Uniformita – teplota | max +-1°C | Vyplní dodavatel
řízení relativní vlhkosti v rozsahu nejméně | 40-80% rel vlhkosti | Vyplní dodavatel
Přesnost – relativní vlhkost | Max +-1% rel vlhkosti | Vyplní dodavatel
uniformita – relativní vlhkost | Max +-2% rel vlhkosti | Vyplní dodavatel
max. Intenzita osvětlení (15cm/6palců od zdroje světla) | Alespoň 150 umoles/m2s | Vyplní dodavatel
ztlumitelné osvětlení | ano | Vyplní dodavatel
typ osvětlení | fluorescenční zářivky | Vyplní dodavatel
rovnoměrné proudění vzduchu s rychlostí | Max 0,25m/s | Vyplní dodavatel
počet polic (každá s vlastním osvětlením) | Nejméně 4 | Vyplní dodavatel
nastavitelná rozteč polic | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní prostory z odolných materiálů (např. Nerez, sklo, ocelový plech s ochrannou vrstvou) | ano | Vyplní dodavatel
možnost nastavení polic do různých výšek | ano | Vyplní dodavatel
půdorys | max 95x95cm | Vyplní dodavatel
výška | max 210cm | Vyplní dodavatel
vybaveno zabrzditelnými kolečky pro snadnou manipulaci | ano | Vyplní dodavatel
GSM hlásič poruch/alarmů (možnost odesílat SMS na nejméně 5 čísel) nebo systém pro rozesílání e-mailových alarmů (včetně PC je-li nutné) | ano | Vyplní dodavatel
možnost nastavení hesla pro nastavování parametrů | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## II_17
Příloha č. 1 - Technické podmínky (část 2) Inkubátory pro CEITEC MU
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání inkubátoru s kontrolou vlhkosti a osvětlení pro chov drosophil, splňujícího níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
inkubátory určené pro chov drosophil (nutno doložit dokumentací výrobce) | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní velikost | 1100-1250 litrů | Vyplní dodavatel
využitelná plocha | Nejméně 2,4 m2 | Vyplní dodavatel
zvýšená ochrana citlivých částí interiéru (chladící systém) proti korozivním účinkům krmiva (nutno doložit dokumentací výrobce) | ano | Vyplní dodavatel
umělé osvětlení | ano | Vyplní dodavatel
prosklené dveře umožňující přirozené osvětlení | ano
řízení teploty v rozsahu nejméně | 5-42°C | Vyplní dodavatel
Přesnost – teplota | max +-0,5°C
Uniformita – teplota | max +-1°C | Vyplní dodavatel
řízení relativní vlhkosti v rozsahu nejméně | 40-80% rel vlhkosti | Vyplní dodavatel
Přesnost – relativní vlhkost | Max +-1% rel vlhkosti | Vyplní dodavatel
uniformita – relativní vlhkost | Max +-2% rel vlhkosti | Vyplní dodavatel
max. Intenzita osvětlení (15cm/6palců od zdroje světla) | Alespoň 150 umoles/m2s | Vyplní dodavatel
ztlumitelné osvětlení | ano | Vyplní dodavatel
typ osvětlení | fluorescenční zářivky | Vyplní dodavatel
rovnoměrné proudění vzduchu s rychlostí | Max 0,25m/s | Vyplní dodavatel
počet polic (každá s vlastním osvětlením) | Nejméně 8 | Vyplní dodavatel
nastavitelná rozteč polic | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní prostory z odolných materiálů (např. Nerez, sklo, ocelový plech s ochrannou vrstvou) | ano | Vyplní dodavatel
možnost nastavení polic do různých výšek | ano | Vyplní dodavatel
půdorys (šxh) | max 150x85cm | Vyplní dodavatel
výška | max 210cm | Vyplní dodavatel
vybaveno zabrzditelnými kolečky pro snadnou manipulaci | ano | Vyplní dodavatel
GSM hlásič poruch/alarmů (možnost odesílat SMS na nejméně 5 čísel) nebo systém pro rozesílání e-mailových alarmů (včetně PC je-li nutné) | ano | Vyplní dodavatel
možnost nastavení hesla pro nastavování parametrů | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího: