## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmíky |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Multifunkční zobrazovací reader pro LF MU
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota
Multifunkční zobrazovací reader
Počet kusů: 1 ks
| komplexní hybridní přístroj sestávající se v rámci jednoho přístroje (nesmí se jednat o sestavu dvou samostatných zařízení) ze čtečky mikrotitračních destiček s mikroskopem umožňujícím fluorescenční mikroskopii a mikroskopii metodou světlého pole (bright-field microscopy) | ANO
| Přístroj musí umožnovat dávkování reagencií | ANO
| Přístroj musí současně umožnovat kontinuální kultivaci a analýzu buněčných in vitro kultur | ANO
| Čtečka mikrotitračních destiček | v rozsahu 6 až 384 jamek
| Čtečka mikrotitračních destiček musí umožnit vysoce citlivé měření: | absorbance v rozsahu 230-999 nm fluorescence v rozsahu 250-700 nm luminiscence v rozsahu 300-700 nm a to prostřednictvím monochromatorového a zároveň i filtrového systému
| Vestavěný automatický fluorescenční a bright-field mikroskop musí umožňovat vizualizaci měřených vzorků | ANO
Vestavěný automatický fluorescenční a bright-field mikroskop se musí sestávat z komponent splňujících následující parametry:
| objektivy - zvětšení | minimálně tyto objektivy: 4x 20x 60x
| vyměnitelné LED zdroje | minimálně tyto LED zdroje: 265 nm 465 nm 590 nm 625 nm
| fluorescenční filtry | minimálně: DAPI GFP Texas Red Cy5
| volitelné měření | minimálně ve 4 různých kanálech
| CCD kamera | minimálně 16-bit
| adaptéry | minimálně pro 2 mikroskopická sklíčka
| kultivační láhev T25 | minimálně 1x
| Systém musí byt schopen detekovat fluorescenční polarizaci a časově rozlišenou fluorescenci | ANO
| Zařízení musí umožňovat vícezónovou kontrolu teploty | do 45°C
| Zařízení musí umožňovat orbitální a lineární třepání vzorků | ANO
| Zařízení musí umožňovat regulaci CO2/O2 | ANO
| regulace CO2 | nastavitelné v rozsahu 0-20%
| regulace O2 | nastavitelné v rozsahu 1-19%
| stabilita | alespoň +/- 0,2%
| Zařízení musí obsahovat duální dávkovač reagencií | ANO
| dávkování | minimálně v rozsahu 5 - 1000 ml s přesností +/- 1 ml
| počet dávkovačů | minimálně 2
| typ destiček | 1 - 384 jamkové
| Zařízení musí umožňovat kvantifikovat malé objemy vzorku | 2 µl a nižší
| Software pro záznam, hodnocení, digitální vizualizaci výsledků a statistické zpracovaní měřených dat (součástí dodávky) | ANO, uchazeč uvede název softwaru
| SW smusí umožňovat | uchazeč uvede bližší popis a funkce softwaru
| export naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office (Excel, Word, atd.) | ANO
| automatické snímání, automatické zaostřování, nastavení XY pozice, automatické počítání buněk a analýzu sub-populací buněk | ANO
| garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně 8 let | ANO