## Příloha č. 2 Smlouvy
Technická specifikace nabízeného plnění |  | Příloha č. 2 Kupní smlouvy
Radiologická vyhodnocovací stanice pro LF MU
Obecné požadavky zadavatele na Radiologickou vyhodnocovací stanici pro LF MU na soubor jako celek:
Radiologická vyhodnocovací stanice pro LF MU je tvořena těmito vzájemně propojenými a plně kompatibilními částmi: 1) Diagnostický monitor 2) Pracovní (řídící) PC stanice se softwarem pro kalibraci 3) Náhledový monitor Součástí dodávky je rovněž připojení radiologické vyhodnocovací stanice do nemocniční sítě PACS
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem
Položka č. 1 Diagnostický monitor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Diagnostický barevný monitor | ANO | vyplní dodavatel
| Aktivní úhlopříčka obrazovky | minimálně 21" (palců) | vyplní dodavatel
| Rozlišení | Jednomonitorové zobrazení s rozlišením min. 2560x1600 pixelů nebo dvoumonitorové zobrazení s rozlišením min. 1200x1600 pixelů | vyplní dodavatel
| Černobílé zobrazení | ANO | vyplní dodavatel
| Barevné zobrazení | ANO | vyplní dodavatel
| Diagnostická svítivost | minimálně 500 cd/m² při černobílém i barevném zobrazení | vyplní dodavatel
| Maximální svítivost | minimálně 1000 cd/m² | vyplní dodavatel
| Kalibrovaná svítivost na bílé světlo | minimálně 500 cd/m² | vyplní dodavatel
| Kontrast | minimálně 1100:1 | vyplní dodavatel
| Ochranné antireflexní sklo | ANO | vyplní dodavatel
| Technologie pro stabilizaci podsvitu zadní stěny a přední stěny výstupního světla | ANO | vyplní dodavatel
| Integrovaný HW senzor pro zajištění nepřetržité kontroly obrazu a jeho stabilizace | ANO | vyplní dodavatel
| Technologie pro garanci vysoké homogenity podsvícení | ANO | vyplní dodavatel
| Technologie pro korekci svítivosti monitoru v závislosti na okolním osvětlení | ANO | vyplní dodavatel
| Třída zdravotnického prostředku | certifikace ve třídě zdravotnického prostředku IIa nebo vyšší dle zákona o zdravotnických prostředcích | vyplní dodavatel
| Příslušenství: | propojovací kabel s Pracovní PC stanicí (součástí dodávky) | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Pracovní (řídící) PC stanice se softwarem pro kalibraci |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Procesor | x86-64 bit kompatibilní, Passmark CPU Mark minimálně 5700 | vyplní dodavatel
| Paměť RAM | minimálně 2x modul 4 GB RAM DDR3 1600 MHz | vyplní dodavatel
| Pevný disk I | minimálně 240 GB SSD SATA 6 Gbps | vyplní dodavatel
| Pevný disk II | minimálně 1000 GB SATA 6 Gps, 7200rpm, 16MB cache | vyplní dodavatel
| Grafická karta | Výkonná grafická karta podporující DICOM zobrazení a kalibraci | vyplní dodavatel
| Paměť grafické karty | minimálně 2 GB | vyplní dodavatel
| Podpora připojení 2 diagnostických monitorů a náhledového monitoru současně | minimálně 2x Display Port a minimálně 1x DVI | vyplní dodavatel
| Mechanika | DVD-RW SATA bez SW | vyplní dodavatel
| LAN | ANO, integrovaná, 10/100/1000 Mbps | vyplní dodavatel
| Zvuková karta | ANO, integrovaná | vyplní dodavatel
| Skříň (case) | middletower bez zdroje, ATX, interní 3,5" pozice (min 4x), , externí 3,5" pozice (min 2x), externí 5,25" pozice (min 4x), pozice pro ventilátory (min 3x, front + rear 120mm), front panel (min 2x USB, audio in and out) | vyplní dodavatel
| Zdroj (PSU) | ATX, min. 400 W s účinností min. 87% | vyplní dodavatel
| Ventilátor (​Fan) | 2x 120 mm, 4 pin | vyplní dodavatel
| Klávesnice (Keyboard) | s českým potiskem, rozhraní USB | vyplní dodavatel
| Myš (Mouse) | ​laserová 2 tlačítko + kolečko, rozhraní USB | vyplní dodavatel
| Operační systém | Windows 8.1 Pro CZ 64 bit + instal. Win 7 Pro CZ 64 bit (včetně podpory ovladačů) | vyplní dodavatel
| USB | minimálně 6x USB, z toho 4x USB 3.0 | vyplní dodavatel
| Software pro kalibraci součástí dodávky | ANO, uchazeč uvede název softwaru | vyplní dodavatel
| Software pro kalibraci musí umožňovat: | ANO, uchazeč uvede bližší popis a funkce softwaru | vyplní dodavatel
| zajištění DICOM kalibrace, kontinuální kontroly kvality zobrazení a v případě nevyhovující parametrů automatické, okamžité upozornění do servisního centra formou emailu | ANO | vyplní dodavatel
| sestavení reportu aktuálního stavu monitoru (statisticky provozních hodnot) vč. vzdáleného zabezpečeného přístupu a vzdálené DICOM kalibrace | ANO | vyplní dodavatel
| garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně 5 let | ANO | vyplní dodavatel
| součástí dodávky je rovněž připojení do nemocniční sítě PACS | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 3 Náhledový monitor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Technologie | LED | vyplní dodavatel
| Úhlopříčka: | minimálně 19" (palců) | vyplní dodavatel
| Formát: | 4:3 | vyplní dodavatel
| Rozlišení: | minimálně 1280x1024 | vyplní dodavatel
| Svítivost: | minimálně 250cd/m² | vyplní dodavatel
| Výstup: | DVI, D-Sub | vyplní dodavatel
| Příslušenství: | propojovací kabel s Pracovní PC stanicí (součástí dodávky) | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky