PŘÍLOHA č. 1: Technická specifikace věci

Automatizované multifunkční GPC/HPLC/SPE zařízení pro zpracování vzorků

Popis přístroje a jeho využití

Automatizovaný GPC/HPLC/SPE přístroj skládající se z dávkovače vzorků, separačních systémů, UV detektoru, sběrače frakcí a řídicího počítače s příslušným softwarem. Zařízení je určeno k automatizovanému čištění extraktů vzorků separací analytů od interferujících látek na základě rozdílné velikosti molekul nebo rozdělovacího koeficientu, jako i k automatizovanému čištění založenému na extrakci na tuhé fázi a k nástřiku vzorku separátně pro 5 a 20 ml nástřikové smyčky. Předmětem dodávky je kompletní a zcela funkční systém.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Dodavatel |  |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Kompletní technické řešení, včetně separační kolony, PC, zásobních a odpadních lahví má šířku max. 90 cm, hloubku max. 60 cm a výšku max.100 cm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Technické řešení umožňuje automatizovanou předúpravu vzorků (jako je jejich ředění, přidávání vnitřních standardů, míchaní, derivatizace, odpaření rozpouštědla proudem plynu). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení umožňuje automatizované dávkování vzorků ze dvou zásobníků (které jsou součástí dodávky) pro minimálně 20 vialek o objemu 2ml, 4ml nebo 8ml nebo 14 vialek o objemu 20 ml. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení umožňuje nástřik vzorku v režimu částečného plnění dávkovací smyčky. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Automatizovaný kvantitativní přenos vzorků z vialek do systému. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Nástřikový ventil pro volitelné smyčky. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nástřiková smyčka o objemu 5 ml. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nástřiková smyčka o objemu 20 ml. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Izokratické LC čerpadlo pracující v rozsahu minimálně 0,2 ml/min - 25 ml/min s dosažitelným tlakem nejméně 25 MPa a vestavěným tlumičem pulzací. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimálně 6 pozic pro přepínání mobilních fází a vytváření krokového (step) gradientu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Po ukončení separace možnost automatického přechodu na udržovací průtok mobilní fáze. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| UV detektor pracující s vlnovou délkou 254 nm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém pro sběr frakcí, včetně stojánků s minimálně 20 pozicemi pro 200 ml Turbovap zkumavky (Biotage, kat.č. C103187) minimálně 16 pozicemi pro 250 ml Syncore Analyst zkumavky (Büchi, kat.č. 38569). minimálně 24 pozicemi pro 50 ml zkumavky (Fluid Management Systems, kat.č. SVAP-TUB-060m-1000). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Technické řešení umožňuje automatické řízení průtoku vzorku s minimálně 6 volitelnými elučními činidly pro minimálně 20 SPE kolonek objemu 3 ml minimálně 15 SPE kolonek objemu 6 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| On-line sušení SPE kolonek proudem inertního plynu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Automatizovaný sběr minimálně 3 frakcí z každé SPE kolonky. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Notebook s těmito minimálními parametry: Procesor: PassMark minimálně 4000, TDP maximálně 80W Paměť RAM: minimálně 8GB DDR 3 1600 MHz (s možností rozšíření operační paměti na minimálně 16GB) Pevný disk: minimálně 500 GB, 7200 RPM Displej: 15,6“; rozlišení 1920x1080; typ antireflexní nebo matný Grafická karta Vstupní a výstupní porty: RS-232 port (řešeno integrovaným portem nebo jako klíčenka ((redukce)) USB) 1x; USB 3.0 minimálně 2x; v případě obrazových portů akceptujeme, kterýkoli z VGA, DisplayPort, HDMI Wifi 802.1n,g,b RJ-45 Kamera konektor pro mikrofon a sluchátka, akceptujeme i společný konektor (kombo řešení) Klávesnice (s podporou českého a anglického jazyka, včetně samostatné číselné klávesnice) Součástí dodávky bezdrátová myš (2,4 GHz), minimálně 3 tlačítka Optická mechanika DVD: DVD±RW Hmotnost: maximálně 3,5 kg Operační systém: Windows 8 Professional s instalovanou verzí Windows 7 Professional (dostupné jazykové mutace operačních systému v českém a anglickém provedení). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Software umožňující řízení procesů čištění vzorků, včetně nástřik, regulace průtoků, sběr frakcí, vytváření a editace metod, grafického záznamu z UV detektoru, časové indikace zahájení a ukončení sběru frakcí. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium C. – Servisní a aplikační podpora | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Zaškolení a podpora při vývoji metod na místě dodání v rozsahu 2 pracovních dní (od 8:00 do16:00 hod.) pro 5 osob v českém a anglickém jazyce v prvních dvou letech po dodání systému na vyzvání. Hodnotící kritérium má hodnotu 1%=1 bod | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů a doplňků k přístroji po dobu 4 let od podpisu smlouvy. Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy. Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |