PŘÍLOHA č. 1: Technická specifikace věci

Automatizované multifunkční GPC/HPLC/SPE zařízení pro zpracování vzorků

Popis přístroje a jeho využití

Automatizovaný GPC/HPLC/SPE přístroj skládající se z dávkovače vzorků, separačních systémů, UV detektoru, sběrače frakcí a řídicího počítače s příslušným softwarem. Zařízení je určeno k automatizovanému čištění extraktů vzorků separací analytů od interferujících látek na základě rozdílné velikosti molekul nebo rozdělovacího koeficientu, jako i k automatizovanému čištění založenému na extrakci na tuhé fázi a k nástřiku vzorku separátně pro 5 a 20 ml nástřikové smyčky. Předmětem dodávky je kompletní a zcela funkční systém.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Dodavatel |  |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Kompletní technické řešení, včetně separační kolony, PC, zásobních a odpadních lahví má šířku max. 90 cm, hloubku max. 60 cm a výšku max.100 cm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Technické řešení umožňuje automatizovanou předúpravu vzorků (jako je jejich ředění, přidávání vnitřních standardů, míchaní, derivatizace, odpaření rozpouštědla proudem plynu). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení umožňuje automatizované dávkování vzorků ze dvou zásobníků (které jsou součástí dodávky) pro minimálně - 20 vialek o objemu 2ml, 4ml nebo 8ml nebo - 14 vialek o objemu 20 ml. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení umožňuje nástřik vzorku v režimu částečného plnění dávkovací smyčky. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Automatizovaný kvantitativní přenos vzorků z vialek do systému. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Nástřikový ventil pro volitelné smyčky. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nástřiková smyčka o objemu 5 ml. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nástřiková smyčka o objemu 20 ml. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Izokratické LC čerpadlo pracující v rozsahu minimálně 0,2 ml/min - 25 ml/min s dosažitelným tlakem nejméně 25 MPa a vestavěným tlumičem pulzací. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimálně 6 pozic pro přepínání mobilních fází a vytváření krokového (step) gradientu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Po ukončení separace možnost automatického přechodu na udržovací průtok mobilní fáze. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| UV detektor pracující s vlnovou délkou 254 nm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém pro sběr frakcí, včetně stojánků s - minimálně 20 pozicemi pro 200 ml Turbovap zkumavky (Biotage, kat.č. C103187) - minimálně 16 pozicemi pro 250 ml Syncore Analyst zkumavky (Büchi, kat.č. 38569). - minimálně 24 pozicemi pro 50 ml zkumavky (Fluid Management Systems, kat.č. SVAP-TUB-060m-1000). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Technické řešení umožňuje automatické řízení průtoku vzorku s minimálně 6 volitelnými elučními činidly pro - minimálně 20 SPE kolonek objemu 3 ml - minimálně 15 SPE kolonek objemu 6 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| On-line sušení SPE kolonek proudem inertního plynu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Automatizovaný sběr minimálně 3 frakcí z každé SPE kolonky. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Notebook s těmito minimálními parametry: - Procesor: PassMark minimálně 4000, TDP maximálně 80W - Paměť RAM: minimálně 8GB DDR 3 1600 MHz (s možností rozšíření operační paměti na minimálně 16GB) - Pevný disk: minimálně 500 GB, 7200 RPM - Displej: 15,6“; rozlišení 1920x1080; typ antireflexní nebo matný - Grafická karta - Vstupní a výstupní porty: RS-232 port (řešeno integrovaným portem nebo jako klíčenka ((redukce)) USB) 1x; USB 3.0 minimálně 2x; v případě obrazových portů akceptujeme, kterýkoli z VGA, DisplayPort, HDMI - Wifi 802.1n,g,b - RJ-45 - Kamera - konektor pro mikrofon a sluchátka, akceptujeme i společný konektor (kombo řešení) - Klávesnice (s podporou českého a anglického jazyka, včetně samostatné číselné klávesnice) - Součástí dodávky bezdrátová myš (2,4 GHz), minimálně 3 tlačítka - Optická mechanika DVD: DVD±RW - Hmotnost: maximálně 3,5 kg - Operační systém: Windows 8 Professional s instalovanou verzí Windows 7 Professional (dostupné jazykové mutace operačních systému v českém a anglickém provedení). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Software umožňující řízení procesů čištění vzorků, včetně nástřik, regulace průtoků, sběr frakcí, vytváření a editace metod, grafického záznamu z UV detektoru, časové indikace zahájení a ukončení sběru frakcí. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium C. – Servisní a aplikační podpora | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Zaškolení a podpora při vývoji metod na místě dodání v rozsahu 2 pracovních dní (od 8:00 do16:00 hod.) pro 5 osob v českém a anglickém jazyce v prvních dvou letech po dodání systému na vyzvání. Hodnotící kritérium má hodnotu 1%=1 bod | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů a doplňků k přístroji po dobu 4 let od podpisu smlouvy. Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy. Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |