## Příloha č. 2 Smlouvy
Technická specifikace nabízeného plnění |  | Příloha č. 2 Kupní smlouvy
Dentální simulační jednotky pro LF MU 2015
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru prokazatelným
Dentální simulační jednotka |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 5 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Jednotka musí být mobilní a složitelná (parkovací poloha) pro použití do stávajícího nábytku | ANO | vyplní dodavatel
| jednotka musí být schopná plného provozu bez připojení na vodovodní řád a odpad | ANO | vyplní dodavatel
Konstrukce
| pojízdná konstrukce s možností aretace pojezdu a složení do parkovací pozice | ANO | vyplní dodavatel
| konstrukce DSE simulátoru v parkovací poloze o rozměrech | jednotlivé maximální rozměry: • výška max. 750 mm • šířka max. 460 mm • hloubka max. 640 mm | vyplní dodavatel
| Připojení – média: tlakový vzduch | ANO | vyplní dodavatel
| Figurína pacienta | ANO | vyplní dodavatel
| připevněná na jednotce DSE | ANO | vyplní dodavatel
| složení figuríny do parkovací pozice | ANO | vyplní dodavatel
| možnost polohování pacienta s aretací | ANO | vyplní dodavatel
| natáčení hlavy do všech směrů s aretací | ANO | vyplní dodavatel
| odnímatelné a lehce demontovatelné zubní čelisti | ANO | vyplní dodavatel
| výměnné jednotlivé zuby | ANO | vyplní dodavatel
| maska ústní dutiny přizpůsobena na práci s chladícím sprejem | ANO | vyplní dodavatel
| Rameno asistenta | ANO | vyplní dodavatel
| otočné | ANO | vyplní dodavatel
| velká a malá sací hadice | ANO | vyplní dodavatel
| pozice | alespoň 4 pozice, a to zejména pro: • turbinu (turbina součástí dodávky) • bezuhlíkový mikromotor (bezuhlíkový mikromotor součástí dodávky) • funkční stříkačku (funkční stříkačka součástí dodávky) • jedna pozice jako rezerva | vyplní dodavatel
| Rameno lékaře | ANO | vyplní dodavatel
| otočné | ANO | vyplní dodavatel
| pozice | alespoň 4 pozice, a to zejména pro: • turbinu (turbina součástí dodávky) • bezuhlíkový mikromotor (bezuhlíkový mikromotor součástí dodávky) • funkční stříkačku (funkční stříkačka součástí dodávky) • jedna pozice jako rezerva | vyplní dodavatel
| Stolek lékaře | ANO | vyplní dodavatel
| s dolním vedením hadic - parkování pod pracovní desku | ANO | vyplní dodavatel
| Nožní ovladač | ANO | vyplní dodavatel
| možností plynulé regulace otáček motoru | ANO | vyplní dodavatel
| Chipblower | ANO | vyplní dodavatel
| ovládání spreje pro instrumenty | ANO | vyplní dodavatel
| přepínání levé/pravé otáčky mikromotoru | ANO | vyplní dodavatel
| Zdroj chladící vody: tlaková láhev – integrovaná v DSE simulátoru | ANO | vyplní dodavatel
| Zdroj sání – podtlaku: integrovaný v DSE pneumatický injektor sacího výkonu (není možné využít externí sací výkon) | ANO | vyplní dodavatel
| Odpad: integrovaná odpadní a separační nádoba pro odpadní vodu (není možné připojit na centrální odpad) | ANO | vyplní dodavatel
| Jmenovité napětí: 220 - 230V / 50/60 Hz | ANO | vyplní dodavatel
| Tlak vody | v rozmezí 1,2 až 3,5 bar | vyplní dodavatel
| Zdroj chladící vody pro instrumenty - z integrované tlakové láhve | ANO | vyplní dodavatel
| Průtok vody | v rozmezí 75 až 200 ml/ min | vyplní dodavatel
| Proudění vzduchu | v rozmezí 10 až 20 nl / min | vyplní dodavatel
| Minimální tlak vzduchu | v rozmezí 5 až 7 bar | vyplní dodavatel
| Minimální tlak vody | v rozmezí 2 až 3 bar | vyplní dodavatel
| Maximální spotřeba vzduchu s vnitřním (integrovaným ) odsáváním | do 170 litrů/min. | vyplní dodavatel
Sací a odsávací výkony
| velká sací hadice | v rozmezí 220 až 300 litrů / min | vyplní dodavatel
| Sliny - malá sací hadice | v rozmezí 35 až 50 litrů/ min | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky